# 风电场用磁电式风速传感器 校准规范

1  范围

本规范适用于风电场用磁电式风速传感器(以下简称风速传感器)3m/s～30m/s 范围的校准。

2  引用文件

JJF 1001—2011  通用计量术语及定义

GB/T 7665—2005  传感器通用术语

GB/T18459—2001     传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T18709—2002   风电场风能资源测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  皮托管探头 pitot-static   head

皮托管总压孔及静压孔所在的测量端。

3.1.2  阻塞比  blockage  ratio

试验段内仪器(包括安装支架)迎风面积与试验段流场均匀区横截面积之比。 3.1.3  流场均匀区  uniform space of velocity

试验段内符合流速均匀性等技术指标的区域。

3.2  计量单位

风速传感器输出量为频率，计量单位为赫兹，Hz。

4  概述

风电场用磁电式风速传感器主要用于风电场建设前的风能评估。风速传感器主要包 括转动部分和磁电感应与信号输出部分。转动部分由一个互成120°的三叉星形支架及 三个空心杯组成，支架中心设计有旋转轴及安装杆(或轴套)。磁电感应与信号输出部

分主要包括线圈及永久磁铁。风杯在风力的推动下受扭力矩作用旋转，带动磁铁相对线 圈转动，在线圈中感应产生出与风速呈连续函数关系的近似正弦波信号。

5  计量特性

5.1  测量误差

5.2 重复性

5.3

5.4

回差

线性

各参数的测量结果一般均不大于风速为0.5 m/s 对应的输出频率计算值。 注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

# 6.1  环境条件

环境温度：(15～30)℃;

环境湿度：不大于90%RH;

环境气压：(600～1050) hPa。

6.2 计量标准

6.2.1  主要技术指标

计量标准的风速范围应覆盖被校风速传感器要求的校准范围，不确定度应不大于客 户要求的测量结果不确定度的1/2。

6.2.2  组 成

计量标准包括标准器及配套设备，其主要技术指标见表1。

表 1 标准器及配套设备

| 分类 | 名 称 | 测量范围 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 标准皮托静压管 | (3～30)m/s | E取值范围(0.998～1.004),不确定度U范围 (0.1%～0.5%) |
|  | 微差压计 | (0～650)Pa | 最大允许误差：士(0.3～0.5)Pa |
| 配套 | 温度仪 | (0～50)℃ | 最大允许误差：士(0.3～0.5)℃ |

| 设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湿度仪 | (10～95)%RH | 最大允许误差：±(5～10)%RH |
|  | 气压计 | (500～1050)hPa | 最大允许误差：±(0.3～1.0)hPa |
|  | 风洞 | (3～30)m/s | 稳定性≤0.5%/min 均匀性≤1.0%(由流场均匀性引入的不确定度分 量≤0.3%) |
|  |  |  | 阻塞比≤5% |
|  | 频率计 | (0～1000)Hz | 最大允许误差的绝对值≤0.001 Hz;Vp-p的下限 ≤100 mV,上限≥10 V |
| 注 ： 1 表1中6为标准皮托静压管的校准系数；U为标准皮托静压管的不确定度。 2表1中的Vp-p表示交流电压的峰-峰值。 |  |  |  |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目及对应的校准方法条款见表2。

表2 校准项目一览表

| 校准项目 | 校准方法对应条款 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 检查内容见7.2.1 |
| 机械性能检查 | 检查方法见7.2.2 |
| 测量误差 | 传感器校准方法见7.2,测量误差数据处理见7.3.3.1 |
| 重复性 | 数据处理见7.3.3.2 |
| 回差 | 数据处理见7.3.3.3 |
| 线性 | 数据处理见7.3.3.4 |
| 注：可根据实际应用需要，选择要校准的计量特性项目及循环数。 |  |

7.2 校准方法

7.2.1 外观检查

对风速传感器的外观进行检查，记录产品名称、型号、出厂编号、量程、制造厂 名、输出信号描述等。目力观测，风速传感器三个风杯及杯臂的几何形状应相同，无明 显变形。

7.2.2 机械性能检查

风杯旋转时应平稳，无跳动现象。风杯转轴处于水平状态时，拨动风杯至随机选择 的位置，在自由状态下，风杯应能保持静止。

7.2.3 校准前的准备工作

7.2.3.1 标准器的安装

将标准皮托静压管(以下简称皮托管)牢固安装在风洞试验段流场均匀区内，皮托 管的总压孔应朝向风的来向，皮托管探头与风洞轴线平行。皮托管的总压接头和静压接 头分别与微差压计的测试端、参考端通过管路相连。

7.2.3.2  风速传感器的安装

将风速传感器牢固安装在风洞试验段中心区域皮托管后端，安装完成后风速传感器 的风杯转动平面应处于水平状态。转动平面与皮托管探头之间的垂直距离应确保风杯旋 转对皮托管的测量不造成扰动。风速传感器的输出端与频率计输人端相连。

7.2.3.3  微差压计的预热和置零

微差压计通电并预热。校准工作开始前，将微差压计置零。

7.2.4 风速传感器的校准

a)  校准风速点参照如下风速值及顺序选择：3 m/s,5m/s,10m/s,15m/s, 20m/s,25       m/s,30       m/s。也可根据用户要求选点。

b)  风速稳定后，同时读取微差压计和风速传感器输出值，读数应不少于三组。并 读取试验段内温度、湿度及静压值。

c)  校准从校准范围的下端点开始，以正反两个行程为一个测试循环，风速传感器 的校准一般进行两个循环，也可根据客户要求选择循环次数。

7.3 数据处理

7.3.1 标准器及风速传感器测得值的计算

a)  在整个校准范围内有m 个校准点，并进行n 次循环校准。在每个校准点正或反 行程的每次读数中，微差压计所读r(r≥3)        个数的算术平均值作为微差压计该次测量 的测得值，计算如式(1)和式(2):

式中：

(1)

(2)

p,poy——      微差压计正、反行程第i 个校准点第；次测得值， Pa;

PBk,PDj            微差压计正、反行程第i 个校准点第j 次循环的第k  次读数， Pa。

根据附录 A 中的公式 (A.1)    计算空气密度，其中的饱和水汽压计算如公式 (A.2) 。 将微差压计的测得值及空气密度值带入式(3),计算标准风速值v。

式中：

p——校准时试验段内空气密度， kg/m³;

p——微差压计差压测得值，Pa;

ξ——皮托管校准系数。

b) 在每个校准点正或反行程的每次读数中，风速传感器所读r(r≥3) 术平均值为风速传感器该次测量的测得值，计算如式(4)和式(5):

(3)

个数的算

(4)

(5)

式中：

fw,foy—— f,foy——

风速传感器正、反行程第i 个校准点第；次测得值， Hz;

风速传感器正、反行程第i 个校准点第；次循环第k 次读数，Hz。

7.3.2 风速传感器校准曲线及工作直线的确定

7.3.2.1 校准曲线的确定

各校准点正、反行程标准风速测得值的算术平均值及风速传感器测得值的算术平均 值计算分别如式(6)～式(9):

(i=1,2,	,m)                                                 (6)

(i=1,2,	,m)                                                 (7)

(i=1,2,	,m)                                                 (8)

(i=1,2,…,m)                                                   (9)

式中：

Tt,ipx——    标准器正、反行程第i 个校准点风速测得值的算术平均值， m/s; Vw,voy——   标准器正、反行程第i  个校准点第；次风速测得值，m/s;

fi,fo——        风速传感器正、反行程第i 个校准点测得值的算术平均值， Hz。

由 μ 和fπ(i=1,2,…,m)                所确定的点连成的曲线称为正行程校准曲线。由σo 和fp(i=1,2,…,m)                所确定的点连成的曲线称为反行程校准曲线。

各校准点标准风速测得值的算术平均值s,  和风速传感器测得值的算术平均值子，计 算如式(10)和式(11):

(i=1,2,	,m)                                                  (10)

(i=1,2,	,m)                                              (11)

由 v;  和子；所确定的点连成的曲线称为风速传感器的校准曲线。

7.3.2.2  工作直线的确定

本规范规定可采用端点平移线或最小二乘直线作为风速传感器的工作直线，但必须 在校准证书中予以注明。

a)  校准范围上下端点的计算

下端点的标准风速值为i=1   时式(10)的计算结果，即为x:  的值，下端点的风速 传感器频率值为i=1   时式(11)的计算结果，即为子：的值。

上端点的标准风速值为i=m    时式(10)的计算结果，即为。的值，上端点的风

速传感器频率值为i=m    时式(11)的计算结果，即为子的值。

b)  端点平移线计算

端点连线方程可用式(12)表示：

(12)

式中：

fgp         标准风速为v  时通过端点连线方程计算出的风速传感器频率值， Hz;

校准范围内任意点的标准风速值， m/s。

通过式(13)和式(14)计算各校准点正、反行程风速传感器测得值的算术平均值 与端点连线方程的差值：

(△fta)u=f-fep                        (i=1,2,	,m)                                            (13)

(△fun)n=fo-fgg₁                    (i=1,2,	,m)                                              (14)

在(△ftn)i   及(△fun)ox两组数据中，分别找出最大正偏差△f'n  和最大负偏差

△f'n,     则端点平移线的截距a  计算如式(15):

(15)

端点平移线的斜率b 与端点连线的斜率相同，计算如式(16):

(16)

风速传感器工作直线采用端点法的方程如式(17):

fse=a+bu                                                                                              (17)

式中：

fsg——端点法工作直线上标准风速为v 时对应的频率值，Hz。

c)  最小二乘直线计算

风速传感器工作直线采用最小二乘直线的方程如式(18)所示：

fis=a'+b'v                                                                        (18)

式中：

fts—— 最小二乘直线上标准风速为v 时对应的频率值， Hz。

最小二乘直线方程中的截距a '和斜率b'计算如式(19)和式(20):

(19)

(20)

7.3.3 风速传感器计量特性的数据计算

7.3.3.1  测量误差

若客户给出的风速传感器输出量与风速的关系式如式(21):

f₀=G(v)                                                               (21)

式中：

f₄—— 根据式(21)计算出的风速为v 时的频率值，Hz。

将z,  代人式(21),可求得f₄=F,         在校准范围内第i 个校准点的测量误差△f.,

用该校准点风速传感器测得值的算术平均值于，与f.  之差表示，计算如式(22):

△f₁=F₁-fw                                                             (22)

7.3.3.2 重复性

用极差法计算第i 个校准点风速传感器测得值的标准偏差s,,   计算如式(23):

式中：

fi,fimm——

风速传感器第i 个校准点测得值中的最大、最小值， Hz;

(23)

R,——极差系数， n=2   时 ，R,=2.06。

7.3.3.3  回 差

风速传感器在校准范围内第i  个校准点的回差，用该校准点正行程与反行程风速传 感器测得值的平均值之差△fn  表征，计算如式(24):

△fm=fn-fp₄                  (i=1,2,…,m)                                                  (24)

7.3.3.4  线性

风速传感器在校准范围内的线性，用校准范围内各校准点的线性误差表征，工作直 线选用最小二乘直线时第i 个校准点的线性误差为△fu,    计算如式(25):

△fu=f;-fisi                    (i=1,2,…,m)                                                  (25)

式中：

fts—   —工作直线选用最小二乘直线时，第 i  个校准点工作直线上对应的频率 值 ，Hz。

7.3.4  风速传感器校准记录

风速传感器校准记录格式参见附录 B。

8  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映(校准证书内页格式参考附录 C) 。 校准证书至少应 包括以下信息：

a)  标题“校准证书”;

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

d)  证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)   进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的 接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

I)  校准结果及其测量不确定度的说明；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748077023025006025