学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

9、

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）07-2023

温湿度变送器校准规范

Calibration Specification for temperature

and humidity transmitter

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（ 新 ）07－ 2023

温湿度变送器校准规范

Calibration Specification for

temperature and humidity transmitter

JJF（新）07—2023

归 口 单 位： 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位： 新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参与起草单位： 中国科学院新疆理化技术研究所

乌鲁木齐市水磨沟区疾控中心

本规范委托新疆维吾尔自治区热工计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（ 新 ）07－ 2023

本规范主要起草人：

朱亚琼 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

卓	华 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

王	栋 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

张慧敏 (中国科学院新疆理化技术研究所)

赵	青 (中国科学院新疆理化技术研究所)

张	伟（乌鲁木齐市水磨沟区疾控中心）

郭	豪（乌鲁木齐市水磨沟区疾控中心）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（ 新 ）07－ 2023

目	录

引 言 .......................................................................................................................... 	(II)

1	范围 .................................................................................................................... ( 1 )

2	引用文件 ............................................................................................................ ( 1 )

3	术语和计量单位 ................................................................................................ ( 1 )

4	计量特性 ............................................................................................................ ( 1 )

4.1	湿度示值误差 ................................................................................................. ( 1 )

4.2	温度示值误差 ................................................................................................. ( 2 )

5	校准条件 ............................................................................................................ ( 2 )

5.1	环境条件 ......................................................................................................... ( 2 )

5.2	测量标准及其他设备 ..................................................................................... ( 2 )

6	校准项目和校准方法 ........................................................................................ ( 3 )

6.1	外观及工作正常性检查 ................................................................................. ( 3 )

6.2	示值误差 ......................................................................................................... ( 3 )

7	校准结果表达 .................................................................................................... ( 5 )

7.1	校准记录 ......................................................................................................... ( 5 )

7.2	校准证书 ......................................................................................................... ( 5 )

8	复校时间间隔 .................................................................................................... ( 6 )

附录 A 温湿度变送器原始记录格式 ..................................................................... 	( 7 )

附录 B 温湿度变送器校准证书内页格式 .............................................................. 	( 8 )

附录 C 温湿度变送器示值误差测量不确定度评定示例 ...................................... 	( 9 )

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（ 新 ）07－ 2023

引	言

JJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编

写规则》和 JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基

础性系列规范。本规范在参考了 JJF 1183-2007《温度变送器校准规范》、JJF 1076-2020

《数字式温湿度计校准规范》与 GB/T11605-2005《湿度测量方法》，结合国内生产

厂家温湿度变送器质量控制现状制订。

与 JJF（新）07-2017 相比，除编辑性修改外，本规范主要技术变化如下：

——增加了标准数字温度计用于温度校准，增加了温度校验仪用于变送器电流

输出信号的测量（见 5.2 表 1）

——修订了校准方法，删除了反行程测量。（见 6.2.1	和 6.2.2 ）

——增加了测量次数和稳定时间。（见 6.2.1.3）

——修订了原始记录格式。（ 见附录 A ）

——修订了校准证书内页。（ 见附录 B	）

——修订了温度和湿度示值误差的不确定度评定。（ 见附录 C）

本规范首次发布为 2017 年，本次为第一次修订。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（ 新 ）07－ 2023

温湿度变送器校准规范

1	范围

本规范适用于温度范围为（-10～50）℃，湿度范围为（5～95）%RH 的温湿度

变送器（以下简称变送器）的校准。

2.	引用文件

本规范引用以下文件：

JJF 1183-2007 温度变送器

JJF 1076-2020 数字式温湿度计

GB/T11605-2005 湿度测量方法

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规范。

3.	概述

温湿度变送器是一种将温度和湿度变量转化为可传送的标准化输出信号的仪

表，主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、运算放大电路、信号转换电路等

组成，温度传感器主要采用铂热电阻或半导体热敏电阻，湿度传感器主要采用电阻

式湿敏元件或电容式湿敏元件，温度传感器和湿度传感器一般具有内置式和外置式

二种安装方式。除具有测量信号转换功能外，部分变送器还具有测量值本地显示功

能，它主要由 A/D 转换电路、显示电路及液晶数字显示器组成。

变送器的基本工作原理如下：温度传感器和湿度传感器分别感受到环境温度和

湿度的变化，各自输出相应的电信号，分别输入相应的测量电路转换成电压信号，

经线性校正、放大后输入信号转换电路，分别转换成标准直流信号。变送器输出的

标准直流信号一般有（0～10）mA、（4～20）mA、（0～5）V、（1～5）V 等。

1

| 序号 | 校准用设备 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度校验箱 或湿度发生器 | 温度范围：（-10～50）℃ 温度均匀性：0.3℃ 温度波动度：±0.2℃ 湿度范围：（5～95%）RH 湿度均匀性：1.0%RH 湿度波动度：±0.8%RH | 提供温度、湿度 场 |
| 2 | 精密露点仪 | 露点温度测量范围：（-20～40）℃DP，最大允许误 | 湿度测量标准 |

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

学

兔

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（ 新 ）07－ 2023

4.	计量特性

4.1	湿度示值误差

变送器输出信号与测量标准测得实际湿度值对应电信号的差值 (或变送器输出

信号对应的湿度值与测量标准测得实际湿度值的差值)应不超过说明书中技术指标的

规定，通常温度在（0～50）℃范围内，最大允许误差为±0.2℃， ±0.3℃， ±0.5℃。

4.2	温度示值误差

变送器输出信号与测量标准测得实际温度值对应电信号的差值 (或变送器输出

信号对应的温度值与测量标准测得实际温度值的差值)应不超过说明书中技术指标的

规定，通常湿度：（5～95）%RH，最大允许误差±2%RH，±3%RH，±5%RH。

注：以上指标不做合格判定依据。

5.	校准条件

5.1	环境条件

5.1.1	环境温度：（20±5)℃。

5.1.2	相对湿度：不大于 85%。

5.1.3	供电电源：按照变送器和电测量仪器电源要求进行配置，直流电源电压允许

误差为±1％。

5.1.4	周围无振动及腐蚀性气体，现场洁净、无污染。

5.2	测量标准及其它设备

校准装置的不确定度应不超过被校变送器最大允许误差的1/3，校准时所需的标

准仪器及设备见表1。

表1 	校准用设备一览表

2

|  |  | 差为±0.2℃DP，具有相对湿度显示功能，显示分辨 力 0.1%RH 以上； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 数字直流电流表 | 测量范围：（0～30）mA 准确度等级：0.01 级～0.05 级 | 变送器电流输出 信号的测量标准 |
| 4 | 数字电压表 | 测量范围：(0～5)V，(0～50)V 准确度等级：0.01 级～0.05 级 | 变送器电压输出 信号的测量标准 |
| 5 | 直流电源 | （12～48）V 可调，允差：±1％ | 直流供电电源 |
| 6 | 标准数字温度计 | 最大允许误差为±0.05℃ | 温度测量标准 |
| 7 | 温度校验仪 | 最大允许误差为±（0.02%读数+0.015%满量程） | 变送器电流输出 信号的测量标准 |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（ 新 ）07－ 2023

6. 	校准项目和校准方法

6.1	外观及工作正常性检查

a）变送器应具有下列标识：名称、型号规格、出厂编号、制造厂等；各操作键

及温度、湿度接线端子应有明确的标识；变送器配件齐全，各功能工作正

常，标志清晰。

b）带数字显示的变送器数字指示部分无读数缺陷。

6.2	示值误差

将校准用标准器与被校变送器放入湿度发生器中，按图 1 或图 2 正确连接。

图 1 输出标准直流电流信号的温湿度变送器校准接线图

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757022023100006044