学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）91—2023

医用牵引器校准规范

Calibration Specification for Medical Traction Device

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

ｗｗ

学

兔

兔

ｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）91-2023

医用牵引器校准规范

Calibration Specification for

Medical Traction Device

JJG（新）91—2023

归 口 单 位 ： 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位： 昌吉回族自治州计量检定所

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位： 昌吉回族自治州中医医院

广东省汕尾市质量计量监督检测所

绍兴市质量技术监督检测院

本规范委托新疆维吾尔自治区法制计量技术委员会负责解释

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

JJF（新）91-2023

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）91-2023

本规范主要起草人：

杨馥源（昌吉回族自治州计量检定所）

马立诚（昌吉回族自治州计量检定所）

陈武卿（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

李	梦（昌吉回族自治州计量检定所）

胡晓东（昌吉回族自治州中医医院）

夏	航（广东省汕尾市质量计量监督检测所）

阮志龙（绍兴市质量技术监督检测院）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）91-2023

目	录

引	言...................................................................................................................................（II）

1 范围..................................................................................................................................... 	（1）

2 引用文件............................................................................................................................. 	（1）

3 术语和计量单位................................................................................................................. 	（1）

3.1 术语................................................................................................................................... 	（1）

3.2 计量单位.......................................................................................................................... 	（1）

4 概述..................................................................................................................................... 	（1）

5 计量特性............................................................................................................................. 	（3）

6 校准条件............................................................................................................................. 	（3）

6.1 环境条件.......................................................................................................................... 	（3）

6.2 测量标准及其他设备...................................................................................................... 	（3）

7 校准项目和校准方法......................................................................................................... 	（4）

7.1 外观及功能性检查.......................................................................................................... 	（4）

7.2 牵引力示值误差.............................................................................................................. 	（4）

7.3 牵引力重复性	............................................................................................................. （5）

7.4 时间示值误差.................................................................................................................. 	（5）

7.5 牵引角度误差.................................................................................................................. 	（5）

7.6 工作噪声.......................................................................................................................... 	（6）

7.7 温度示值误差.................................................................................................................. 	（6）

8 校准结果............................................................................................................................. 	（6）

9 复校时间间隔..................................................................................................................... 	（7）

附录 A 校准原始记录推荐格式............................................................................................ 	（8）

附录 B 校准证书的内页参考格式.......................................................................................	（10）

附录 C 牵引力设定点示值误差的测量结果的不确定度分析示例...................................	（11）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）91-2023

引	言

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量

术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、 YY/T 0697-2016 《电动颈

腰椎牵引治疗设备》进行编制。

本规范为首次制定。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）91-2023

医用牵引器校准规范

1	范围

本规范适用于医用牵引器（以下简称牵引器）的校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 544-2011 《压力控制器》

GB 9706.1-2007《医用电气设备第 1 部分：安全通用要求》

YY/T 0697-2016 《电动颈腰椎牵引治疗设备》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件， 其最新版

本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语和计量单位

3.1	术语

3.1.1 牵引力 traction force

牵引器给定方向上发生的拉力。

3.1.2 上切换值 high-switching value

输入压力上升时，使控制器产生控制或报警信号发生变化时的压力值。

3.2	计量单位

3.2.1 牵引力计量单位的名称：牛顿；符号：N。

3.2.2 时间计量单位的名称：秒；符号：s。

3.2.3 温度计量单位的名称：摄氏度；符号：℃。

3.2.4 角度计量单位的名称：度；符号：º。

4	概述

牵引器是根据生物力学原理和中医推拿正骨原理进行牵引的仪器。牵引器主要由颈椎牵引系统、

腰椎牵引系统、测控系统组成，广泛应用于医疗、体育保健等领域的牵引理疗中。常见牵引模式见

图 1-图 4 所示。

a) 连续牵引

1

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

学

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）91-2023

待机

图 1 连续牵引

b) 间歇牵引

间歇相维持力

待机

图 2 间歇牵引

c) 阶梯型渐进/渐退

图 3 阶梯型渐进/渐退

d) 周期型渐进/渐退

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新）91-2023

图 4 周期型渐进/渐退

5	计量特性

5.1	牵引力示值误差

a）牵引力不大于 200 N 时，牵引力示值允许误差为±10%最大牵引力或±10 N（两者取较大值）；

b）牵引力大于 200 N 时，牵引力示值允许误差为±20%最大牵引力或±50 N（两者取较小值）。

5.2	牵引力重复性

a）牵引力不大于 200 N 时，牵引力重复性为不大于 10%最大牵引力或 10 N（两者取较大值）；

b) 牵引力大于 200 N 时，牵引力重复性为不大于 20%最大牵引力或 50 N（两者取较小值）。

5.3	时间示值误差

5.3.1 单个牵引相和单个间歇相计时误差：±30 s；

5.3.2 单个渐进期和单个渐退期计时误差：±2 s。

5.4	牵引角度误差

具有角度牵引功能的设备，其牵引角度误差：±2º。

5.5	工作噪声

设备在正常工作时的噪声应不大于 60 dB（A）。

5.6	温度示值误差

温度允许示值误差为±2 ℃。

6	校准条件

6.1	环境条件

6.1.1 环境温度为(10～40) ℃。

6.1.2 环境湿度不大于 80%RH。

6.2	测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表 1。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/765031043144011112