# 风量标准装置检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的A 型和B 型换气扇空气 性能试验装置(以下简称 A 装置和B 装置)的检定。

一  概   述

1 本规程内所用符号见表1。

2  A装置用于A 型换气扇(隔墙型换气扇，循环式吸油烟机) 的空气性能试验。装置如图1所示。

图1 A 装置

被检A 型换气扇安装在标准孔板(以下简称孔板)下游 D,  管道的 端头。调整增压风机的输出可得到不同的换气扇试验状态(风最，静 压)。风量值通过孔板上、下游侧差压和环静条件，用式(1)计算得 到；

共30页第2页                        t6     794-9

袭1

符  号 表

| 符 号 | 名 称 和 定 义 | 量 纲 | 国际单位(SI) |
| --- | --- | --- | --- |
| d | 工作状态下孔板的开孔直径 | L | m |
| D | 工作状态下孔板上游测量管内径 | L | m |
| D₁ | A型换气弱进风口直径 | L | m |
| D₃ | A装置下游出口管道内径 | L | m |
| D: | B型换气扇出风口直径 | L | m |
| D₄ | B装置进风口控口南径 | t | m |
| D; | B装置孔板的外径 | L | m |
| K | B装置的动压过算系数 |  |  |
| P1 | 工作状下孔报态上滋醒压(表压力) | ML-1T-2 | Pa |

| Pa | 当域的环瞳大气压力 | ML*1T=1 | Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 换气员标称压力 | ML-1T-7 | Pa |
| Ppa | B型换气鼎的全压 | ML-1T=1 | Pa |
| P₇B | 标准状态下B型换气属的全压 | ML-1T=1 | Pa |
| P₂ | B型换气扇的静压 | ML-IT=1 | Pa |
| Q | 试验状态下换气最风量 | L2T*1 | m³/g |
| Q₁ | A装置通过孔板的风慰 | L*TI | m³/9 |
|  | 分别为A、B装置的孔板流出系数 |  |  |

JJG   794—92                                    共30页第3页

块表

| 符 | 号 | 名 称 和 定 义 | 量 纲 | 国际单位(Sl) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β |  | 直径比β=d/D |  |  |
| Ap |  | 孔稻上、下游题的差压 | ML-*T=# | Pa |
| T |  | 地对器度T-213+0 |  | K |
| P₁ |  | 工作状态下孔板上游取压孔截面处的空气密度 | ML-1 | kg/m |
| Pa |  | 音地的环境空气密度 | ML | kg/m³ |
| P, |  | 标准状态下空气密度 | ML“ | kg/m |
| θ |  | A装置孔极上游室气温度 |  | ℃ |

| θ。 |  | 环境空气组度 |  | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δ |  | 驶置总的准确度 |  |  |
| ,0 |  | 装置风量与压力的稳定度 |  |  |
| Q | P | 分别为装置的风量与压力比对佩差 |  |  |

一

试验状态下通过换气扇的风量Q

式中 Q1——是通过孔板的风量，用式(2)计算。

式中 aA——见附录3,P₁用式(3)计算。

(1)

(2)

(3)

图 2 B装置

3    B装置用于B 型换气扇(自由进气型管道式换气扇，外排式 吸油烟机)空气性能试验。装置如图2所示。

被检B 型换气扇安装在B 装置上游。空气通过连接器流经扩散 段、调节器进入减压简，由出口孔板作标准排出大气。通过更换孔板 可得到不同的换气扇试验状态(风量，静压)。用式(4)、式(6)计 算风量和静压：

试验状态下通过换气扇的风量

式中 ag—    见附录4, p. 用式(5)计算：

B型换气扇静压

式中，标准状态下的B型换气扇全压

式中

Prs    是B 型换气扇全压

式中 K——见附录5.

二  技 术 要 求

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4  装置的准确度

4.1 装置的准确度分为3级和5级。

装置总的准确度O 应符合下列要求；

3级装置    |0|≤3%;

5级装置    |ō|≤5%。

4.2 装置的稳定度应符合下列要求。

风量；

3级装置，10l≤3%;

5级装置，  |0l≤5%。

压力 (B 装置);

3级装置，  |O,|≤2%

5级装置，  |0,|≤3%。

4.3 进行装置间的比对试验时，任一装置上的试验结果与多台 装置上的试验结果的平均值偏差10Q,|≤3%;|0p,l≤2%。

5  孔板

孔板是标准孔板，如图3所示。孔板的结构技术要求如下：

图 3  标准孔板

5.1A  面：孔板上游侧端面。在此表面上任意两点闻的连线与垂 直于中心线的平面之间的斜度应小于1%。A面应无可见损伤，其表面 粗糙度Ra≤10~*d。

5.2  B面：孔板下游侧端面。应与A 面平行，其粗糙度可较 A面 低一级。

5.3  G, 孔板开孔上游侧直角入口边缘，应无卷口和毛边，边缘 G的圆弧半径不大于0.0004d.

5.4e₁   孔板开孔圆筒形部分的厚度。其尺寸为：

0.005D≤e≤0.02   D

5.5  E₂  孔板厚度。其尺寸为：

e≤E≤0.05  D

各处测得的E 值之间的偏差不得大于0.001D。当E>e 时，出 口处应有1个向下游侧的斜削。斜角P 应为45°±15°。

5.6  H和1:孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆筒形下游侧出口 边缘，其要求低于G,  允许有些小缺陷。

5.7   d; 孔板圆简形直径。它是不少于4个单测值的算术平均 值。这4个单测值应在大致相等的角距离位置上测得，而任意单测值 与平均值之差不大于0.05%。

d的加工公差可按±0.0005d 计算。

6 取压孔

本规程规定的孔板采用管壁取压，A装置为i           取压方式； B

装置为端面出口孔板在上游取压。

6.1 取压孔位置

A 装置上游取压孔的中心轴线离孔板上游侧端面A的距离为D±  0.1D;   下游取压孔中心轴线与孔板上游端面A的距离为：当B≤0.6  时，在0.48D与0.52D 之间；当β>0.6时，在0.49D 与0.51 D 之间。B 装置上游取压孔的中心轴线离孔板上游侧端面A的距离为 0.375 D.

6,2 取压孔的技术要求

6.2.1 取压孔的中心轴线应垂直于测量管道轴线。

6.2.2 取压孔在测量管内壁的出口处应是圆的。其边缘应与管内 表面平齐，不要有毛边或卷边，但允许有1/10取压孔直径的倒圆。

在连接孔的内部，在管壁上钻出的孔的边缘或靠近取压孔的管壁上应 规则.

6.2.3 取压孔的直径应小于0.13 D,   但不大于13mm,

6.2.4 取底孔从管道内壁量起，在至少2.5倍取压孔直径的长度

内，应为圆简形。

7  管道

7.1 孔板上、下游侧的测最管道应是直的。

7.2 孔板上游至少1D 的测量管道内径是圆简形的。其任何平面 上单测直径与平均直径的偏差应不得大于0.3%。

7.3 平均直径应是彼此之间约有相等角度的至少4个直径的算术 平均值。该4个直径均匀分布在至少3个横截面内。

7.4 测量管内表面应清洁、光滑。

7.5 测量管内表面的相对粗糙度k/D  小于10~3 (k 是表面高

度).

7.6 装置的气流通道上，各连接处不得漏气。

7.7 A 装置安装孔板时，上、下游侧的密封垫片厚度在0.03 D 以内，而且不能突入管道。

7.8 B 装置上安装孔板的档板面应与孔板面平齐，并应符合第 5.2条 的要求。

7.9 B装置截面2和截面4处应有适当的刚性，实测的各个等效 直径与标称直径之间的偏差应小于0.4%。

8 温度测量

8.1A 装置孔板上游空气温度应在图1规定的位置上测量。

8.2 环境空气温度应在装置气流入口侧气流风速接近于零的位置 上测量。

8.3 温度测量的不确定度|OT/T] 应小于0.3%。

9  压力或差压测量

根据被测的量选用相应量程的压力计，例如补偿式微压计等。其 基本误差，当被测压力ρ≤100Pa 时，应不超过±4 Pa,   当被测压力 100Pa<p≤1000Pa   时，应不超过±1.2Pa 。对 于A  装置， P, 测量 值的基本误差应在±20Pa 以内。Pa测量值的基本误差应在±200 Pa  以内.

10 A 装置的增压风机系统

该系统应处于稳定的供气状态，所发出的噪声和振动应不影响试

验结果。

11  环境条件

11.1 装置应安放在无外界气流和直接热辐射的房间内。

11.2 装置和安装在装置上的换气扇的进风口或出风口应有大于 风口直径4倍的自由空间。

11.3 试验期间，试验室温度波动小于2℃。

11.4 试验室相对湿度为90%以内。

三   检定条件

12 温度计、压力计和气压计应在检定周期内。

13 检定孔板用的量仪应符合JJG311—83 中的规定(见附录6)。 14 孔板上游测量管的内径的测量用内径千分尺。

15 检定本装置稳定度所用的换气扇应符合下列要求：

a。在同一试验工况下，叶轮转速变动不超过±0.3%;在比对试 验时，可适当调整供电电压让转速满足上述要求。

b。在换气扇的风路，应不带有百叶窗、挡板等影响空气性能的可 动部件.

c。换气扇的风量和压力分别约为被检装置量程上限的70%和下 限的30%,数量各2台。对A 装置也可以在各档量程范围内各选1 台。

四  检定项目和检定方法

16.1  A装置和B 装置的检定项目有：

a。外观与设计检查；

b。孔板检定；

c。取压孔和测量管的检定；

d.  稳定度检定；

e。比对试验。

16.2 对于新制造和修理后的装置，应进行16.1款中的 a、b、 o 、d项检定。

16.3 使用中的 A、B 装置的周期检定一般进行16.1款中的a、 b 、d项，有疑问时，应增加c 项的检定。

16.43级装置应进行16.1款e 项的检定。

17 外观与设计检查

17.1 目测检查A、B 装置应符合4、5、6.2、7.1、7.4、7.5、 8、9、10、11条款的要求。

17.2检查装置的部件及其装配，应符合有关技术规范的要求； 必要时应检查装置的技术文件。

18 孔板检定

18.1 孔板是本装置的计量器具，应按照JJG 311第14条的规定 (见附录7)严格进行检定。

18.2 在均匀分布的孔径上测8个直径，按下式计算孔径平均值 d及其不确定度δd/d₂

(9)

(10)

19 取压孔和测量管的检定

19.1 取压孔的检定

19,1,1 取压孔的位置和直径用量具测量，其结果应符合6.1、

6.2.3款要求。

19,1.2 取压孔边缘状况用量具目测或手触进行检查，其结果应 符合6.2款要求。

19.2 测量管的检定

19.2.1 用准确度优于±0.1%的内径千分尺或卡尺在孔板上游 0,5D 长度内至少在三个截面内测量8个D 值(包括0D 和0.5D 二

个截面),按下式计算平均值 D₂

(11)

在8个D 值中，找出最大值Dmax和最小值Dmin,  圆度按下式

计算，其结果应为：

(Dmxx-Dmtn)/D×100%≤±0.3%            (12)

19.2.2 实测 D值不确定度按下式计算：

(13)

19.2.3 对于B 装置，用准确度优于±0.1%的内径千分尺或卡尺 测定装置截面②和④处的等效直径。每个截面测量8个均匀分布的直 径，参照公式(11)计算平均直径，与D₂ 、D. 标称值的偏差应符合 7.9款要求。对于其他形状截面，其等效直径按等效面积计算。

20 稳定度检查

20.1 在被检定的装置上，用15条所规定的换气扇测定标称风量 值和标称压力值。每台扇连续测定8次。每次测定应参照附录1或附 录2规定的操作程序进行，但重复测试的预运转时间可以缩筋。

20.2 分别计算每台换气扇的被检量值的8次测定结果的稳定 度：

风量平均值：

(14)

(i  表示测量次数)

压力平均值：

(15)

风量稳定度：

(16)

压力稳定度：

(17)

2n.3 试验记录按附录9格式。取20.2款中最大的0₂和0,作为 装置的稳定度。稳定度应符合4.3款的要求。

21 比对试验

21.1 用15条所规定的换气扇，在比对的各装置上按照20.1款 的规定进行测定，按式(14)、式(15)计算各装置上换气扇平均风 量优Q, 和平均压力值m,  (符号下标i 为换气扇编号，i 为装置编 号)。

21.2 同一台换气扇在各装置上的平均风量值的平均值δ,和平均 压力值的平均值P, 按式(18)、式(19)计算：

(18)

(19)

同一台换气扇在各装置上的平均风量值的比对偏差和平均压力值 的比对偏差按式(20)(21)计算：

0Q,=<Qu-Q)/0,×100%                 (20)

Op₄y=(Fμ-F)/×100%                     (21)   任何一个装置测得的0Q, 和θp,,都应符合4,4款的要求。

五  检定结果处理和检定周期

22 检定结果对装置应给出总的准确度0、风量范围及其稳定度 0gs  对B装置还应给出压力范围及其稳定度0p。

22.1 装置的风量准确度用式(22)计算：

0Q/Q=±〔(0a/a)²+4(β^/α)²(8D/D)*

+4(1+β*/a)²(od/d)²+0.25(δ△p/Ap)³

+0.25(0p:/p₁)²]*⁵×100%                 (22)

22.1.1 若孔板、取压孔和测量管均符合本规程要求时， a 的不 确定度δa/a 为±2%(式中孔板流出系数α,对A 装 置a=aAg 对 B  装置a=aa)。

22.1.2  od/d和δD/D 可以用式(10)和(13)以实测值计算； 但当 D和d  符合本规程要求时，也可以取下面的值：

od/d=±0.07;δD/D=±0.4%

(23)

式中，C——差压计基本误差(绝对误差)。

22.1.4Op₁/p₁=±[(0p₄/Pa)²+(bT/T)*]

(24)

22.1.5把22.1.1～22,1,4各项代入式(22)求得装置的风量准 确度0Q/0.

22,2   B 装置对压力测量的准确度Op/p  用式(23)、式(24)计

算结果代入式(25)计算：

Op/p=±[(δAp/△p)*+(0p₁/p₁)²]*                 (25)

22.3 按照22.1和22.2款计算得到的最大值为装置总的准确 度，应符合4.2款的规定。

22,4 按照20条的规定得到的装置稳定度应符合4,3款的要求。

22,53级装置应进行装置间的比对试验，其结果应符合4.4款的 要求。

23 经检定合格的装置由计量部门发给检定证书。只进行部分项 目的检定或检定不合格的装置发给检定结果通知书。

24 检定证书格式见附录10.

25 本装置检定周期最长不超过3年。

附     录

附 录 1

A 装置操作程序

1  选择量程合适的装置进行试验。换气扇的风最应使差压计示 值为250～1003Pa 之间。如果两套相邻的装置都能满足，那么应选 择在差压示值大的装置上试验。

2  检查各装置、仪器、电源和被试换气扇是否正常，管道有否 阻塞或漏气。必要时试运转。

3 把被试换气扇安装在选定的装置上，拉出该装置的阻风闸 板，关闭其余装置的闸板，把各压力计接往该装置的接头。

4  使仪表室温度符合补偿微压计的使用条件，1小时后调整仪 表进入预备状态：在试验气流充分静止的情况下，检查各压力计的水 平和零点，预选好量程；并将测试气室压力 P₃ 的补偿微压计的游标 预调至规定静压值上；把测量孔板前后差压△p 的补偿微压计的游标 预调至600 Pa,

5  启动换气扇在额定供电状态下运转(1小时以上)直至转速 稳定.

6  启动增压风机，调整电动阀门的开度，使气室静压达到规定 值 .

7 稳定2～4min 后，依次迅速记录下列示值：孔板差压△p;    孔板上游压力Di; 气流温度0₁ ;环境气压 Pa, 环境温度0₂和各仪表 常数，换气扇输入电功率 Pr.

8  对每一预定工况(气室静压P₃),    重新调节电动阀门开度， 再测试2次。

9 停机，检表仪表零点(如超过仪表准确度要求，应重新测 试)。填写试验记录和计算试验结果，格式下表，

试    验      记    录

样品名称_                             样品规控

犟样单位                               检脸目期

A 型换气扇空气性能试验

试验电压               V 武验频串           Hz   样机气流状态

试验装魔编号             孔口直径.                   m    流量蒸数

换气局邮压(气室部压ps)   试验要求                     Pa

| 项 目 |  |  |  | 仪 表 示 值 |  |  | 仪 表 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 代 号 | 常数X单位 | 第1灰 | 第2灰 | 第8水 |  |
| l | 孔板前后差压 | Ap | Pa |  |  |  |  |
| 2 | 孔权上益加压 | P1 | Pa |  |  |  |  |
| 3 | 孔板上游气湿 | θ1 | ℃ |  |  |  |  |
| 4 | 环境气温 | 8a | ℃ |  |  |  |  |
| 6 | 环境气压 | Pe | Pa |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/767120036030006030