# 浮标式氧气吸入器检定规程

1 范围

本规程适用于浮标式氧气吸入器(以下简称吸入器),包括氧气瓶用吸入器和墙式 吸入器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 52—2013  弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

JJG 257—2007 浮子流量计

JJF 1004—2004  流量计量名词术语及定义

JJF 1008—2008  压力计量名词术语及定义

GB/T 1226—2010  一般压力表

YY 1107—2003  浮标式氧气吸入器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1  弹性元件式压力表(可统称：压力表)  elastic  element  pressure  gauge  以弹性敏感元件为感压元件的测量压力的仪表。[JJF 1008—2008 定义4. 1]

3.1.2  氧气压力表  oxygen  pressure   gauge

测量氧气压力的压力表。 [JJF 1008—2008 定义4.11]

3.1.3  浮子流量计  float   meter

在流体动力和浮子重力的作用下， 一个圆形横截面的浮子可以在一根垂直锥形管中 自由地上升和下降的流量计。可变面积由浮子与管子之间的间隙组成。流动始终取垂直 方向。仪表读数是利用浮子的位置来表示。 [JJF 1004—2004 定义2.11]

3.2 计量单位

压力表使用的法定计量单位为Pa  (帕斯卡),或是它的十进倍数单位： kPa 、MPa 等；流量计使用的法定计量单位为L/min (升/分)。

4  概述

吸入器是供医疗单位急救病人给氧和供缺氧病人氧气吸入用的一种医疗器械。

氧气瓶用吸入器由氧气压力表、减压器、安全阀、流量计和潮化瓶等组成；墙式吸 入器由流量计和潮化瓶等组成。

氧气瓶用吸入器的工作原理：钢瓶中氧气通过减压器的减压，由原来的高压氧气变

为低压氧气，再经流量计进行流量调控和潮化瓶湿化处理后，按恒定流量值由输出端输 出供病人进行氧气吸入。其工作原理框图如图1所示。

墙式吸入器的工作原理：经中心供氧系统减压后的氧气，由氧气管道输送至病房供 气设备带，通过墙式吸入器对氧气流量的调控和潮化瓶的湿化处理，按恒定流量值由输 出端输出供病人进行氧气吸入。其工作原理框图如图2所示。

低压氧气输出

吸入器低压输出端

潮    化    瓶

流    量    计

减    压    器

氧 气 压 力 表

吸入器高压输入端

高 压 氧 气 源

图 1  氧气瓶用氧气吸入器工作原理图

低压氧气输出

吸入器低压输出端

潮 化   瓶

流   量   计

吸 入 器 固 定 座

中心供氧系统

图 2  墙式氧气吸入器工作原理图

5 计量性能要求

5.1 工作压力

氧气瓶用吸入器的输人端压力应能承受(10～15) MPa 的压力，减压后应能降至 (0.2～0.3)MPa  压力范围内。

5.2  密封性

a)  氧气瓶用吸入器在高压部分承受工作压力不低于10 MPa 及低压部分不低于 0.2  MPa 时，各连接部分不应有漏气现象；

b)  墙式吸入器在输入部分承受工作压力不低于0.4 MPa,   各连接部分不应有漏气 现象。

5.3  安全阀排气压力

a) 当氧气瓶用吸入器的输出压力达(0.35±0.05) MPa 时，安全阀应自动排气； b)  当墙式吸入器的输出压力达(0.17±0.05) MPa  时，安全阀应自动排气。

5.4  潮化瓶耐压强度

a)  氧气瓶用吸入器潮化瓶在(0.35±0.05) MPa  的压力作用下，不应破裂； b)  墙式吸入器潮化瓶在(0.17±0.05)MPa  的压力作用下，不应破裂。

5.5 氧气压力表

5.5.1 准确度等级及最大允许误差

氧气压力表的准确度等级为2.5级，其最大允许误差为量程的士2.5%。

5.5.2 零位误差

在通大气的条件下，氧气压力表的指针应紧靠止销，“缩格”应不超过最大允许误 差绝对值。

5.5.3 示值误差

氧气压力表的示值误差应不超过最大允许误差。

5.5.4 回程误差

氧气压力表的回程误差应不大于最大允许误差的绝对值。

5.5.5 轻敲位移

氧气压力表在轻敲后，其示值变动量应不大于最大允许误差绝对值的1/2。 5.5.6 指针偏转平稳性

氧气压力表指针偏转时应平稳，不应有跳动或卡住现象。

5.6 流量计

5.6.1 准确度等级及最大允许误差

流量计的准确度等级为4.0级，最大允许误差为量程的±4%。

5.6.2 流量调节范围

流量计的流量调节范围为(1～10) L/min (上限大于10 L/min 应按其实际上限值 要求)。

5.6.3 示值误差

流量计示值误差应不超过最大允许误差。

6  通用技术要求

6.1 外观

6.1.1 外形结构

a)  吸入器的零部件装配应牢固，不应有松动及损坏现象。

b)  潮化瓶应无色透明或半透明，并标有最高和最低液位指示线；潮化瓶不应有裂 纹及明显气泡。

c)  氧气压力表表盘上应标示出“氧压力表”字样和字样下天蓝色标识横线的颜色 警示标记。氧气压力表还必须在分度盘上标以红色“禁油”字样或标有规范的禁油 标志。

d)  氧气压力表各部件应装配牢固，不应有影响其计量性能和安全性能的锈蚀、裂 纹、孔洞等缺陷。

e)  氧气压力表表壳背面应有安全孔，安全孔须有防尘装置。当弹性元件破裂时， 应能使氧气从表壳背面溢出。

6.1.2 标志

吸入器应有如下标志：产品名称、计量单位和数字、出厂编号、生产年份、准确度

等级、制造商名称或商标、制造计量器具许可证标志及编号等。

6.1.3 指示装置

a)  氧气压力表表盘分度数字及符号应完整清晰。

b)  氧气压力表指针应伸入所有分度线内，其指针指示端宽度应不大于最小分度间 隔的1/5。指针与分度盘平面间的距离应在(1～3) mm 范围内。

c)  流量计示值管应无色透明，示值管的内壁应清洁，流量计及外套均不应有影响

读数的缺陷，

d)  流量计刻线应匀直清晰，并与示值管中心线相垂直。

e) 流量计分度间隔应均匀，其最小分度值为1L/min。

f)  流量计数字及计量单位应完整清晰。

g)  流量计中的浮标上下移动应灵活，运动应平稳。

h)  流量计的流量调节阀调节应轻便，松紧适宜，当关闭流量阀时，应无氧气

输出。

7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1 检定条件

7.1.1 标准装置

吸入器常用的检定装置主要由0.4级精密压力表(禁油)和1.0级流量计及管路等

组成，其结构示意图见附录D。

检定装置所选用的标准器：压力标准器的最大允许误差绝对值均应不大于被检吸入 器上的氧气压力表最大允许误差绝对值的1/4;流量计的标准器最大允许误差绝对值应 不大于被检吸入器上的流量计最大允许误差绝对值的1/3。

7.1.2  辅助设备

7.1.2.1 气源

a) 氧气瓶：瓶内氧气压力不低于10 MPa;

b)  中心供氧氧气输出压力(0.4～0.5) MPa。

7.1.2.2  低压氧气压力表：(0～0.6) MPa,1.6     级压力表。

7.1.3 环境条件

a)  检定温度：(20±5)℃;

b)  相对湿度：≤85%;

c)  环境压力：大气压力；

d)  检定工作台附近必须无油脂污染源，检定装置的各管路及连接部件包括标准器

都必须严格禁油，检定室内不得有明火。

吸入器在检定前应在以上规定的环境条件下至少静置2 h。

7.2 检定项目

首次检定、后续检定和使用中检查的检定项目见表1。

表1 检定项目表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外观 | 十 | + |  |
| 2 | 工作压力(墙式吸入器不适用) | 十 | + |  |
| 3 | 密封性 | 十 | 十 |  |
| 4 | 安全阀排气压力 | + | 十 | 十 |
| 5 | 潮化瓶耐压强度 | 十 | 十 | 一 |
| 6 | 氧气压力表零位误差(墙式吸入器不适用) | 十 | + | + |
| 7 | 氧气压力表示值误差(墙式吸入器不适用) | 十 | 十 | 十 |
| 8 | 氧气压力表回程误差(墙式吸入器不适用) | 十 | 十 | + |
| 9 | 氧气压力表轻敲位移(墙式吸入器不适用) | 十 | 十 | 十 |
| 10 | 氧气压力表指针偏转平稳性(墙式吸入器不适用) | 十 | 十 | 十 |
| 11 | 流量计的流量调节范围 | 十 | 十 |  |
| 12 | 流量计的示值误差 | 十 | 十 | 十 |
| 注：“+”为应检项目，“一”为可不检项目。 |  |  |  |  |

7.3  检定方法

7.3.1 外观   目测手感。

7.3.2 工作压力

将氧气瓶用吸入器装在检定装置氧气输出口上，用导管将检定装置氧气输人口与氧 气瓶相接，打开通往吸入器高压端的阀门，此时吸入器高压部分压力应不低于10 MPa.  将氧气流量调至10L/min   (上限大于10 L/min  应按其实际上限值要求进行),然后将 吸入器低压端接上氧气压力表，此时观察低压氧气压力表的指示的压力。

7.3.3 密封性

a)  氧气瓶用吸入器密封性检查可在工作压力检查的同时进行，在高压部分工作压 力不低于10 MPa 时，保压20 s,   各连接部位涂以无脂皂水进行观察。

b)  墙式吸入器密封性检查是在流量计阀门关闭的情况下，在输入部分工作压力不 低于0.4 MPa 时，保压20 s,  各连接部位涂以无脂皂水进行观察。

7.3.4 安全阀排气压力

a)  氧气瓶用吸入器安全阀排气压力检查：在吸入器的低压输出口接上低压氧气压 力表，通过调节安全阀体上压力调节螺丝，将低压部分压力逐渐调高，当低压氧气压力 表指示在规定值范围内时，安全阀应自动排气。检查完毕后应将低压部分压力逐渐调低 至(0.2～0.3) MPa 正常工作压力范围内；

b)  墙式吸入器安全阀排气压力检查：在吸入器的低压输出口接上低压氧气压力 表，通过调节流量计的流量调节旋钮，将低压部分压力逐渐调高，当低压氧气压力表指

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/775223113041011041