# 浮标式氧气吸入器型式评价大纲

1  范围

本大纲适用于供医疗单位急救病人给氧和供缺氧病人氧气吸入的浮标式氧气吸入器 (以下简称吸入器)的型式评价。

2  引用文件

本大纲引用了下列文件：

JJG  52    弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

JJG 257—2007  浮子流量计

JJG  913    浮标式氧气吸入器

YY  1107—2003  浮标式氧气吸入器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本大纲；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本大纲。

3  概述

吸入器由氧气压力表、流量计、减压器、安全阀和潮化瓶等组成。

吸入器的工作原理：钢瓶中氧气通过减压器的减压作用，由原来的高压氧气变为低  压氧气，再经流量计进行流量调控、由潮化瓶加湿后，按恒定流量值由输出接嘴输出， 供病人进行氧气吸入。

4  法制管理要求

4.1  计量单位

吸入器的氧气压力表和流量计应采用法定计量单位。其基本参数的常用法定计量单 位和符号见表1。

表 1 吸入器的基本参数的常用法定计量单位

| 量的名称 | 单位符号 |
| --- | --- |
| 压力 | MPa |
| 流量 | L/min |

4.2 准确度等级

吸人器的氧气压力表准确度等级为2.5级；流量计的准确度等级为4级。

4.3  计量法制标志和计量器具标识

4.3.1  计量法制标志一般包括以下内容：

——制造计量器具许可证的标志和编号(试验样机应留出相应位置); ——配套用氧气压力表应取得计量器具制造许可证；

——仪表型式批准标志和编号(试验样机应留出相应位置；本项不是强制性规定); ——产品合格印、证(此项可与计量器具本体分开设置)。

4.3.2  吸入器标识一般包括以下内容：

——名称、规格(型号)、生产厂名或商标；

——准确度(或等级标志或最大允许误差);

——制造年月及仪表编号或批号。

4.4  外部结构设计

吸入器的氧气压力表和流量计应采用封闭式机构设计。

4.5  试验样机

申请单位应提供每种型号3台自己生产的样机。按单一产品申请的，样机数量为 3台；按系列产品申请的，应提供所申请系列的所有规格的样品，抽取每一系列产品中 三分之一有代表性的规格产品进行试验，每种规格提供试验样机数量按单一产品的原则 执行。具有代表性的规格，由受理申请的政府计量行政部门与承担试验的技术机构根据 申请单位提供的技术文件和产品规格确定。

4.6  提交技术资料

申请单位提供审查的主要技术资料应包括：

——总装图、主要零部件图和电路图；

——技术标准和检验方法；

——研制单位所做的测试报告；

——产品技术和使用说明书；

——样机照片。

注：技术资料如有重大的缺陷或不足，应将有关技术资料和样机退回制造厂，要求改正。

5  计量要求

5.1  氧气压力表

5.1.1  零位误差

氧气压力表处于工作位置时，在未加压和检定后，其指针应紧靠限制钉，限制钉的 “缩格”应不大于最大允许误差的绝对值。

5.1.2  最大允许误差

氧气压力表的准确度等级为2.5级，其最大允许误差为测量范围上限的士2.5%。 5.1.3  回程误差

氧气压力表的回程误差应不大于最大允许误差的绝对值。

5.1.4  轻敲示值变动量

氧气压力表在轻敲表壳后，其示值变动量应不大于最大允许误差的绝对值的1/2。 5.1.5  指针偏转平稳性

氧气压力表指针偏转时应平稳，不应有跳动和卡住现象。

5.2  流量计

5.2.1 调节范围

流量计的流量调节范围为1L/min～10    L/min (上限大于10 L/min  应按其实际上

限值要求)。

5.2.2     最大允许误差

流量计的准确度等级为4级，其最大允许误差为±4%。

6  通用技术要求

6. 1正常工作条件

吸入器正常工作环境温度：5℃~35℃。

6.2  参考工作条件

6.2.1     环境温度：(20±5)℃。

6.2.2 相对湿度：≤85%。 6.3. 外观

吸入器的零部件装配应牢固，不应有松动和损坏现象。

6.4;氧气压力表

6.4.1 氧气压力表的表盘上，名称下方应标有一条天蓝色的横线，表盘上必须标以红 色“禁油”字样。

6.4.2·氧气压力表各部件应装配牢固，不应有影响其计量性能和安全性能的锈蚀、裂 纹、孔洞等缺陷。

6.4.3 氧气压力表的表壳背面应有安全孔，安全孔须有防尘装置。当弹性元件破裂时， 应能使氧气从表壳背面溢出。

6.4.4 氧气压力表的表盘分度数字及符号应完整清晰。

6.4.5 氧气压力表的指针应伸人所有分度线内；指针指示端宽度应不大于最小分度间 隔的1/5;指针与分度平面间的距离应在1 mm～3mm   范围内。

6.5  流量计

6.5.1 .流量计的玻璃管应无色透明，内壁应清洁。

6.5.2‘流量计的刻线应匀直清晰，并与玻璃管中心线垂直。

6.5.3 流量计的分度间隔应均匀，其最小分度值为1 L/min。

6.5.4 流量计的数字及计量单位应完整清晰。

6.5.5 流量计中的浮标上下移动应灵活，运动应平稳。

6.5.6 流量调节阀调节应轻便，松紧适宜，当关闭流量阀时，应无氧气输出。

6.6  潮化瓶

.吸入器的潮化瓶应无色透明或半透明，潮化瓶不应有裂纹及明显气泡。

6.7  工作压力

吸入器应能承受10 MPa～15  MPa的压力，减压后应能降至0.2 MPa～0.3   MPa 压 力范围内。

6 . 8密封性

吸人器在高压部分承受工作压力不低于10 MPa 及低压部分不低于0.2 MPa 时，各 连接部分不应有漏气现象。

6.9  安全阀排气压力

吸人器的输出压力达到(0.35±0.05)MPa 时，安全阀应自动排气。 6.10  潮化瓶耐压强度

吸入器潮化瓶在(0.35±0.05)MPa 的压力作用下，不应破裂。

6.11  结构强度

吸入器的减压器的高压部分在承受22.5 MPa,   持 续 3 min 的水压试验后，高压部

分应无永久变形。

7  型式评价项目

仪表的型式评价项目见表1。

表 1 仪表的型式评价项目

| 序号 | 型式评价项目名称 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 | 4.1 |  | 观察项目 |
| 2 | 准确度等级 | 4.2 |  | 观察项目 |
| 3 | 标志和标识 | 4.3 |  | 观察项目 |
| 4 | 外部结构设计 | 4.4 |  | 观察项目 |
| 5 | 氧气压力表零位误差 | 5.1.1 | 8.2.10.1 |  |
| 6 | 氧气压力表示值误差 | 5.1.2 | 8.2.10.2 |  |
| 7 | 氧气压力表回程误差 | 5.1.3 | 8.2.10.3 |  |
| 8 | 氧气压力表轻敲示值变动量 | 5.1.4 | 8.2.10.4 |  |
| 9 | 氧气压力表指针偏转平稳性 | 5.1.5 | 8.2.10.5 |  |
| 10 | 流量计流量调节范围 | 5.2.1 | 8.2.11.2 |  |
| 11 | 流量计示值误差 | 5.2.2 | 8.2.11.1 |  |
| 12 | 外观 | 6.3 | 8.2.1 |  |
| 13 | 氧气压力表 | 6.4 | 8.2.2 |  |
| 14 | 流量计 | 6.5 | 8.2.3 |  |
| 15 | 潮化瓶 | 6.6 | 8.2.4 |  |

| 16 | 工作压力 | 6.7 | 8.2.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 密封性 | 6.8 | 8.2.6 |  |
| 18 | 安全阀排气压力 | 6.9 | 8.2.7 |  |
| 19 | 潮化瓶耐压强度 | 6.10 | 8.2.8 |  |
| 20 | 结构强度 | 6.11 | 8.2.9 |  |

8  试验条件和方法

吸入器应在检定环境条件下放置2 h 以上方可进行试验。

8.1  试验用标准器

氧气吸入器检定装置。

8.2  试验方法

8.2.1 外观

试验目的：检验吸入器的外观在以下条件下是否符合通用技术的要求。 试验程序：以目力观察吸入器的外壳、零部件、标志、标识等。

合格判据：试验结果应符合6.3的要求。

8.2.2 氧气压力表

试验目的：检验吸人器的氧气压力表在以下条件下是否符合通用技术的要求。 试验程序：以目力观察氧气压力表表盘、外壳、背面等。

合格判据：试验结果应符合6.4的要求。

8.2.3 流量计

试验目的：检验吸入器的流量计在以下条件下是否符合通用技术的要求。 试验程序：以目力观察流量计玻璃管、浮标、阀门等。

合格判据：试验结果应符合6.5的要求。

8.2.4 潮化瓶

试验目的：检验吸入器的潮化瓶在以下条件下是否符合通用技术的要求。 试验程序：以目力观察潮化瓶外壳。

合格判据：试验结果应符合6.6的要求。

8.2.5 工作压力

试验目的：检验吸入器的工作压力在以下条件下是否符合通用技术的要求。 试验条件：环境温度：(20±5)℃;相对湿度：≤85%。

试验设备：

a). 氧气吸入器检定装置；

b)  氧气瓶：瓶内压力不低于10 MPa;

c)  橡皮管。

试验程序：将吸入器高压部分通入10 MPa～15  MPa 的氧气压力，在吸入器的输出 口接上0MPa～0.6   MPa 压力表，测定吸入器的输出工作压力。

合格判据：试验结果应符合6.7的要求。

8.2.6 密封性

试验目的：检验吸入器的密封性在以下条件下是否符合通用技术的要求。 ‘试验条件：环境温度：(20±5)℃;相对湿度：≤85%。

试验设备：

a);  氧气吸人器检定装置；

b)  氧气瓶：瓶内压力不低于10 MPa;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/786143105033010033