# 辐射测温用一10 ℃~200 ℃黑体辐射源校准规范

1  范围

本规范适用于辐射测温用黑体辐射源在一10 ℃~200 ℃范围内有效亮度温度校准。

2  引用文件

JJF 1007—2007  温度计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语

3.1   [绝对]黑体 [absolute]blackbody

对任意方向、波长和偏振状态的入射辐射都能全部吸收的理想热辐射体。 [JJF  1007—2007,5.9]

3.2   [空腔]黑体辐射源 [cavity]blackbody     radiation      source

用于检定或校准辐射温度计、具有稳定控制的温度和明确的发射率且热辐射特性接

近于黑体的凹形装置。

[ASTM     E2847—2013,3.1.2]

3.3   [法向光谱]发射率 [normal         spectral]emissivity

物体的法向光谱辐射亮度与同温度黑体光谱辐射亮度之比。

3.4   [有效]发射率 [effective]emissivity

黑体辐射源有效光谱辐射亮度与同温度黑体辐射亮度之比。

3.5   [有效]亮度温度 [effective]radiance         temperature

在给定波长范围，辐射亮度与被测热辐射体的有效辐射亮度相等的黑体的温度。

4  概述

4.1  用途

黑体辐射源用于校准辐射温度计、红外热像仪等辐射测温仪器。

4.2 原理与结构

等温封闭空腔内的热辐射为黑体辐射。黑体辐射源是具有小孔的等温空腔，其辐射

特性近似绝对黑体。

黑体辐射源为温度已知并可稳定工作的热辐射源。

黑体辐射源通常由黑体空腔、温度测量与控制系统等构成。空腔通常为圆柱圆锥 型、双圆锥型、圆柱型或球型等。

黑体辐射源在低于露点温度使用时，应有措施保证空腔内表面无结露和结霜。

4.3  黑体辐射源的特性参数

黑体辐射源特性参数包括腔口直径、有效发射率、亮度温度、温度均匀性和温度稳 定性等。

5 计量特性

5.1 亮度温度

黑体辐射源亮度温度的不确定度应满足所开展的辐射温度计校准的不确定度要求。

5.2  温度稳定性

温度稳定性为正常工作状态下在规定时间间隔内黑体辐射源空腔底部亮度温度变

化的最大值。通常时间间隔为10 min,

5.3  温度均匀性

温度均匀性为黑体辐射源有效辐射区域内各点相对于中心点的温差。绝对值应不大

于0.15 ℃和0. 15%×黑体辐射源温度(单位为℃)中的大者。

5.4  绝缘电阻

常温下，黑体属射源的纯缘电阻不小于0.5 Ma

注：以上滑标是用于合格性判别，仅供参

6  校准条件

6.1 环境条件

环境温度：23±5)℃;相对湿度：20%～85%

应满足森准餐辅助设备、被校准设备的速用环境条件要求。应无影响校准结果的环 境辐射和空气对流。

6.2  标准及辅助谩备

黑体辐射源比较测量设备由标准黑体辐射源、比较用辐射温度计和辅册设备组成。 6.2.1 标准黑体辐射源

标准黑体辐射源应符合表1的要求，建议使用热管或恒温槽黑体辐射源。

表标准黑体辐射源技术要求

| 性能参数 | 技本指标 |
| --- | --- |
| 温度范围 | 满足校准温度范围要求 |
| 腔口直径 | 满足比较用辐射温度计的2倍以上视场直径要求，且直径一般 不小于40 mm |

| 有效发射率 | ≥0.998 |
| --- | --- |
| 温度稳定性 | ≤0.05 ℃/10 min |
| 温度均匀性 | ≤0.1 ℃ |
| 参考温度计准确度 | 二等标准铂电阻温度计或不低于同等准确度的其他温度计 |

6.2.2  比较用辐射温度计

比较用辐射温度计应符合表2的要求。

表2  比较用辐射温度计技术要求

| 性能参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 温度范围 | 满足校准温度范围要求 |
| 工作波段 | (8～14)μm或接近波段，其他波段可选 |
| 比较测量结果的噪声等效温差和分辨力 | 应不劣于校准结果的最小量化值。通常不大于 0.05 ℃ |
| 视场 | 不超过黑体辐射源腔口直径的1/2 |
| 最大允许误差 | 士(1%×读数)℃或士1.4 ℃ |

6.2.3  辅助设备

同尺寸光阑2个，光阑温度应恒定，且2个光阑温度相同(建议使用恒温槽为光阑 提供恒温水)。光阑直径应大于比较用辐射温度计视场，建议为辐射温度计视场的 1.5倍。光阑表面应具备高吸收比。光阑温度的不确定度不大于1℃。

精密移动台或支架，用于测量标准和被校准黑体辐射源时比较用辐射温度计的位置 切换。

参考温度计配套的电测设备，准确度不低于0.01级。

绝缘电阻测试仪，准确度不低于10级。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目见表3。

表3 校准项目

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 |
| 2 | 温度稳定性 |
| 3 | 温度均匀性 |
| 4 | 亮度温度 |

# 7.2  校准方法

7.2.1  校准原理

采用比较法，以标准黑体辐射源为标准，辐射温度计为比较器，校准黑体辐射源亮 度温度。校准装置如图1所示。

标准黑体辐射源

被校黑体辐射源

T₃

T。

- - 恒 温 光 阑

辐射温度计 Tr                   <        →        ra

恒温光阑一

图1 校准装置

将标准和被校准黑体辐射源稳定在相同温度。使用辐射温度计分别测量标准、被校 准黑体辐射源亮度温度的示值，根据公式(1)计算被校准黑体辐射源的亮度温度：

T 。=T,+Te-Ts=T,+△T,                                                             (1)

式中：

T.—--  被校准黑体辐射源的亮度温度，K;

T,—— 标准黑体辐射源的亮度温度， K;

Tw——辐射温度计测量标准黑体辐射源亮度温度示值， K;

Te—— 辐射温度计测量被校准黑体辐射源亮度温度示值， K;

△T,—-T      与 Ts  的 差 ，K。

标准黑体辐射源亮度温度T 。由公式(2)计算：

(2)

式中：

L(a,T)——       黑体光谱辐射亮度， W/(m³·sr);

λz,λ₁----       辐射温度计工作波段的上、下限，μm;

T,—— 标准黑体辐射源的亮度温度， K;

T₁—— 标准黑体辐射源参考温度计测量的实际温度，K;

Tm—— 标准黑体辐射源所处环境温度(近似采用光阑温度),K;

eg——标准黑体辐射源的有效发射率。

黑体辐射源亮度温度校准模型详见附录A。

7.2.2  绝缘电阻测试

在不连接电源的情况下，将黑体辐射源电源开关打开。对使用接触器(需接通外部 电源后才能接通的开关)的黑体辐射源，如可能，应设法使接触器处于接通状态。

使用绝缘电阻测试仪在500 V 测试电压下，分别测量黑体辐射源电源输入端的相线

L 与地线 G 、中线 N 与地线 G、相线L 与仪器外壳的绝缘电阻。

取所有测量值中的最小值作为绝缘电阻的测量结果。

7.2.3 温度稳定性测试

7.2.3.1 测试方法

1)选择温度点，在黑体辐射源温度范围内均匀分布，优先选择整10 ℃点，也可根 据用户要求选择。

2)被校准黑体辐射源温度设定在测试温度点，10 min 的温度控制稳定性不大于 0 . 1℃和0 . 1% |t| 中的大者(t 为校准点温度值)。

3)不使用光阑。

4)调整辐射温度计方位，使得辐射温度计与黑体辐射源同轴。

5)每个温度点共进行n 次(通常为11次)测量。每次测量时间间隔通常为1 min。 记录辐射温度计测量值。

7.2.3.2  数据处理

温度稳定性由公式(3)计算：

△T=T  mx  —Tc  mir                                                  (3)

式中：

△Tμ——被校准黑体辐射源的温度稳定性， K;

Tmmx——辐射温度计测量被校准黑体辐射源亮度温度示值最大值， K;  Ter min----辐射温度计测量被校准黑体辐射源亮度温度示值最小值，K。 注：在给出结果时温度单位可按习惯使用单位℃。以下公式可相同处理。

7.2.4  温度均匀性测试

7.2.4.1  测试方法

1)选择温度点，在黑体辐射源温度范围内均匀分布，优先选择整10℃点，也可根 据用户要求选择。

2)均匀性测试位置可选择黑体辐射源空腔底部的中部、上部、下部、左部和右部 五个点，或按用户要求选择。

3)被校准黑体辐射源温度设定在测试温度点，10 min 的温度稳定性不大于0.1℃ 和0 . 1% |t| 中的大者(t 为校准点温度值)。

4)不使用光阑。

5)调整辐射温度计方位，使辐射温度计与黑体辐射源同轴。此时辐射温度计瞄准 黑体辐射源的中心位置。

6)测量顺序可按中→上、中→左、中→右、中→下顺序测量。

7)每个位置上共进行n 次(通常为3次)测量。

7.2.4.2  数据处理

温度均匀性为各点温度与中心温度之差，根据公式(4)计算

△Tg=T:-T                                                         (4)

式中：

△Tr:——各点温度与中心温度之差， K;

T             黑体辐射源上部、下部、左部和右部的亮度温度测量平均值(i=1,2,

3,4),K;

T              黑体辐射源中心位置亮度温度的平均值，K。

7.2.5  亮度温度校准

7.2.5.1  校准前的准备

1)选择校准温度点。在黑体辐射源温度范围内均匀分布，优先选择整10 ℃点，也

可根据用户要求选择。

2)电测设备预热。

3)使标准和被校准黑体辐射源温度均处于校准温度点士0.5 ℃之内。标准黑体辐 射源的温度稳定性满足表1的相应要求，被校准黑体辐射源10 min  的温度稳定性不大 于 0 . 1 ℃ 和 0 . 1 % |t|     中的大者(t  为校准点温度值)。

4)将光阑分别放置在标准黑体辐射源和被校准黑体辐射源空腔之前。光阑应保持 与辐射源同轴，在不被显著加热和不影响黑体辐射源温度分布与有效发射率的前提下， 靠近黑体辐射源， 一般距黑体辐射源5 cm。

5)光阑的温度设定在环境温度附近，温度稳定在0 . 2℃/10 min 以内认为达到 稳定。

6)辐射温度计的瞄准。

首先调整光阑和黑体辐射源的相对位置，光阑与黑体辐射源同轴。调整辐射温度计

方位，使得辐射温度计与光阑同轴。标识或记录辐射温度计的两个位置。

7.2.5.2  亮度温度比较测量

1)每组测量可按下列操作顺序进行：

瞄准标准黑体辐射源，调整好位置后测量。记录n 次(通常为3次)标准黑体辐射源 参考温度计测量值和辐射温度计测量值。

瞄准被校准黑体辐射源，调整好位置后测量。记录n 次辐射温度计测量值。 2)每个校准温度点共进行m  组(通常为3组)的比较测量。

3)每组比较测量中，应交替、等时间间隔测量标准和被校准黑体辐射源，通常时

间间隔在1 min 以内。

7.2.5.3  数据处理

1)计算每次比较测量的标准黑体辐射源亮度温度 T, 和 △T,。T,  可由公式( 2)

计算。

2)根据式(5)、式(6)计算多次比较测量的T,   和 △T.  的平均值。

(5)

式中：

T,——T 。 的平均值，K;

n                比较测量的组数；

n—— 每组测量的次数；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/787100105042006030