# 仿真耳检定规程

本规程依据国际标准IEC60318—1998《电声-人头和人耳模拟器》。

1  范围

本规程适用于仿真耳的首次检定、后续检定和使用中检验。

2  引用文献

本规程引用下列文献：

IEC60318.1—1998《Part1:Ear simulator for the calibration of supra-aural earphones》

IEC60318.2—1998《Part2:An interim acoustic coupler for the calibration of audiometric earphones in the extended high-fequency range》

IEC60318.3-1998《Pan3:Acoustic coupler for the calibration of supral -aural earphones used   in   audiometry》

IEC61094.1-1992《Part1:Specifications for laboratory standard microphones》 IEC61094.4-1995《Part4:Specifications for working standard microphones》  JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

仿真耳也称耳模拟器，它是由一个经校准过、并规定型号的声压型测量传声器和声 耦合腔或由模拟耳道口声阻抗的声学组件组成，用于对耳机的客观校准。

4 计量性能要求

4.1 频率范围

仿真耳的频率范围一般为20Hz~10kHz; 对仅用于检定测听耳机的仿真耳，频率范 围可在125Hz~8kHz 之间；对用于扩展高频范围内检定测听耳机用的临时耦合腔，扩展 频率范围应为8kHz~16kHz。

4.2 声耦合腔

声耦合腔的结构和有效体积应符合IEC60318:1998 的相关规定。

4.3 静压力均衡

当用一个孔塞塞住或打开静压力均压孔时，在100Hz～10kHz频率范围内，在耳机 端产生的声压差应不大于0.2dB。

4.4 传声器

仿真耳的传声器应符合IEC61094-4:1995  的技术要求，其频率响应的允差规定见 表1,传声器的声压灵敏度级(包括测量系统)在规定频率范围内应是已知的，其测量 扩展不确定度应不大于0.2dB(k=2)。

5 通用技术要求

5.1 材料

仿真耳应使用坚硬的、稳定的非磁性材料(如黄铜)制成。

5.2  铭牌  标志和使用说明书

5.2.1 仿真耳应具有以下清晰而耐久的标志： 1)制造商的名称；

2)产品的型号和序列号。

5.2.2 非供操作者使用的部件，应采用密封或标记的方法加以保护，以免影响仿真耳 的准确度。

5.2.3 每台仿真耳应附有使用说明书，包括所有附件的资料。

表 1 传声器频率响应的允差 (dB)

| 频率/Hz | 类 型 W S 1 | 类型WS2 |
| --- | --- | --- |
| 20 | ±0.5 | ±0.5 |
| 25 | ±0.5 | ±0.5 |
| 31.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 40 | ±0.5 | ±)5 |
| 50 | ±0.5 | ±0.5 |
| 63 | ±0.5 | ±0.5 |
| 80 | ±0.5 | ±0.5 |
| 100 | ±0.5 | ±0.5 |
| 125 | ±0.5 | ±0.5 |
| 160 | ±0.5 | ±0.5 |
| 200 | ±0.5 | ±0.5 |

| 250 | 参考 | 参考 |
| --- | --- | --- |
| 315 | ±0.5 | ±0.5 |
| 400 | ±0.5 | ±0.5 |
| 500 | ±0.5 | ±0.5 |
| 630 | ±0.5 | ±0.5 |
| 800 | ±0.5 | ±0.5 |
| 1000 | ±0.5 | ±0.5 |
| 1250 | ±0 | ±0.5 |
| 1600 | ±0.5 | ±0.5 |
| 2000 | ±0.5 | ±0.5 |

表1(续)

| 频率/H | 类型WS1 | 类型WS2 |
| --- | --- | --- |
| 2500 | ±0.75 | ±0.5 |
| 3150 | ±1.0 | ±0.5 |
| 4000 | ±1.25 | ±0.5 |
| 5000 | ±1.5 | ±0.75 |
| 6300 | ±1.75 | ±1.0 |
| 8000 | ±2.0 | ±1.25 |
| 10000 | +2.0;-6.0 | ±1.5 |
| 12500 | +2.0;-10.0 | ±1.7 |
| 16000 | +2.0;-x | ±2.0 |

注：“WS1”  表示1英寸*传声器， “WS2”  表示1/2英寸传声器。

6 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定以及使用中的检验。

6.1  首次检定和后续检定

6.1.1  检定条件

6.1.1.1  计量标准和主要配套设备 1)声校准器

声校准器的准确度等级应符合JG 176—1995《声校准器检定规程》中规定的0级或 1级的要求。

2)实验室标准传声器

在检定频率上，实验室标准传声器的声压灵敏度级校准的测量扩展不确定度应优于 (0.05~0.1)dB(k=2)。

3)正弦信号发生器

正弦信号发生器的频率范围为20Hz~16kHz,   幅频特性优于±0.1dB,  输出信号的谐 波失真不大于0.1%,在检定期间的幅值稳定度优于±0.02dB。

4)测量放大器

测量放大器的频率范围为20Hz～16kHz,  频率响应优于±0.2dB,  谐波失真不大于 0.1%,在检定期间的稳定度优于±0.02dB。

5)带通滤波器

带通滤波器应符合JJG449—2001《倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程》中规定的 0级或1级倍频程和1/3倍频程滤波器的要求。

6)交流电压表

”1英寸=0 .0254米

在检定频率范围内，其最大允许误差应优于±0.5%。

7)有源耦合腔

检定频率上，在5V有效值电压输入时，有源耦合腔中声信号的谐波失真应不大于 1%。

8)高阻抗标准耳机

高阻抗标准耳机的频率范围为20Hz~20kHz,  谐波失真不大于0.1%,在检定期间 的声压稳定度优于±0.02dB。

9)参考仿真耳

参考仿真耳的频率范围为50Hz～10kHz, 声压灵敏度级校准的测量扩展不确定度应 优于1.0dB(k=3)。

10)气压计

在检定环境条件内，气压计的最大允差应优于±0.2kPa。

11)温度计

在检定环境条件内，温度计的最大允差应优于±0.2℃。

12)湿度计

在检定环境条件内，湿度计的最大允差应优于±4%。

6.1.1.2 参考环境条件

温度：23℃

相对湿度：50%

气压：101.3kPa

6.1.1.3  检定环境条件

温度：23℃±3℃

相对湿度：50%±20%

气压：101.3kPa±3.0kPa

6.1.2 检定项目

仿真耳的检定项目见表2。

表2 仿真耳的首次检定、后续检定和使用中检验项目一览表

| 项 目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | + | + | + |
| 使用说明书 | + | 一 | 一 |
| 频率范围 | + | + | 一 |
| 声耦合腔 | + (1/3倍频程) | + (倍频程) | 一 |
| 静压力均衡 | + |  |  |
| 传声器频率响应 | + (1/3倍频程) | + (倍频程) |  |
| 灵敏度调节(包括测量系统) | 一 |  | 十 |

注：“+”表示需要检定的项目，“-”表示不需要检定的项目。

6.1.3  检定方法

6.1.3.1  外观检查

仿真耳应具有清晰的铭牌和标志，包括产品名称、型号、序列号和制造商的名称 等，外观不应有机械损伤。

6.1.3.2  频率范围与声耦合腔

被检仿真耳声耦合腔的有效体积的差异是通过与参考仿真耳的声压量值比较求得， 参考仿真耳(包括传声器)与被检仿真耳的类型应相同。检定装置如图1所示。

静态力4.5N±0.5N

高阻抗耳机

测量放大器

仿真耳

交流电压表

带通滤波器

正弦信号发生器

图1 声耦合腔检定示意图

1)用气导听力基准中的参考仿真耳，将高阻抗标准耳机正向耦合到参考仿真耳上， 并在耳机上垂直施加4.5N±0.5N   的作用力，在仿真耳规定频率范围内的标称1/3倍频 程(首次检定)或倍频程(后续检定)中心频率以及750Hz 和1.5kHz 频率点上，分别  调节正弦信号发生器的频率和电压输出，使测量放大器上有一个合适的指示，并读取交 流电压表上的示值。

2)将被检仿真耳的声耦合腔(不包括仿真耳的前置放大器和传声器)替代参考仿 真耳的声耦合腔，重复6.1.3.21)的步骤，并保持正弦信号发生器的频率和电压输出与 上述相同，读取交流电压表上的示值。

3)计算出被检仿真耳耦合腔与参考仿真耳耦合腔相应的声压级差值，即为被检仿 真耳在规定频率范围内、由耦合腔有效体积的偏差所引起的声压级的偏差。

6.1.3.3 静压力均衡

检定装置如图1所示。

1)将被检仿真耳的均压孔用孔塞(或针)塞住，将高阻抗标准耳机正向耦合到被 检仿真耳上，并在耳机上垂直施加4.5N±0.5N  的作用力，在100Hz～10kHz 频率范围内

的标称1/3倍频程中心频率以及750Hz和1.5kHz频率点上，分别调节正弦信号发生器 的频率和电压输出，使测量放大器上有一个合适的指示。

2)将被检仿真耳的均压孔打开，重复6.1.3.31)的步骤，并保持正弦信号发生器 的频率和电压输出与上述相同，分别读取测量放大器上的声压级示值。

3)计算被检仿真耳用孔塞(或针)塞住均压孔时读取的声压级与打开均压孔时读

取的声压级之差，在100Hz～10kHz频率范围内应不大于0.2dB。

6.1.3.4  传声器频率响应

被检仿真耳中的传声器的声压灵敏度级是与一经互易法校准过的实验室标准传声器

在有源耦合腔中通过比较法求得，有源耦合腔可同时插入实验室标准传声器和被检传声 器，也可仅插人一只传声器，用替代法比较，检定装置分别见图2a 、图 2b。

测量放大器

被检传声器

正弦信号发生器

有源耦合腔

实验室标准

传声器

测量放大器

交流电压表

(a)

正弦信号发生器

传声器

(替代)

有源耦合腔

测量放大器

交流电压表

(b)

图2 传声器频率响应检定示意图

1)在仿真耳规定的频率范围内，按标称1/3倍频程中心频率以及750Hz 和1 . 5kHz 频率点上，分别调节正弦信号发生器的频率，并相应读取实验室标准传声器在交流电压 表上的示值及被检传声器在交流电压表上的示值，并计算出相应声压级的差值。

2 ) 当 用 图 2a 所示的装置进行检定时，应将实验室标准传声器(包括前置放大器) 与被检传声器(包括前置放大器)在相应的测量放大器上进行对换，重复上述1)的步 骤，然后求出二次差值的平均值。

3)用被检传声器与实验室标准传声器的差值，加上实验室标准传声器的已知声压 灵敏度级，即为被检传声器的声压灵敏度级。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/787122062066006026