# 机械式比较仪检定规程

1  范 围

本规程适用于分度值为0.5μm,1μm,2μm,5μm,10μm           的机械式比较仪(以下简

称比较仪)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2  引用文献

JJF 1001—1998  通用计量术语及定义

JJF 1059—1999  测量不确定度评定与表示

JJF 1094—2002  测量仪器特性评定

GB/T 6320—1997  杠杆齿轮比较仪

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

比较仪是利用杠杆和齿轮传动、单纯的杠杆传动和齿条齿轮传动，把测杆的直线位 移转变为指针角位移的计量器具。主要用于测量制件的形状和位置误差，以及用比较法

测量制件的尺寸。其外形见图1和图2。

图 1 杠杆齿轮式

1一指针；2—分度盘；3—调零装置；

4—装夹套筒；5—测杆；6一测帽

图 2 杠杆式或杠杆齿轮式

1—分度盘；2—指针；3—表壳；

4—装夹套筒；5—测杆；6-测帽

比较仪的工作台分为固定式和可调式两种。可调式工件台的外形如图3所示。

4 计量性能要求

4.1 装夹套筒的直径

图 3  可调式工作台式

1—底座；2—立柱；3—臂架；4一表头；5—紧固螺丝；6—测帽；7—工作台；8—调整制动螺丝

应不超过表1 的规定。

表 1 装夹套筒的直径                            mm

| 套 筒 直 径 | 偏 差 |
| --- | --- |
| φ8 | 0 -0.015 |
| φ28 | 0 -0.021 |

4.2  指针与分度盘的相对位置

4.2.1  测杆在自由状态下，指针应位于“-”分度外5个以上分度位置。

4.2.2  指针末端应与分度盘上的刻线方向一致，不得有目力可见的歪斜。

4.2.3  指针末端应盖住分度盘上的短刻线长度的(30～80)%。

4.2.4  指针末端上表面与分度盘表面的距离不得大于0.7mm。

4.3 指针末端和分度盘刻线宽度 应不超过表.2的规定。

mm

表 2 指针末端和分度盘刻线宽度

| 分 度 值 | 指针末端和刻线宽度 | 宽 度 差 |
| --- | --- | --- |
| ≤0.001 | 0.1～0.15 |  |

| >0.001 | 0.1～0.2 | 0.05 |
| --- | --- | --- |

4.4 工作台的工作面和测帽测量面的表面粗糙度

应不超过表3的规定。

表 3  工作台的工作面和测帽测量面的表面粗糙度                μm

| 名 称 |  | 表面粗糙度 |
| --- | --- | --- |
| 工 作 台 |  | R,0.05 |
| 测 帽 | 钢制或人造刚玉 | R,0.05 |
|  | 硬质合金 | R.0.1 |

4.5 工作台工作面的平面度

应不超过表4的规定。

表 4  工作台工作面的平面度

| 工作台类型 | 工作台尺寸/mm | 平面度/μm |
| --- | --- | --- |
| 圆 型 | ≤φ80 | 1(只许凸) |
| 方 型 | ≤150×150 | 1(只许凸) |

4.6 可调式工作台的可调性

工 作 台 与 测 帽 测 量 面 的 平 行 度 应 不 超 过 表 5 的 规 定 。

表 5  工作台与测帽测量面的平行度

| 分度值/mm | 平行度/分度 |
| --- | --- |
| 0.0005 | 1/2 |
| 0.001,0.002 | 1/3 |
| ≥0.005 | 1/5 |

4.7  固定式工作台面与测量轴线的垂直度   垂直度应不超过5'(或0.012mm/8mm)。

4.8 测力

应不超过表6的规定。

表 6  测力

| 装夹套筒直径/mm | 最大测力/N | 单向行程测力变化/N | 同点正反向测力差/N |
| --- | --- | --- | --- |
| φ8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 |
| φ28 | 2 | 0.6 | 0.5 |

4.9  测杆受径向力对示值的影响

应不超过表7的规定。

# 4.10 重复性

应不超过表8的规定。

表 7 测杆受径向力对示值的影响

| 分度值/mm | 测杆受径向力对示值的影响/分度 |
| --- | --- |
| ≤0.001 | 1/3 |
| >0.001 | 1/4 |

表 8 重复性

| 分度值/mm | 要求/分度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定 | 后续检定和使用中检验 |
| ≤0.001 |  |  |
| >0.001 |  |  |
| 注：表中d。为极差系数。 |  |  |

4.11 示值误差

应不超过表9的规定。

表 9  求值误差                             分度

|  | 首次检定，后续检定 |
| --- | --- |
| ±30内 | ±0.5 |
| ±30外 | ±1 |
| 注：示值误差是比较仪测杆在垂直向下状态时检定的。 |  |

4.12 回程误差

应不超过表10的规定。

表10  回程误差

| 分度值/mm | 回程误差/分度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定 | 后续检定 |
| <0.01 | 1/2 | 1 |
| 0.01 | 1/3 | 1/2 |

5  通用技术要求

5.1  外观

5.1.1 分度盘各刻线应清晰平直，不应有目力可见的断线和粗细不匀；分度盘上应有

“+”和“-”符号；表蒙应透明洁净无明显的划痕和影响读数的波纹及气泡；各部位 不应有碰伤、锈迹、明显的划痕、脱漆、脱铬和毛刺以及影响外观的其它缺陷；表体的

密封应良好。

5.1.2 表头上应标有制造厂名或商标、     标志、分度值和出厂编号。

5.1.3  后续检定的比较仪，允许有不影响使用的外观缺陷。

5.2  各部分相互作用

5.2.1 表头在任意位置时，测杆的移动和指针的回转均应平稳灵活，无阻滞或卡住现 象；指针移动范围应超过分度盘的示值范围。

5.2.2  仪器臂架与工作台的升降要平滑，无手感空程现象；各紧固螺钉作用应可靠。

5.2.3  零位调整装置作用应平稳可靠，其调整范围应不少于5个分度。

5.2.4  有软线拨叉的，其作用应可靠。

5.2.5  测杆行程应大于示值范围2mm (测杆由平行片簧支承的除外)。

6  计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检验。

6.1  检定条件

6.1.1 检定室内温度及平衡时间：见表11。

表 1 1 检定室内温度及平衡时间

| 分度值/mm | 室温/℃ | 每小时温度变化 不大于(℃) | 平衡温度时间不少于(h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表头 | 带工作台比较仪 |
| <0.001 | 20±5 | 0.5 | 4 | 12 |
| ≥0.001 |  | 1 |  |  |

6.1.2  检定室内湿度应不超过80%RH。

6.1.3  检定设备

检定设备见表12。

6.2  检定项目

比较仪检定项目见表12。

表12 检定项目和主要检定设备

| 序号 | 检 定 项 目 | 主要检定设备 | 首次 检定 | 后续 检定 | 使用中 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  | + | + | + |

| 2 | 各部分相互作用 |  | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 装夹套筒直径 | 1级千分尺 | + | 一 | 一 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788017024001006031