学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新) 108－2023

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）108－2023

变压器绕组变形测试仪校准规范

Calibration Specification for

Power Transformers Winding Deformation Tester

2023-12-18 发布	2024-6-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新) 108－2023

变压器绕组变形测试仪

校准规范

Calibration Specification for

Power Transformers Winding Deformation Tester

JJF（新）108—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加 起草单位：国网新疆电力有限公司电力科学研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区电磁计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新) 108－2023

本规范主要起草人：

史鹏飞(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

倪大志(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

罗雪芳(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

杨艳霞(新疆维吾尔自治区市场监督审核评价中心)

刘卫新(国网新疆电力有限公司电力科学研究院)

张晓磊(国网新疆电力有限公司电力科学研究院)

陈文涛(国网新疆电力有限公司电力科学研究院)

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)108－2023

目	录

引	言························································································ （II）

1 范围························································································ （1）

2 引用文件·················································································· （1）

3 术语························································································ （1）

4 概述························································································ （1）

5 计量特性·················································································· （2）

5.1 扫频频率················································································ （2）

5.2 衰减幅值················································································ （2）

5.3 端口阻抗················································································ （2）

6 校准条件·················································································· （3）

6.1 环境条件················································································ （3）

6.2 校准所用测量标准及设备···························································（3）

7 校准项目和校准方法··································································· （3）

7.1 校准项目················································································ （3）

7.2 校准方法················································································ （3）

8 校准结果·················································································· （5）

9 复校时间间隔············································································ （6）

附录 A	原始记录参考格式····························································· （7）

附录 B	校准证书内页格式····························································· （8）

附录 C	幅值衰减校准结果不确定度评定··········································· （9）

附录 D	频率校准结果不确定度评定··············································· （12）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)108－2023

引	言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范

编写规则》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订

的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)108－2023

变压器绕组变形测试仪校准规范

1	范围

本规范适用于频率响应分析法电力变压器绕组变形测试仪（以下简称测试仪）的

校准，不适用于短路阻抗法或其它方法的测试仪的校准。

2	引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 1094.18-2016 电力变压器 第 18 部分：频率响应测量

DL/T911-2016 电力变压器绕组变形的频率响应分析法

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用

文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语

下列术语适用于本规范。

幅值比 amplitude ratio

以对数形式表示不同频率下的响应端电压 U2 和激励端电压 U1 的信号幅值之比，

用于表征幅频响应曲线 H（f）

H  f   20lg

U2 ( f )

U1( f )

式中：

H（f）---频率为 f 时传递函数的模值，单位为 dB

U1（f）----频率为 f 时激励端电压 U1 的幅值

U2（f）----频率为 f 时响应端电压 U2 的幅值

4	概述

在较高频率的电压作用下，变压器的每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感（互

感）、电容等分布参数构成的无源线性双端口网络，其内部特性可通过传递函数 H(jω)

描述，如图 1 所示。若绕组发生变形，绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变，

导致其等效网络传递函数 H(jω)的零点和极点发生变化，使网络的频率响应特性发生变

1

．ｂ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)108－2023

化。

用频率响应分析法检测变压器绕组变形，是通过检测变压器各个绕组的幅频响应

特性，并对检测结果进行纵向、横向或综合比较，根据幅频响应特性的差异，判断变

压器可能发生的绕组变形。

变压器绕组的幅频响应特性可采用图 1 所示的频率扫描方式获得。 连续改变外施

正弦波激励源 Us 的频率 f(角频率ω=2πf), 测量在不同频率下的响应端电压 U2 和激励

测试仪通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性，根据幅频响应特性的差异，来判断

变压器可能发生的绕组变形。测试仪的工作原理如图 1 所示。采用频率扫描方式，改

变外施正弦波激励源 VS 的频率 f ，测量在不同频率下的测量端电压 U2 和输入端电压

U1 信号的幅值之比，获得指定输入端和测量端情况下绕组的幅频响应曲线。

图 1 测试仪工作原理

5	计量特性

5.1 扫频频率

5.1.1 测试仪扫频频率输出范围:20Hz～2MHz，可分成若干个频段分别检测。

5.1.2 测试仪扫频频率输出最大允许误差：±0.1%。

5.2 衰减幅值

5.2.1 测试仪动态衰减幅值测量范围:-90dB～20 dB。

5.2.2 测试仪衰减幅值测量最大允许误差:±0.5dB。

5.3 端口阻抗

5.3.1 激励端口输出阻抗：50Ω±1Ω

5.3.2 输入端口输入阻抗：≥1MΩ

2

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 扫频频率 |
| 2 | 衰减幅值 |
| 3 | 端口阻抗 |

ｗ

ｗｗ

．ｂ

兔

ｚｆ

ｘｗ

学

兔

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)108－2023

5.3.3 测量端口输入阻抗：≥1MΩ

注：以上指标不做合格判定依据，仅提供参考。

6	校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：23℃±5℃；

6.1.2 环境相对湿度：≤80%；

6.1.3 电源电压：220V±11V

6.1.4 电源频率：50Hz±1Hz；

6.1.5 电源总谐波失真：≤5%。

6.1.6 校准场所没有可察觉的振动和影响仪器正常工作的电磁干扰。

6.2 校准所用测量标准及设备

6.2.1	频率计

测量范围：20Hz～2MHz，最大允许误差：±0.1Hz。

6.2.2	幅度校准装置

幅值衰减范围：-90dB～20dB，最大允许误差：±0.2dB。

6.2.3	数字多用表

电阻测量范围 1Ω～100MΩ，最大允许误差：±1%。

7	校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表 1。

表 1  校准项目

7.2校准方法

7.2.1	扫频频率

校准按图2 接线，启动被校测试仪电源，设置被校测试仪频率点，开始频率校准，

待示值稳定后，读取频率计显示值，误差按(1)式计算：

3

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

ｗｗ

学

兔

兔

ｗ

下

载

JJF(新)108－2023

式中：

f

fx  fs

fs

(1)

δf——扫频频率的相对频率偏差；

fx——被校测试仪设置频率，kHz；

fs——被校测试仪实测频率，kHz。

变压器绕组变形测试仪

（激励端口）	频率计

图2 频率校准原理图

改变被校测试仪频率点，在1kH～1000kHz频率范围内选取不少于10个点进行校准。

7.2.2	衰减幅值

校准按图 3 接线，启动被校测试仪电源，开始衰减幅值校准。在 10kHz、100kHz

和 1000kHz 三个频率点，于被校测试仪衰减幅值测量范围内按照 10dB 间隔选取校准点。

幅值衰减值的误差按(2)计算：

A  Ax  As

式中：

δA——测试仪衰减幅值测量误差，dB；

Ax ——测试仪衰减幅值测量值，dB；

As——标准装置衰减幅值设置值，dB。

(2)

变

压

器

绕

组

变

形

测

激励端口

参考端口

幅

度

校

准

装

置

试

仪

响应端口

图3 幅度校准原理图

7.2.3	端口阻抗

7.2.3.1 激励端口的输出阻抗

测试仪设定为 1kHz 输出的单点扫频模式，用数字多用表分别测量信号激励端口在

开路和 50Ω负载时的电压值，如图 4 所示。根据公式（3）计算信号激励端口的输出阻

抗，输出阻抗的测量结果应符合 5.3.1 的要求。

4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796024053121010052