学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

新疆维吾尔自治区地方计量校准规范

JJF（新）99－2023

液体流量计在线校准规范

Online Calibration Specification for Liquid Flowmeter

2023-12-18发布	2024-06-18实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)99－2023

液体流量计在线校准规范

Online Calibration Specification for Liquid

Flowmeter

JJF（新）99—2023

归 口 单 位： 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位： 新疆维吾尔自治区计量测试研究院

昌吉州计量检定所

独山子石化公司信息网络公司

克拉玛依市质量与计量检测所

本规范委托新疆维吾尔自治区流量容量计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)99－2023

本规范主要起草人：

闫好奎（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

赵志方（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

王	杰（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

魏晓斌（昌吉州计量检定所）

于洪波（独山子石化公司信息网络公司）

谢怀彪（克拉玛依市质量与计量检测所）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)99－2023

目	录

引	言 ..................................................................II

1 范围 ...................................................................	1

2 引用文件 ...............................................................	1

3 术语和计量单位 .........................................................	1

4 概述 ...................................................................	2

4.1 液体流量计在线校准 ...................................................	2

5 计量特性 ...............................................................	3

5.1 示值误差 .............................................................	3

5.2 重复性 ...............................................................	3

6 校准条件 ...............................................................	3

7 校准项目和校准方法 .....................................................	4

7.1 校准项目 .............................................................	4

7.2 校准方法 .............................................................	4

8	校准结果 ..............................................................7

9	复校时间间隔 ..........................................................7

附录 A ...................................................................	8

液体流量计校准记录内页格式 ...............................................	8

附录 B ...................................................................	9

校准证书内页格式 .........................................................	9

附录 C ..................................................................	10

测量结果不确定度评定实例 ................................................	10

附录 D ..................................................................	14

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)99－2023

引	言

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量

术语及定义》、JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支持本规范制

定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)99－2023

液体流量计在线校准规范

1	范围

本规范适用于串联在封闭管道上的液体流量计的在线校准。液体流量计介质一般

为水或者其他液体。包括电磁流量计、超声流量计、涡街流量计、涡轮流量计等。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG1030	超声流量计

JJF 1004	流量计量名词术语及定义

JJF1059.1	测量不确定度评定与表示

JJF1358	非实流法校准DN1000～DN15000液体超声流量计校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 在线校准 online calibration

校准人员携带测量标准到客户现场， 为确定测量仪器在线使用时所指示的量值

与对应的测量标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3.1.2 流量计特征系数 meter characteristic coefficient

可通过修改其数值而改变流量计计量性能的参数。

3.2	计量单位

体积单位：立方米，m3；

流量单位：立方米每小时，m3/h；

压力单位：千帕或兆帕，kPa 或 MPa；

温度单位：摄氏度，℃；

时间单位：小时，h；分钟，min；秒，s；

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)99－2023

4	概述

4.1	液体流量计在线校准

液体流量计是用于测量液体流量的一种测量设备。在实际工作中，相当数量的液体

流量计安装到工作现场后，由于拆卸不便、工艺流程不能中断等原因，无法做到按期

到技术机构实验室进行校准，需进行在线校准。

4.1.1 外夹超声在线校准方法

在现场条件允许的情况下，保证外夹超声流量计安装直管段条件下，可以使用外夹超声

流量计开展在线校准，超声在流动的液体中传播时，其传播时间或者相位可以载上液体流

速信息，通过在液体中传播的超声可以检测出液体流速。在线校准时，将便携式超声流

量计安装在被测液体流量计附近的直管段上，进行量值的比较。现场安装示意图如图1

。

图1 便携式超声流量计现场校准示意图

4.1.2 移动式液体流量标准装置在线校准方法

在现场条件允许的情况下，可以使用移动式液体流量标准装置开展在线校准。移动

式液体流量标准装置的工作原理和使用方法如图2所示。如果移动式液体流量标准装置

无法和被检液体流量计串联，可以将移动式液体流量标准装置布置在现场附近，短时

间内把被检液体流量计从管道上拆下，使用移动式液体流量标准装置校准液体流量计

，然后把被检液体流量计装回管道。

2

| 准确度等级 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差/% | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 |

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

ｚｆ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

下

载

JJF(新)99－2023

图2 移动式液体流量标准装置现场校准示意图

5	计量特性

5.1	示值误差

液体流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差见表1。

表1 	液体流量计准确度等级及最大允许误差

5.2	重复性

液体流量计的示值重复性不超过最大允许误差绝对值的1/3。

*注：以上指标不用于合格判据， 仅供参考。

6	校准条件

6.1 校准环境条件

环境温度：（-20～45）℃

大气压力：（86～106）kPa

环境相对湿度：（10～85）%

6.1.2 应 无 影 响 流 量 计 正 常 工 作 的 外 界 磁 场 和 机 械 振 动 。

3

| 标准表法 (外夹式 超声流量 计 ) | 设备名称 |  | 测量范围 | 最大允许误差或 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要 设备 | 超声流量计 | DN(50~3000)mm | 不低于1.0级 |
|  | 配套 设备 | 游标卡尺 | 300 mm | ±0.04 mm |
|  |  | 钢卷尺 | 20 m | 不低于1级 |
|  |  | 电子秒表 | 0~1 h | ±0.5 s |
|  |  | 测厚仪 | 0~100 mm | ±0.1 mm |
| 串联移动式校 准装置 | 主要 设备 | 装置流量范围应与被校流量计的流量范围相适应，装置的扩展 不确定度应小于或等于被校流量计最大允许误差绝对值的 1/2。 |  |  |
|  | 配套 设备 | 压力测量、数据采集、信号处理、数据处理及通讯不确定度所 引起的流量测量不确定度应不超过移动式装置扩展不确定度 的1/5。否则，装置合成标准不确定度应考虑压力测量、数据 采集、信号处理、数据处理及通讯不确定度 。 |  |  |

| 序号 | 校准项目 | 校准方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境、工况及参数检查 | 7.2.1 |
| 2 | 示值误差 | 7.2.2 |
| 3 | 重复性 | 7.2.3 |
| 注：可根据实际应用需要，选择需要校准的项目。 |  |  |

．ｂ

ｗｗ

ｚｆ

ｘｗ

ｗ

学

兔

兔

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)99－2023

6.1.3 液体介质不应夹杂气体，试验管段保持满管状态。场地满足安全操作要求。电源

满足现场工况要求。直管段应满足被检流量计对直管段的要求。

6.2	计量标准及配套设备

校准中使用的计量标准及配套设备见表2。

表2 	标准器及配套设备

7 	校准项目和校准方法

7.1	校准项目

校准项目及对应的校准方法条款见表3。

表3  校准项目一览表

7.2	校准方法

7.2.1 环境、工况及参数检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/806024123121010052