## Slide 1
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB／T 13610 — 2020 代替 GB／T 13610 — 2014
天然气的组成分析 气相色谱法
Analysisofnaturalgascomposition— Gaschromatography
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
2020-09-29 发布
2021 -04-01 实施
Ics 75．060 E 24
发 布

## Slide 2
犌B／犜 13610 — 2020
目 次
前言 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ⅲ
1 范围 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1
2 规范性引用文件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1
3 方法提要 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2
4 试剂与材料 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2
5 仪器与设备 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2
6 操作步骤 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9
7 计算… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 13
8 精密度… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 14
附录 A (规范性附录) 补充方法 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 15
附录 B (资料性附录) 色谱柱的排列 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 17
附录 C (规范性附录) 干燥器的制备和硫化氢的脱除 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 18
附录 D (资料性附录) 常见误差和预防措施 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 19
附录 E (资料性附录) 计算示例 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 21
Ⅰ

## Slide 3
本标准按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。
本标准代替 GB／T 13610 — 2014《天然气的组成分析 气相色谱法》。本标准与 GB／T 13610 — 2014 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：
— 在“范围”中增加了“一 氧化碳”组分，浓度范围为“0．01％~1％”(见第 1 章)；
—标准气浓度要求修改为“对于摩尔分数不大于 5％的组分，与样品相比，标准气中相应组分的 摩尔分数应不大于 10％，也不低于样品中相应组分浓度的 1／2 。对于摩尔分数大于 5％的组
分，标准气中相应组分的浓度应不低于样品中组分浓度的 1／2，也不大于该组分浓度的 2 倍。 标准气中组分的最低浓度宜不小于 0．1％”(见 4．2，2014 年版的 4．2) 。
— 修改了精密度的表述方式。组分的浓度范围的边界点由原来的不连续变为连续但不交叉。如 将边界点“0~0．09”和“0．1~0．9”改为“狓＜0．1”和“0．1≤狓＜1．0”(见第 8 章，2014 年版的第 8 章) 。
本标准由全国天然气标准化技术委员会(SAC／TC 244)提出并归口。
本标准起草单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、中国石油天然气 股份有限公司西南油气田分公司输气管理处、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、大庆油 田有限责任公司、中国测试技术研究院化学研究所、晋城市质量技术检验测试所(国家煤层气产品质量 监督检验中心) 、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司实验检测研究院、中国计量科学研究院、 中油国际管道有限公司、广东大鹏液化天然气有限公司、中海石油气电集团有限责任公司、中国石油天 然气股份有限公司西南油气田分公司、中国石油天然气集团有限公司天然气质量控制和能量计量重点 实验室。
本标准主要起草人：曾文平、唐蒙、常宏岗、迟永杰、王伟杰、王晓琴、周理、罗敏、图孟格勒、刘鸿、 谭为群、王维康、王强、悦丰平、吴海、王华青、杨建明、察黎、马希辈、刘冰、罗勤、悦锐。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：
— GB／T 13610 — 1992 、GB／T 13610 — 2003 、GB／T 13610 — 2014 。
犌B／犜 13610 — 2020
前 言
Ⅲ

## Slide 4
组分 |  | 浓 度 范 围 摩尔分数 狔／％
氨 |  | 0．01~10
氢 |  | 0．01~10
氧 |  | 0．01~20
氮 |  | 0．01~100
二氧化碳 |  | 0．01~100
甲烧 |  | 0．01~100
乙烧 |  | 0．01~100
丙烧 |  | 0．01~100
异丁烧 |  | 0．01~10
正丁烧 |  | 0．01~10
 | 新皮烧 | 0．01~2
异皮烧 |  | 0．01~2
正皮烧 |  | 0．01~2
己烧 |  | 0．01~2
康烧和更重组分 |  | 0．01~1
一 氧化碳a |  | 0．01~1
硫化氢 |  | 0．3~30
a 常规天然气一 般不含一 氧化碳组分，煤制天然气等特殊样品中可能含有的 一 氧化碳组分可采用本标准规定的 方法进行检测。 |  | 
犌B／犜 13610 — 2020
天然气的组成分析 气相色谱法
警示—本标准不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本标准前，使用者有责任制定相应 的安全和健康操作规程，并明确其限定的适用范围。
1 范围
本标准规定了用气相色谱法测定天然气及类似气体混合物的化学组成的分析方法。 本标准适用于如表 1 所示天然气组分范围的分析，也适用于一个或几个组分的测定。
表 1 天然气的组分及浓度范围
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文
2 规范性引用文件
1

## Slide 5
犌B／犜 13610 — 2020
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB／T 5274．1 气体分析 校准用混合气的制备 第 1 部分：称量法制备一级混合气体
GB／T 28766 天然气 分析系统性能评价
3 方法提要
具有代表性的天然气样品(以下简称气样)和已知组成的标准混合气(以下简称标准气)，在同样的 操作条件下，用气相色谱法进行分离。气样中许多重组分可以在某个时间通过改变流过柱子载气的方 向，获得一组不规则的峰，这组重组分可以是 C5 和更重组分、C6 和更重组分或 C7 和更重组分。由标准 气的组成值，通过对比峰高、峰面积或者两者均对比，计算获得气样的相应组成。
天然气中较重组分的补充分析方法见附录 A。
4 试剂与材料
4．1 载气
4．1．1 氢气或氢气
氢气或氮气纯度不低于 99．99％。
4．1．2 氮气或氫气
氮气或氫气纯度不低于 99．99％。
4．2 标准气
分析需要的标准气可采用国家二级标准物质，或按 GB／T 5274．1 制备。
在氧和氮组分分析中，稀释的干空气是一种适用的标准物质。
标准气的所有组分应处于均匀的气态。对于摩尔分数不大于 5％的组分，与样品相比，标准气中相 应组分的摩尔分数应不大于 10％，也不低于样品中相应组分浓度的 1／2 。对于摩尔分数大于 5％的组 分，标准气中相应组分的浓度应不低于样品中组分浓度的 1／2，也不大于该组分浓度的 2 倍。标准气中 组分的最低浓度宜不小于 0．1％。
5 仪器与设备
5．1 检测器
选用热导检测器，或在灵敏度和稳定性方面与之相当的检测器。要求对于正丁烧摩尔分数为 1％ 的气样，进样 0．25 mL，至少应产生 0．5 mV 的信号。
5．2 进样系统
应选用对气样中的组分呈惰性和无吸附性的材料制成，应优先选用不锈钢。
进样系统应配备带定量管的进样阀，定量管体积为 0．25 mL~2 mL，内径 2 mm。如果内径小于 2 mm，定量管应带加热器。
对于在真空下的进样，可选用图 1 所示的管线排列。
2

## Slide 6
图 1 用于真空下进样的管线排列
5．3 柱温控制
恒温操作时，柱温保持恒定，其变化应在 0．3 ℃以内。程序升温时，柱温不应超过柱中填充物推荐 的温度限额。
5．4 检测器温度控制
在分析的全过程中，检测器温度应等于或高于最高柱温，并保持恒定，其变化应在 0．3 ℃以内。
5．5 载气控制
在分析的全过程中，载气流量保持恒定，其变化应在 1％以内。
5．6 色谱柱
5．6．1 一 般要求
色谱柱的材料对气样中的组分应呈惰性和无吸附性，应优先选用不锈钢管。柱内填充物对被检测 的组分的分离应能达到规定的要求。色谱柱的排列参见附录 B。
5．6．2 吸附柱
应能完全分离氧、氮、甲烧和一 氧化碳，分离度 犚 应大于或等于 1．5，分离度按式(1) 计算。图 2 和 图 3 是采用吸附柱获得的一例典型色谱图。
犚＝2(t2 －t1 )／(犠2 ＋犠1 ) …………………………( 1 )
式中：
t1 — 在相邻的两个峰中，第 1 个色谱峰的绝对保留时间，单位为秒(s)；
t2 —第 2 个色谱峰的绝对保留时间，单位为秒(s)；
犠1 —第 1 个色谱峰的峰宽，单位为秒(s)；
犠2 — 相邻的第 2 个色谱峰的峰宽，单位为秒(s) 。
犌B／犜 13610 — 2020
3

## Slide 7
说明：
1 — 氧；
2 — 氮；
3 — 甲烧。
色谱条件：
色谱柱：13X分子筛，0．25 mm~0．18 mm(60 目 ~80 目)；
柱长：2 m；
载气：氨气，30 mL／min；
进样量：0．25 mL。
图 2 分离氧、氮和甲院的典型色谱图
说明：
1 — 甲烧；
2 — 一 氧化碳。
色谱条件：
色谱柱：13X分子筛，0．18 mm~0．15 mm(80 目 ~100 目)；
柱长：3 m；
载气：氨气，30 mL／min；
进样量：0．25 mL。
图 3 分离甲院和 一 氧化碳的典型色谱图
犌B／犜 13610 — 2020
4

## Slide 8
犌B／犜 13610 — 2020
5．6．3 分配柱
应能分离二氧化碳和乙烧到皮烧之间的各组分。在丙烧之前的组分，峰返回基线的程度应在满标 量的 2％以内。二氧化碳的分离度 犚 应大于或等于 1．5 。对于二氧化碳摩尔分数为 0．1％的气样，进样 0．25 mL 时要求能产生一个清晰可测的峰。整个分离过程(包括正皮烧之后通过反吹获得的己烧和更 重组分的一组响应)应在 40 min 内完成。图 4 、图 5 和图 6 是采用某些分配柱获得的典型色谱实例， 图 7 是多柱应用获得的典型色谱实例。
说明：
1 — 甲烧和空气；
2 — 乙烧；
3 — 二氧化碳；
4 — 丙烧；
5 — 异丁烧；
6 — 正丁烧；
7 — 异皮烧；
8 — 正皮烧；
9 — 康烧及更重组分；
10 — 己烧。
色谱条件：
色谱柱：25％BMEE Chromosorb P； 柱长：7 m；
柱温：25 ℃；
载气：氨气，40 mL／min；
进样量：0．25 mL。
图 4
天然气的典型色谱图(1)
5

## Slide 9
5 — 丙烧；
6 — 异丁烧；
7 — 正丁烧；
8 — 异皮烧；
9 — 正皮烧；
10 — 己烧及更重组分。
色谱条件：
色谱柱：Silicone 200／500 Chromosorb P AW；
柱长：10 m；
载气：氨气，40 mL／min；
进样量：0．25 mL。
图 5 天然气的典型色谱图(2)
说明 ： 1 — 空气； 2 — 甲烧；
3 — 二氧化碳； 4 — 乙烧；
犌B／犜 13610 — 2020
6

## Slide 10
说明：
1 — 甲烧和空气；
2 — 乙烧；
3 — 二氧化碳；
4 — 丙烧；
5 — 异丁烧；
6 — 正丁烧；
7 — 异皮烧；
8 — 正皮烧。
色谱条件：
色谱柱：3 m DIDP＋6 m DMS；
载气：氨气，75 mL／min；
进样量：0．50 mL。
图 6 天然气的典型色谱图(3)
犌B／犜 13610 — 2020
7

## Slide 11
说明：
1 — 丙烧；
2 — 异丁烧；
3 — 正丁烧；
4 — 异皮烧；
5 — 正皮烧；
6 — 二氧化碳；
7 — 乙烧；
8 — 己烧及更重组分；
9 — 氧；
10 — 氮；
11 — 甲烧。
色谱条件：
色谱柱 1：Squalance，Chromosorb P AW，0．18 mm~0．15 mm(80 目 ~100 目)，柱长 3 m；
色谱柱 2：Porapak N，0．18 mm~0．15 mm(80 目 ~100 目)，柱长 2 m；
色谱柱 3：5A分子筛，0．18 mm~0．15 mm(80 目 ~100 目)，柱长 2 m。
图 7 天然气的典型色谱图(多柱应用)
5．7 干燥器
除已知水分对分析不干扰外，在进样阀前应配备干燥器。干燥器应只脱除气样中的水分而不脱除 待测组分。干燥器的制备见附录 C。
5．8 阀
使用阀或试样分流器，或二者兼用，用于反吹或切换。
犌B／犜 13610 — 2020
8

## Slide 12
犌B／犜 13610 — 2020
5．9 压力计
可以采用任何类型的真空计，其分辨率达到 0．14 kPa 或者更高，覆盖范围为 0 kPa~120 kPa 或者 更大范围。
5．10 真空泵
真空泵的真空度应达到绝对压力为 0．14 kPa 或更低。
6 操作步骤
6．1 仪器的准备
按照分析要求，安装好色谱柱。调整操作条件，并使仪器稳定。在仪器正常使用期间，宜按照 GB／T 28766定期对仪器进行性能评价。
6．2 线性检查
6．2．1 概述
对于摩尔分数大于 5％的任何组分，应获得其线性数据。在宽浓度范围内，色谱检测器并非真正的 线性，应在与被测样品浓度接近的范围内，建立其线性。
对于摩尔分数不大于 5％的组分，可用 2 个 ~3 个标准气在大气压下，用进样阀进样，获得组分浓度 与响应的数据。
对于摩尔分数大于 5％的组分，可用纯组分或 一 定浓度的混合气，在 一 系列不同的真空压力下，用 进样阀进样，获得组分浓度与响应的数据。
将线性检查获得的数据制作成表格，并以此来评价检测器的线性，表 2 和表 3 分别是甲烧和氮气线
性评价表的示例。
表 2 甲院的线性评价
峰面积 A | 摩尔分数 狔／％ | 狔／A | 狔／A 之间的偏差 ％
223 119 392 | 51 | 2．285 8×10 － 7 | —
242 610 272 | 56 | 2．308 2 × 10 － 7 | －0．98
261 785 320 | 61 | 2．330 2 × 10 － 7 | －0．95
280 494 912 | 66 | 2．353 0×10 － 7 | －0．98
299 145 504 | 71 | 2．373 4×10 － 7 | －0．87
317 987 328 | 76 | 2．390 0×10 － 7 | －0．70
336 489 056 | 81 | 2．407 2 × 10 － 7 | －0．72
351 120 721 | 85 | 2．420 8×10 － 7 | －0．57
注：狔／A 之间的偏差是指相邻的两个浓度点之间的偏差，按[(狔／A) 1 － (狔／A) 2 ]／(狔／A) 1 × 100％计算，以％ 表示。 |  |  | 
9

## Slide 13
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818016050017006034