编号： ZFHK-FB- 17220062

# 浙江德力装备有限公司新建2间X射线探伤室项目 环境影响报告表

2017年10月

环境保护部监制

目  录

表 1  项目基本情况 	1

表 2  放射源	4

表 3  非密封放射性物质 	4

表 5  废弃物（重点是放射性废弃物） 	5

表 6  评价依据	6

表 7  保护目标与评价标准 	8

表 8  环境质量和辐射现状 	14

表 9  项目工程分析与源项 	17

表 10  辐射安全与防护 	21

表 11  环境影响分析 	24

表 12  辐射安全管理 	31

表 13  结论与建议 	35

表 14  审批	38

附图

附图 1 附图 2 附图 3 附图 4 附图 5 附图 6

附图 7

附件

附件 1 附件 2 附件 3 附件 4 附件 5

附件 6

项目地理位置示意图

项目周边环境概况图

项目四周环境概况及现场照片

黑色容器探伤室辐射工作场所分区图

有色容器探伤室辐射工作场所分区图

探伤室尺寸示意图

探伤室排风示意图

委托书

营业执照

辐射环境现状监测报告

依托厂房的环评批复文件

专家意见

修改说明

附表

建设项目环评审批基础信息表

表 1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 浙江德力装备有限公司新建 2 间 X 射线探伤室项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 浙江德力装备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |  |
| 注册地址 |  | 新昌县省级高新技术产业园区（梅渚） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准 文号 |  |  |  |
| 建设项目总投 资（万元） |  | 200 | 项目环保投资 （万元） | 20 | 投资比例（环保 投资/总投资） |  | 10% |
| 项目性质 |  | ■新建 □改建 □迁建 □ 其它 |  |  | 占地面积(m2) |  | 320 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |
|  | 非密封放 射性物质 | □生产 | □制备 PET 用放射性药物 |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  |  | ■使用 | ■Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |

1.1 单位简介 浙江德力装备有限公司原名新昌德力石化设备有限公司，系国家级高新技术企业、 中小企业板首家上市公司“浙江新和成股份有限公司（股票代号： 002001）” 的全资子公 司， 是一家从事设计、开发、制造泵类等石化设备和压力容器的专业生产企业， 地处浙 江东南，有“东南山水，越为首，剡为面，沃洲天姥为眉目”之美誉的石城——新昌，交 通十分便捷。 1.2 项目概述 公司因发展需要，拟在现厂址内建设有色容器厂房和黑色容器厂房， 生产能力为有 色容器 5000t/a 和黑色容器 7000t/a。由于生产工艺需要，公司拟分别在有色容器厂房和

黑色容器厂房内各建一间 X 射线探伤室，每间探伤室各配备 1 台周向 X 射线探伤机， 管电压均为 350kV，管电流均为 5mA，属于 II 类射线装置， 主要探伤对象为压力容器、 反应釜和换热器等，材质主要为黑色金属和有色金属，厚度为 60mm。 经与建设单位核实， 本次评价规模为： 新建两间 X 射线探伤室， 每间探伤室各配备 1 台周向 X 射线探伤机，所有探伤作业仅限在探伤室内。根据国家有关建设项目辐射环 境管理规定， 本项目应编制辐射环境影响报告表， 并向有权限的环保部门申领《辐射安 全许可证》。为保护环境， 保障公众健康， 浙江德力装备有限公司委托中辐环境科技有 限公司对本项目进行辐射环境影响评价。评价单位在现场踏勘的基础上， 按照国家有关 建设项目辐射环境影响报告表的内容和格式，编制完成本项目的环境影响报告表。 # 1.3 建设内容及规模 本项目拟新建两间 X 射线探伤室， 分别位于有色容器厂房和黑色容器厂房内， 探伤 室面积均为 168.75m2，每间探伤室各配备 1 台周向 X 射线探伤机，型号待定，管电压均 为 350kV，管电流均为 5mA，探伤机属于 II 类射线装置，所有探伤作业仅限于室内进行。 # 1.4 定员及工作制度 本项目放射工作人员共 6 人， 每间探伤室各配备 3 名工作人员， 每间探伤室预计年 拍片 30000 张，年工作 270 天，每天开机探伤 120 分钟。 # 1.5 项目周边环境概述 公司位于浙江省新昌县梅渚工业园区内，地理位置见附图 1。 公司厂区位于工业园区内， 厂界北侧和西侧紧邻沃西大道， 东侧是农田， 南侧紧邻 山头路， 项目所在地及周边环境概况见附图 2、附图 3。 黑色容器探伤室位于黑色容器厂房内一层北部位置，探伤室在黑色容器厂房内的位 置见附图 2，探伤室机房北侧为厂房外空地、西侧为厂房内的热处理炉作业区、南侧为 厂房内大型设备组焊区、东侧为探伤室辅助用房（包括控制室、暗室和评片室） ，上面 为不上人的平台，无地下层，探伤室四至关系见图 1.5- 1。

| 热处理炉 | 空 地 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 探 伤 室 评片室 控制室 暗室. |  |
| 大型设备组焊区 图 1.5-1 黑色容器探伤室四至关系图 有色容器探伤室位于有色容器厂房内一层南部位置， 探伤室在黑色容器厂房内的位 置见附图 2 ，探伤室机房东侧为辅助用房（包括控制室、暗室和配电室）、西侧为洁净 车间、东侧和北侧为厂房内作业区、南侧为厂房外空地，上面为不上人的平台， 无地下 层，探伤室四至关系见图 1.5-2。 |  |  |
| 工人作业区 洁净车间 工人作业区 探伤室 配电 控制室 探 伤 室. |

暗室.

空 地 图 1.5-2 有色容器探伤室四至关系图 本项目两间探伤室周围 50m 范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感目标。 # 1.6 原有项目核技术利用和许可情况 企业首次申请开展核技术利用项目，没有已建核技术项目。

表 2  放射源

| 序号 | 核素名称 |  |  | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表 3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 |  |  | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大 操作量（Bq） | 日等效最大 操作量（Bq） | 年最大用量 （Bq） | 用途 | 操作 方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

表 4  射线装置

（一）X  射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途（本次环评）

| 序号 | 装置名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大管电流 （mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X 射线探伤机 | Ⅱ | 1 | 待定 | 350 | 5 | 焊缝检测 | 黑色容器厂房探伤室内 | 周向 |
| 2 | X 射线探伤机 | Ⅱ | 1 | 待定 | 350 | 5 | 焊缝检测 | 有色容器厂房探伤室内 | 周向 |

表 5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 排放口 浓度 | 月排放量 | 年排放总 量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧和氮氧 化物 | 气体 | / | / | 少量 | 少量 | 通过探伤室 排风系统排 入大气环境 | 排入大气， 臭氧在 50 分钟后自动 分解 |
| 固体废物 （HW16） | 含重金属离子 液体、固体废胶 片 | / | / | 0.1 吨/月 | 1.2 吨/年 | 暂存于暗室 | 定期委托有 资质的单位 回收处理。 |

注： 1、常见废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/m3 ，气态为 mg/m3 ；年排放总量用 kg；

2、含有放射性的废弃物要标明其排放浓度、年排放总量，单位分别为 Bq/L（kg、m3 ）和活度（Bq）。

表 ‘  评价依据

| 法 规 文 件 | （1）中华人民共和国主席令第 9 号，《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起实施； （2）中华人民共和国主席令第 48 号，《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年 9 月 1 日起施行； （3）中华人民共和国主席令第 6 号，《中华人民共和国放射性污染防治法》， 2003 年 10 月 1 日起实施； （4）国务院令第 682 号，《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 1 日 起施行； （5）国务院令第 449 号，《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2005 年 12 月 1 日起施行，国务院令 653 号修订， 2014 年 7 月 29 日； （6）环境保护部令 44 号，《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017 年 9 月 1 日起施行； （7）环境保护部令 31 号，《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008 年修订），2008 年 12 月 6 日起施行； （8）环境保护部令 18 号，《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》， 2011 年 5 月 1 日起施行； （9）原国家环保总局，环发[2006]145 号，《关于建立放射性同位素与射线装 置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，2006 年 9 月 26 日； （10）原国家环保局公告，第 26 号，《关于发布射线装置分类办法的公告》， 2006 年 5 月 30 日； （11）《国家危险废物名录》，环境保护部令第 39 号，自 2016 年 6 月 14 日发 布； （12）浙江省政府令第 288 号，《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2011 年 12 月 1 日起施行； |
| --- | --- |

|  | （13）浙江省政府令第 289 号，《浙江省辐射环境管理办法》，2012 年 2 月 1 日起施行。 （14）《浙江省辐射环境管理办法》（省政府令第 289 号）。 |
| --- | --- |

| 技 术 标 准 | （1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容 和格式》，（HJ 10.1-2016），国家环境保护部； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； （4）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）； （5）《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）， （6）《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014） |
| --- | --- |
| 其 他 | （1）环境影响评价委托书； （2） 《浙江省环境天然放射性水平调查研究报告》。 |

表 7  保护目标与评价标准

7.1 评价范围 根据本项目的特点， 结合《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响 评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）的相关规定，确定以曝光室周围 50m 作为本 项目的评价范围， 具体见附图 2。

7.2 保护目标 根据公司平面布置情况及厂区周围外环境关系， 确定本项目的环境保护目标为探伤 机工作现场处周围活动的辐射工作人员、公司内的其他非辐射工作人员和公众成员， 本 项目环境保护目标见表 7.2- 1。 表 7.2-1 本项目环境保护目标一览表 工作场所; 方位; 设施; 距离（m）; 保护目标; 人数. 黑色容器 厂房探伤 室; 曝光室东侧; 控制室; 0.5; 辐射工作人员; 3. 曝光室南侧; 厂房内; 0.5; 厂房内非辐射工作人员; 20. 曝光室西侧; 厂房内; 0.5; 厂房内非辐射工作人员; 20. 曝光室北侧; 厂房外 空地; 0.5; 厂区内其他人员; 1. 有色容器 厂房探伤 室; 曝光室东侧; 控制室; 0.5; 辐射工作人员; 3. 曝光室南侧; 厂房外 空地; 0.5; 厂区内其他人员; 1. 曝光室西侧; 洁净车 间; 0.5; 厂房内非辐射工作人员; 10. 曝光室北侧; 厂房内; 0.5; 厂房内非辐射工作人员; 20.

7.3 评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB1887-2002） 4.3.3 防护与安全的最优化 4.3.3.1 对于来自一项实践中的任一特定源的照射， 应使防护与安全最优化， 使得在 考虑了经济和社会因素之后， 个人受照剂量的大小、受照射的人数以及受照射的可能性

均保持在可合理达到的尽量低水平； 这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危险 分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件(治疗性医疗照射除外）。 B1 剂量限值 B1.1 职业照射 B1.1.1 剂量限值 B 1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a)由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均）， 20mSv。 本项目取其四分之一即 5mSv 作为管理限值。 B1.2 公众照射 B1.2.1 剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a)年有效剂量， 1mSv。 本项目取其四分之一即 0.25mSv 作为管理限值。 （2）《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015） 本标准规定了工业 X 射线探伤室探伤、工业 X 射线 CT 探伤与工业 X 射线现场探 伤的放射防护要求。 本标准适用于使用 500kV 以下的工业X 射线探伤装置(以下简称X 射线装置或探伤 机)进行探伤的工作。 4.1 防护安全要求 4.1.1 探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全,操作室应与探伤室分开并尽量避 开有用线束照射的方向。 4.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理。 一般将探伤室墙壁围成的内部区域划为控 制区，与墙壁外部相邻区域划为监督区。 4.1.3 X 射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足： a) 人员在关注点的周剂量参考控制水平,对职业工作人员不大于 100μSv/周, 对公 众不大于 5μSv/周；

b) 关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2. 5μSv/h。 4.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内

表面边缘所张立体角区域内时,探伤室顶的辐射屏蔽要求同 4. 1. 3； b) 对不需要人员到达的探伤室顶,探伤室顶外表面 30cm 处的剂量率参考控制水平 通常可取为 100μSv/h。 4.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置,并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后 X 射 线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止 X 射线照射, 关上门不能自动开始 X 射 线照射。门-机联锁装置的设 置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 4.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“ 预备” 和“ 照射”状态的指示灯和声音提示 装置。“预备”信号应持续足够长的时间, 以确保探伤室内人员安全离开。“预备” 信号和“ 照 射”信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。 4.1.7 照射状态指示装置应与 X 射线探伤装置联锁。 4.1.8 探伤室内、外醒目位置处应有清晰的对“预备”和“ 照射”信号意义的说明。 4.1.9 探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。 4.1.10 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳,确保出现紧急事故时， 能立即停止照 射。按钮或拉绳的安装,应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能 够使用。按钮或拉绳应当带有标签，标明使用方法。 4.1.11 探伤室应设置机械通风装置， 排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小 时有效通风换气次数应不小于 3 次。 4.2 安全操作要求 4.2.1 探伤工作人员进入探伤室时除佩戴常规个人剂量计外，还应配备个人剂量报 警仪。当辐射水平达到设定的报警水平时剂量仪报警，探伤工作人员应立即离开探伤室， 同时阻止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。 4.2.2 应定期测量探伤室外周围区域的辐射水平或环境的周围剂量当量率，包括操 作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量 值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。 4.2.3 交接班或当班使用剂量仪前,应检查剂量仪是否正常工作。如在检查过程中发 现剂量仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。 4.2.4 探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜

在的辐射降到最低。 4.2.5 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护 门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下， 才能开

始探伤工作。 4.2.6 开展探伤室设计时未预计到的工作， 如工件过大必须开门探伤， 应遵循 5. 1、 5. 3 、 5. 4 、 5. 5 的要求。 （3）《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014） 本标准规定了工业 X 射线探伤室屏蔽要求。 本标准适用于 500kV 以下工业 X 射线探伤装置的探伤室。 3.2 需要屏蔽的辐射 3.2.1 相应有用线束的整个墙面均考虑有用线束屏蔽，不需要考虑进入有用线束区 的散射辐射。 3.2.2 散射辐射考虑以 0°入射探伤工件的 90°散射辐射。 3.2.3 当可能存在泄漏和散射辐射的复合作用时，通常分别估算泄漏辐射和各项散 射辐射， 当它们的屏蔽厚度相差一个价值层厚度（TVL）或更大时， 采用其中较厚的屏 蔽，当相差不足一个 TVL 时，则在较厚的屏蔽上增加一个半值层厚度（HVL）。 3.3 其他要求 3.3.1 探伤室一般应设有人员门和单独的工件门。对于探伤可人工搬运的小型工件 探伤室，可以仅设人员门。探伤室人员门宜采用迷路形式。 3.3.2 探伤装置的控制室应置于探伤室外，控制室和人员门应避开有用线束照射的 方向。 3.3.3 屏蔽设计中，应考虑缝隙、管孔和薄弱环节的屏蔽。 3.3.4 当探伤室使用多台 X 射线探伤装置时， 按最高管电压和相应该管电压下的常 用最大管电流设计屏蔽。 3.3.5 应考虑探伤室结构、建筑费用及所占空间，常用的材料为混凝土、铅和钢板 等。 5.1 典型条件 探伤室探伤工作的典型条件如下： a）探伤室外表面 30cm 外的剂量率控制值为 2.5μGy/h。 b）X 射线管电流（I）为 5mA ，X 射线探伤装置圆锥束中心轴和圆锥边界的夹角

20。。 c）X 射线探伤机的泄漏辐射在距靶点 1m 处的剂量率，见表 1。 5.2 探伤室的典型屏蔽厚度表

在 5.1 典型条件下，不同千伏 X 射线有用线束、泄漏辐射和 90。散射辐射屏蔽所 需要的铅和混凝土厚度列于表 1- 1、表 1-2 和表 1-3。 表 1- 1 有用线束屏蔽所需厚度 屏蔽物质; 管电压 kV; 距靶点不同距离处的有用线束所需厚度 mm. 2; 3m; 4m; 6m; 8m; 10m; 15m. 铅; 150; 4.3; 4.0; 3.8; 3.5; 3.2; 3.1; 2.8. 200; 6.5; 6.0; 5.7; 5.2; 4.9; 4.7; 4.2. 250; 12; 11; 10.6; 9.6; 9.0; 8.4; 7.5. 300; 23; 21; 20; 18; 17; 16; 14. 400; 39; 37; 34; 32; 30; 28; 25. 混凝土; 150; 360; 340; 320; 300; 280; 260; 240. 200; 450; 420; 40; 370; 350; 330; 300. 250; 5 0; 470; 450; 420; 400; 380; 350. 300; 570; 540; 510; 480; 450; 430; 400. 400; 640; 600; 580; 540; 520; 500; 460. 注：表中数据按 4.1 计算得出，铅的密度为 11.3t/m3 ，混凝土的密度为 2.35t/m3 表 1-2 泄漏辐射屏蔽所需厚度 屏蔽物质; 管电压 kV; 距靶点不同距离处的泄漏辐射屏蔽所需厚度 mm. 2m; 3m; 4m; 6m; 8m; 10m; 15m. 铅; 150; 2.3; 2.0; 1.7; 1.4; 1.2; 1.0; 0.7. 20; 3.4; 2.9; 2.5; 2.0; 1.7; 1.4; 0.9. 250; 7.8; 6.8; 6.1; 5.1; 4.3; 3.8; 2.8. 300; 15; 13; 12; 10; 8.8; 7.4; 5.4. 400; 22; 19; 17; 14; 12; 11; 7.8. 混凝土; 150; 1 0; 140; 130; 100; 84; 70; 46. 200; 210; 180; 150; 120; 100; 86; 55. 250; 240; 210; 190; 160; 130; 120; 86. 300; 270; 240; 210; 170; 150; 130; 96.

00; 270; 240; 210; 170; 150; 130; 96. 注：表中数据按 4.1 计算得出，铅的密度为 11.3t/m3 ，混凝土的密度为 2.35t/m3 表 1-3 散射辐射屏蔽所需厚度

屏蔽物质 管电压 距靶点不同距离处的散射辐射屏蔽所需厚度 mm kV 2m 3m 4m 6m 8m 10m 15m 150 3.8 3.5 3.2 2.9 2.6 2.5 2.1 200 4.1 3.7 3.5 3.2 3.0 2.7 2.4 铅 250 5.6 5.1 4.8 4.3 3.9 3.6 3.2 300 5.8 5.3 4.9 4.4 4.1 3.8 3.3 400 12.0 11.0 10.3 9.3 8.6 8.0 7.0 150 280 250 240 210 200 180 160 200 300 270 260 230 21 200 180 混凝土 250 350 320 290 260 240 220 190 300 360 330 300 270 250 240 200 400 380 340 320 290 270 250 220 注：表中数据按 4.1 计算得出，铅的密度为 11.3t/m3 ，混凝土的密度为 2.35t/m3

表 8  环境质量和辐射现状

| 8.1 项目地理和场所位置 本项目建设单位的厂区位于浙江省新昌县梅渚工业园区内，厂界北侧和西侧紧邻沃 西大道，东侧是农田，南侧紧邻山头路，详见附图 1、附图 2、附图 3。 两间 X 射线探伤室分别位于黑色容器厂房和有色容器厂房内，黑色容器探伤室位 于黑色容器厂房内北部位置，有色容器探伤室位于有色容器厂房内南部位置。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 环境现状评价的对象、监测因子和监测点位及结果 一、环境现状评价对象 X 射线探伤室拟建地址及其周围辐射环境本底水平 二、监测因子 X-γ 空气吸收剂量率 三、监测点位 根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）有关布点原则进行布点，由于本 项目探伤室所在厂房未建设， 拟建址现为空地，结合实际情况， 分别在各探伤室拟建址 中心及四周进行布点， 分别在每个探伤室的中心布设 1 个点， 在探伤室东、西、南、北 侧各布设 1 个点，每个探伤室共计布 5 个点，两台探伤室共计布设 10 个点。监测点位 示意图见图 8.2- 1 和 8.2-2。 |  |  |
| 热处理炉 2# | 1# 空 地 探 伤 室 5#; 辅助用房 4#. |  |

|  | 3# |  |
| --- | --- | --- |
| 大型设备组焊区 图 8.2-1 拟建黑色容器探伤室场地辐射环境本底检测点位示意图 |  |  |

| 洁净车间 2#; 工人作业区 1#. 探 伤 室 5#; 辅助用房 4#. | 工人作业区 |
| --- | --- |
| 空 地 | 3# |  |

图 8.2-2 拟建有色容器探伤室场地辐射环境本底检测点位示意图 四、监测方案 1、监测单位：浙江建安检测研究院有限公司 2、监测日期： 2017 年 8 月 31 日 3、监测方式：现场检测 4、监测依据 GB/T 14583- 1993《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》 HJ/T 61-2001《辐射环境监测技术规范》 5、监测频次：依据标准予以确定 6、监测工况：辐射环境本底 7、天气环境条件：天气：阵雨；温度： 26 ℃;相对湿度： 62%。 8、监测报告编号： GABG-HJ17380069 9、监测设备 表 8.2-1 X-γ 剂量当量率仪参数 仪器名称; X-γ 剂量率仪. 仪器型号; HD-2005. 生产厂家; 北京核地科技发展中心. 能量响应; 25KeV～3MeV≤±15%. 量程（校准; （1～10000）×10-8Gy/h. 检定证书; 中国计量科学研究院检定证书（检定证书编号： DYj2016-5446）； 有效期： 2016 年 10 月 31 日~2017 年 10 月 30 日. 使用环境; 温度： - 10~50；湿度：＜98%.

五、质量保证措施 （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性； （2）监测方法采用国家有关部门颁发的标准， 监测人员经考核并持合格证书上岗； （3）监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用； （4）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校 验； （5）由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。

8.3 监测结果 根据项目特点，分别对两处探伤室周围本底进行辐射本底监测，监测结果详见表 8.3- 1 、8.3-2。 表 8.3-1 黑色容器探伤室周边辐射现状监测结果一览表 监测点编号; 检测点位置; 检测结果（nGy/h）. 1#; 拟建探伤室北侧; 129. 2#; 拟建探伤室西侧; 149. 3#; 拟建探伤室南侧; 137. 4#; 拟建探伤室东侧; 149. 5#; 拟建探伤室中部; 147. 表 8.3-2 有色容器探伤室周边辐射现状监测结果一览表 检测点编号; 检测点位置; 检测结果（nGy/h）. 1#; 拟建探伤室北侧; 115. 2#; 拟建探伤室西侧; 119. 3#; 拟建探伤室南侧; 121. 4#; 拟建探伤室东侧; 119. 5#; 拟建探伤室中部; 128.

8.4 环境现状调查结果的评价 由表 8.3- 1 、8.3-2 监测结果可知，本项目探伤室及周围环境 γ 辐射剂量率范围为 115~149 nGy/h。根据《浙江省环境天然贯穿辐射水平调查报告》， 绍兴市地区室外 γ 辐射剂量率在 51~154 nGy/h 之间， 可见其 γ 辐射剂量率处于一般本底水平， 未见异常。

表 9  项目工程分析与源项

9.1 施工期工程分析 本项目拟在黑色容器厂房和有色容器厂房内分别建设一间探伤室，故本环评对施工 期污染源强进行简要分析。

图 9.1-1 施工期工艺流程及污染物产生环节图 项目施工期产生的污染物主要包括： 9.1.1 扬尘 施工过程中产生的扬尘， 属于无组织排放， 主要通过施工管理和采取洒水等措施来 进行控制。 9.1.2 噪声 施工期噪声包括各类机械和运输车辆的噪声以及装修改造产生的噪声， 由于施工范 围小，工期较短，施工噪声对周围环境的影响较小。 9.1.3 废水 施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水， 施工废水和生活污水 产量较小，可依托厂区已有市政设施收集处理。 9.1.4 固体废物 施工中产生的废弃物（如废材料、建筑垃圾等）以及施工人员产生的生活垃圾可依 托市政垃圾收运系统收集处理。

9.2 工程设备和工艺分析 9.2.1 探伤机运行工况

新建 2 间 X 射线探伤室，每间探伤室配备 3 名辐射工作人员， 单班运行， 不兼职 其它辐射工作，人均工作时间不超过 270 天。 探伤室开展 X 射线探伤，每个探伤室每天开机探伤 120min，每年曝光时间不超 过 540h。 各探伤室的探伤工件最大直径为 4500mm，最大长度为 3500mm，管壁最大厚度为 60mm，每个探伤室年拍片数约 30000 张。 9.2.2 工作原理 X 射线探伤机是利用 X 射线对对象进行透射拍片的检测装置。通过 X 射线管产生 的 X 射线对受检工件焊缝处所贴的 X 线感光片进行照射，当射线在穿过裂缝时其衰减 明显减少， 胶片接受的辐射增大， 在显影后的胶片上产生一个较黑的图像显示裂缝所在 的位置， X 射线探伤机就据此实现探伤目的。 X 射线机主要由 X 射线管和高压电源组成。 X 射线管由密封在真空玻璃壳中的阴 极和阳极组成，如图 9.2- 1 所示。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中。当灯丝通电加 热时， 电子就“蒸发” 出来， 而聚焦杯使这些电子聚集成束， 直接向嵌在钨阳极中的靶体 射击。灯丝电流愈大，温度越高，发射的电子数量越多。高压电源加在 X 射线管的两 极之间， 使两极间形成一个电场， 电子在射在靶体之前被加速达到很高的速度。靶体一 般用高原子序数的难熔金属如钨、铂、金等制成。高速电子轰击靶体产生 X 射线和大 量的热。 图 9.2-1 典型 X 射线管结构图

9.2.3 探伤过程 本项目 X 射线探伤均在固定的曝光室内，将需要进行射线探伤的工件放置于曝光

室内， 在工件待检部位布设 X 射线胶片并加以编号， 检查无误， 工作人员撤离曝光室， 并将工作门关闭， 然后根据探伤工件材质厚度、待检部位、检查性质等因素调节相应管 电压、管电流和曝光时间等， 检查无误即进行曝光， 当达到预定的照射时间后， 关闭电 源。待全部曝光摄片完成后， 工作人员进入曝光室， 打开工件门将探伤工件送出曝光室 外， 从探伤工件上取下已经曝光的 X 片，待暗室冲洗处理后给予评片， 完成一次探伤。

9.2-2 探伤工艺流程图及产污位置图

9.3 污染源项分析 9.3.1 X 射线 本项目探伤机为Ⅱ射线装置，由 X 射线装置的工作原理可知， X 射线是随机器的 开、关而产生和消失。本项目使用的 X 射线探伤机只有在开机并处于出线状态时（曝 光状态） 才会发出 X 射线。因此， 在开机曝光期间， X 射线成为污染环境的主要因子。 （1）正常工况 X 射线探伤机在停机时无射线产生。只有在工作过程中由于 X 射线的直射、反射 及散射， 可能对其附件的工作人员和周围的公众产生辐射影响， 途径为 X 射线外照射。 X 射线探伤机曝光过程中， X 射线经过探伤室的相关辐射防护屏蔽后， X 射线基本

被屏蔽在探伤室中，可能仍有一定的射线透射到探伤室外。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818024000027006035