# 浮子流量计型式评价大纲

1  范围

本规范适用于分类编码为12182000的浮子流量计(以下简称流量计)的型式评价。

2  引用文件

本规范引用了以下文件：

JJG 257—2007 浮子流量计

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1004  流量计量名词术语及定义

GB/T  2423.1—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A:   低

温 (idt IEC 60068-2-1:2007)

GB/T  2423.2—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 B:  高

温 (idt IEC 60068-2-2:2007)

GB/T  2423.3—2006  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 Cab:

恒定湿热试验 (idt IEC 60068-2-78:2001)

GB/T  2423.4—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 Db: 交

变湿热(12 h+12   h 循环) (idt IEC 60068-2-30:2005)

GB/T  2423.6—1995  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 Eb 和

导则：碰撞 (idt IEC 68-2-29:1987)

GB 4208—2008  外壳防护等级 (IP 代码) (idt IEC 60529:2001)

GB/T  4857.20—1992  包装  运输包装件  碰撞试验方法

GB/T  17626.2—2006  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验 (idt

IEC  61000-4-2:2001)

GB/T17626.3—2006

(idt IEC 61000-4-3:2002)

GB/T17626.4—2008

电磁兼容 试验和测量技术

电磁兼容 试验和测量技术

射频电磁场辐射抗扰度试验

电快速瞬变脉冲群抗扰度试

验 (idt IEC 61000-4-4:2004)

GB/T17626.5—2008    电磁兼容  试验和测量技术  浪涌(冲击)抗扰度试验

(idt IEC 61000-4-5:2005)

JB/T 6844  金属管浮子流量计

JB/T 9255  玻璃转子流量计

JB/T 9329—1999  仪器仪表运输、运输贮存 基本环境条件及试验方法

上述文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文 件，仅注日期的版本适用本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的

修改单)适用于本规范。

3  术语

JJF1001《 通用计量术语及定义》、JJG 257—2007《浮子流量计》、JB/T 9255《玻

璃转子流量计》、JB/T 6844《金属管浮子流量计》中的有关术语适用于本规范。

4  概述

4.1 工作原理

浮子流量计主要用于测量液体、气体的瞬时流量。

流体自下而上流经管段时，被浮子节流，在浮子的上、下游之间产生差压，浮子在 此差压作用下上升或下降。当浮子所受的差压力、重力、浮力及黏性力的合力为零时， 浮子处于平衡位置。因此，流体流量与浮子的上升高度，即与流量计的流通面积之间存 在着一定的比例关系。流量计在测量过程中始终保持浮子前后的压力降不变，通过改变 流通面积来改变流量。因此，浮子流量计又称为恒压降流量计、变面积式流量计和转子

流量计。

4.2  结构和分类

浮子流量计按照材质不同主要分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计。

4.2.1  玻璃管浮子流量计的结构和分类

玻璃管浮子流量计通常由玻璃管、浮子、密封垫圈、上下止挡、支撑板(或杆)和

上下基座等部件组成，有的还带有流量调节阀。

玻璃管浮子流量计按管路的连接方式分为法兰连接、螺纹连接和软管连接等结构型

式。按工作介质不同，又分为普通型和耐腐型。

4.2.2  金属管浮子流量计的结构和分类

金属管浮子流量计由传感器和指示器两大部件组成。

按流量计的输出型式可分为指示型、电远传型以及其他结构型式的金属管浮子流

量计。

指示型金属管浮子流量计通常由筒体、导向环、浮子、导杆、指示器等组成，指示 器又由平衡机构、刻度盘、指针等组成，浮子的位移通过磁耦合传出，经传动机构带动

指针或经机电转换指示其流量值。

电远传型金属管浮子流量计在指示型流量计的结构基础上，在指示器里增加了进行 标准电信号输出的元器件，浮子升起的高度通过磁钢的耦合，并经过一套机械转换机构

传递到电子转换器转换成与流量相对应的标准电信号输出。

5  法制管理要求

5.1  计量单位

流量计及相关技术资料文件中，均应采用法定计量单位，各基本参数的常用法定计

量单位和符号见表1。

表 1 基本参数的常用法定计量单位及符号

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| 体积流量 | 立方米每小时，升每小时，升每分，毫升每分 | m³/h,L/h,L/min,mL/min |
| 质量流量 | 千克每小时，克每分 | kg/h,g/min |
| 时间 | 秒，分，[小]时 | s,min,h |

5.2  封印结构

对不允许使用者自行调整的流量计，应采用封闭式结构设计或者留有加盖封印的位

置，该结构应设计成封印可更换的形式。

凡能影响计量准确度的任何人为或机械干扰，在流量计或检定保护标记或防护标记

上将产生永久性的有形损坏痕迹。

5.3  标志

申请单位应规范设计和使用制造计量器具许可证和型式批准的标志和编号，在流量

计铭牌等明显部位应留出相应位置。

流量计上应有计量性能、生产企业的相关信息，以及安装说明的标志，该标志也可

在使用说明书中明示。

5.4  其他

必须符合其他有关法制管理的要求。

6  计量要求

6.1  流量计的计量性能一般包括：流量范围、准确度等级、最大允许误差、最大回 差等。

6.2  应在流量计明显部位注明刻度流体状态，即使用介质、温度、压力(密度)等。 特殊情况，也可在随机文件(例如使用说明书或合格证)中予以载明。

6.3  流量计的准确度等级、最大允许误差和最大回差应符合表2的要求，特殊用途的 流量计，其准确度等级、最大允许误差可以按企业标准的规定。

表 2  准确度等级、最大允许误差和最大回差

| 准确度等级 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差/% | 士1.0 | ±1.5 | 士2.5 | ±4.0 | ±5.0 |
| 最大回差/% | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |

注：流量计的示值误差采用引用误差。

7  通用技术要求

7.1  随机文件和外观结构

7.1.1  随机文件

流量计应附有使用说明书和合格证。说明书中应标明最大工作压力(标称压力)、

流量范围、传感器结构和材料及其他有关的技术指标，电远传型流量计的说明书中还应

明示防爆等级、电源供电形式、输出信号等。合格证中应注明准确度等级。

7.1.2  外观结构要求

7.1.2.1  外观一般要求

流量计的外表面、浮子和导杆等应经过良好处理，色泽均匀，不得有毛刺、斑

痕、裂纹、起皮剥落、锈蚀或霉斑等缺陷；

——紧固件无松动、脱落等现象；

——所有文字、数字、符号及标志应正确、清晰；

——透明材料应无妨碍准确读数的缺陷。

7.1.2.2  玻璃管浮子流量计的外观要求

(1)标度尺

——流量计的标度尺可以直接刻印在锥管上，亦可刻印在标度板上。

——标度尺可按流量或百分分度，也可按毫米分度。

——标度尺测量范围内相邻标定点的分格数一般应自下列级数中选取：1×10",

2×10",5×10"。n 取任意正、负整数或零。

——标度尺上除刻印流量或百分值外，还应该刻印有：

a) 标度尺分度用的流体名称及状态；

b) 流量测量单位；

c) 百分分度的标度尺上与100%对应的流量值。

流量计不工作时，浮子的工作直径边应处于最小流量值以下，

——标度板装配时，标度尺的零标度线或参考标记应与锥管上的零线或参考标记对准。

——标度尺上同分格值的标度线应粗细均匀，长度一致，且无明显妨碍读数的断

线；同分格值所标志的数字应大小一致，线划均匀。

——标度线、文字和数字的涂色应清晰、醒目，不易脱落。

(2)管体

——管体截面可以是圆形、带筋圆形、三角形或其他形状；

——管体用硬质玻璃或其他透明材料制造；

——管体不得有妨碍和影响读数的缺陷。

(3)浮子

——浮子形状可以是球形或带锐边圆柱形。

——浮子的读数位置应在浮子的最大截面积处，如图1所示，特殊情况按制造厂的规定。

图 1  浮子的读数位置

7.1.2.3  带电远传的金属管浮子流量计的要求

(1)供电电源

a) 交流电源：220 V,50

b)  直流电源：8V,12

Hz (或参照厂家说明书);

V,24    V,36V任选(或参照厂家说明书)。

(2)输出信号

a)(4～20)mA 或(1～5) VDC;

b)(0～10)mA 或(0～10) VDC;

c)  电脉冲信号；

d) 电阻开关信号；

e) 其他通讯信号。

7.1.3  铭牌和标识

应在流量计明显部位或铭牌标明：

——制造厂名称或制造厂标识；

——流量计的名称、型号规格和准确度等级；

——流量计的出厂编号、制造日期；

——制造计量器具许可证标志和预留编号位置；

——防爆等级、防爆标志和防爆合格证号(仅对防爆型流量计)。

注：铭牌上的部分内容，允许标志在锥管或标度板上。

7.1.4  流量测量上限值数系

流量计的流量测量范围上限值数系应符合下式：

A=a×10”

式中：

A          流量计的流量测量范围上限值数系；

n            任意正、负整数或零；

a  ——一 般为1,1 . 2,1 . 6,2,2 . 5,3,4,5,6,8中的任 一 数值。

注：流量测量上限值均指在标准(刻度)状态下的流量值。

7.1.5  流量计的流量范围度

流量计的流量范围度一般不低于5:1。

7.1.6  流量计的安全要求

7.1.6.1  超负荷安全装置

流量计应具有超负荷安全装置，以免工作中被测流体的流量突然增加超过流量上限

值或突然减小低于流量下限值时，造成流量计损坏。

7.1.6.2  防护罩

流量计应有透明的防护罩， 一旦管体破裂，能有效防止管体碎片或被测流体飞溅伤人；

防护罩的透明部分不得有妨碍和影响读数的缺陷。

7.2  密封性

流量计应能承受试验压力为最大工作压力，历时5 min 的密封性试验，而不渗漏。

7.3  耐压强度

玻璃管浮子流量计应能承受试验压力为1.5倍最大工作压力，历时1 min 的耐压强

度试验，而不损坏或泄漏。

金属管浮子流量计应能承受试验压力为1.5倍最大工作压力，历时5 min 的耐压强

度试验，而不损坏或泄漏。

7.4  骤冷骤热

对于玻璃管浮子流量计，若玻璃管是由硬质玻璃材料制造的，应能承受工作温度范

围内的120 ℃温差的骤冷骤热试验而不爆裂。

7.5  安全性能

7.5.1  绝缘电阻

在一般试验大气条件下，供电工作的流量计的电源端子与金属外壳之间的绝缘电阻

应不小于20 MΩ。

7.5.2  绝缘强度

在一般试验大气条件下，供电工作的流量计其各端子与金属外壳之间，当施加表3

所规定的试验电压时，应不出现击穿或飞弧。

表 3 绝缘强度试验电压

| 流量计工作电源 | 使用试验电压 | 保持时间 |
| --- | --- | --- |
| 交流220 V、50 Hz | 1500 V | 1 min |
| 直流12 V、24 V、36 V | 500 V |  |

7.6 电源电压变化和反向保护

7.6.1  当电源电压标称值变化+10%和-15%时，电远传流量计的输出下限值和量程 的变化，对于1.0级和1.5级的流量计，应不超过标称输出量程的1%,对于2.5级及 以下等级的流量计，应不超过标称输出量程的1.5%。

7.6.2  直流供电的流量计，应有可靠的直流反向保护设计，电源端子间反向施加 1.1倍标称电压值，保持1min 应无损坏。

7.7  电磁兼容试验

供电工作(或具有电远传)的流量计，应进行电磁兼容试验。

7.7.1  静电放电抗扰度试验

应符合GB/T17626.2—2006   接触放电等级为3级、空气放电等级为3级的要求：

试验期间，流量计应不受影响并保持正常工作。

7.7.2  射频电磁场辐射抗扰度试验

应符合 GB/T17626.3—2006  试验等级为2级的要求：

——试验期间，流量计应不受影响并保持正常工作。

7.7.3  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

应符合GB/T17626.4—2008   的3级要求，本条适用于交流供电的流量计。

试验期间，流量计应不受影响并保持正常工作。

7.7.4  浪涌(冲击)抗扰度试验

应符合GB/T17626.5—2008   的2级要求，本条适用于交流供电的流量计。

——试验期间，流量计应不受影响并保持正常工作。

7.8  耐运输贮存性能试验

7.8.1  低温试验

——温度：(-25±2)℃;

保持8 h。

7.8.2  高温试验

——温度：(+55±2)℃;

——保持8 h。

7.8.3  恒定湿热试验

——温度：(40±2)℃;

——相对湿度：93%±3%;

——保持24 h。

7.8.4  交变湿热试验

温度：40 ℃和55 ℃之间交替变化；

——在温度下限时保持95%以上相对湿度；

——在温度上限时保持93%相对湿度；

——实验时间：每周期24 h,   试验2周期。

7.8.5  碰撞试验

——加速度：(100±10) m/s²;

——脉冲持续时间为(11±2) ms;

——脉冲重复频率为(60～100)次/分；

— — 连续冲击次数为(1000±10)次。

7.8.6  跌落试验

——跌落高度： H=250     mm;

跌落方式：底面呈水平状以自由落体方式跌落

——跌落次数：底面4次。

7.8.7  试验后，检查流量计外观，应完好无破裂和无明显变形等现象，检测流量计的

示值误差，应符合6.3的要求。

7.9  交流外界磁场影响

供电工作的流量计，应经受400 A/m(50    Hz) 交流磁场干扰试验，试验中的流量

计其输出下限值和输出上限值的变化，对于准确度等级为1.0级和1.5级的流量计，应 不超过标称输出量程的1.5%;对于2.5级及以下等级的流量计，应不超过标称输出量

程的2 . 5%。

7.10  防护

流量计的外壳防护等级按制造单位有关规定， 一般应不低于 GB  4208—2008 中规

定的 IP54。

7.11  防爆

声明防爆的流量计，申请单位应取得国家指定的防爆检验机构签发的防爆试验报告

和颁发的防爆合格证书，流量计明示的防爆等级、防爆合格证号应与证书相一致。

8  型式评价项目表(见表4)

表 4  型式评价项目表

| 序号 | 项目名称 |  | 大纲条文号 | 试验项目 | 检查项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 |  | 9.3 |  | √ |  |
| 2 | 法制管理要求 |  | 5 |  | √ |  |
| 3 | 随机文件和外观结构 |  | 7.1 |  | √ |  |
| 4 | 计量要求 |  | 6 | √ |  |  |
| 5 | 密封性 |  | 7.2 | √ |  |  |
| 6 | 耐压强度 |  | 7.3 | √ |  |  |
| 7 | 骤冷骤热 |  | 7.4 | √ |  | 玻璃管浮子 流量计适用 |
| 8 | 安全性能 | 绝缘电阻 | 7.5.1 | √ |  | 交直流供电的 流量计适用 |
|  |  | 绝缘强度 | 7.5.2 | √ |  |  |
| 9 | 电源电压变化和 反向保护 |  | 7.6 | √ |  | 交直流供电的 流量计适用 |
| 10 | 电磁兼容 | 静电放电抗 扰度 | 7.7.1 | √ |  | 交直流供电的 流量计适用 |
|  |  | 射频电磁场 辐射抗扰度 | 7.7.2 | √ |  |  |
|  |  | 电快速瞬变 脉冲群抗扰度 | 7.7.3 | / V |  | 交流供电的 流量计适用 |
|  |  | 浪涌(冲击) 抗扰度 | 7.7.4 | √ |  |  |
| 11 | 耐运输 贮存性能 | 低温 | 7.8.1 | √ |  | 交直流供电 的流量计适用 玻璃管浮子 流量计适用碰 撞和跌落 试验项目 |
|  |  | 高温 | 7.8.2 | √ |  |  |
|  |  | 恒定湿热 | 7.8.3 | √ |  |  |
|  |  | 交变湿热 | 7.8.4 | √ |  |  |
|  |  | 碰撞 | 7.8.5 | √ |  |  |
|  |  | 跌落 | 7.8.6 | √ |  |  |

| 12 | 交流外界磁场影响 | 7.9 | √ |  | 交直流供电的 流量计适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 防护 | 7.10 | √ |  |  |
| 14 | 防爆 | 7.11 |  | √ | 声明防爆的 流量计适用 |

9 提供样机的数量及样机的使用方式

9.1  提供试验样机的数量

9.1.1  按单一规格产品申请的，样机数量为3台。

9.1.2  按系列产品申请的，每一系列产品中抽取不少于1/3的有代表性的规格产品。 准确度相同、测量区间不同的系列产品，样机应包括测量区间上下限的产品；准确度不  同、测量区间和结构相同的系列产品，样机应包括各准确度等级的产品。

每种规格提供试验样机数量一般为3台，大口径系列样机数量可以是2台。产品系

列的规定见表5。

表 5 产品系列表

| 小口径系列 | DN(2～50)mm |
| --- | --- |
| 大口径系列 | DN 50 mm以上 |

一般情况下，样机由申请单位自行送样。

9.1.3  附件

对于玻璃管浮子流量计，若流量计的玻璃管是由硬质玻璃材料制造，还应另提供

3根玻璃管，以供骤冷骤热试验用。

9.2  样机的使用方式

所有试验项目应在同一台样机上进行。

对于玻璃管浮子流量计，骤冷骤热试验可采用单独提供的玻璃管进行

9.3  有关样机的技术资料

以下技术资料申请单位应提供一式两份：

经政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请

书》;

产品标准；

总装图、电路图和影响计量性能、安全性能等主要性能的关键零部件清单

——样机照片和产品结构照片及技术特征和工作原理的描述；

——使用说明书；

——制造单位或技术机构所做的试验报告；

——在爆炸性环境中工作的流量计应提供防爆证书。

技术资料应齐全、正确、科学、合理，如发现有重大的缺陷或不足，应将资料和样

机退回申请单位，要求改正。

10  试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据

10.1  试验条件

10.1.1  一般试验大气条件

——温度：(5～35)℃;

——相对湿度：45%～75%;

——大气压力：(86～106) kPa。

10.1.2  参比条件

10.1.2.1  玻璃管浮子流量计 ——温度：(20±5)℃;

对于气体介质，温度波动小于1℃/h;

——相对湿度：45%～75%;

——大气压力：(86～106) kPa。

10.1.2.2  金属管浮子流量计

——温度：(20±2)℃;

对于气体介质，温度波动小于1℃/h;

相对湿度：60%～7 0%;

大气压力：(86～106) kPa。

10.1.3  试验用流体介质

10.1.3.1  试验用流体应尽可能等同流量计使用的介质。

10.1.3.2  试验用流体的温度和压力应在流量计允许的流体温度范围和最大工作压力

之内。

10.1.3.3  试验用流体应为单相流并充满试验管道，其流动应保持相对稳定、无旋涡。

必要时应在流量计的上游安装流动调整器。

10.1.3.4  当试验用介质为液体时，液体中应无气泡，无可见杂物。

10.1.3.5  当试验用介质为气体时，应在流量计进口处测量压力、温度。

10.1.3.6  试验用介质应安全、清洁、环保。

10.1.4  流量计的安装

10.1.4.1  试验时流量计应按使用要求安装，做到系统无泄漏、无振动、便于观察。若 流量计的自重引起过大的应力或系统产生振动时，则应采取措施，消除其影响。

10.1.4.2  对准确度等级为1.0级和1.5级的流量计安装倾斜度应不超过2°,准确度等 级在1.5级以下的流量计不超过5°。

10.1.4.3  流量计上游管道密封件不得伸入管道内部。

10.1.4.4  流量计相邻上、下游管道内径应不小于流量计标称直径。可稍大，但不超过

标称直径的3%。

10.2  技术资料和法制管理要求检查

审查样机的技术资料，应符合9.3的要求。

目测检查流量计样机，其计量单位、外部结构和标志应符合第5章的要求。

10.3  随机文件和外观结构检查

目测检查流量计的随机文件和外观结构，其结果应符合7.1的要求。

10.4  计量性能检查和试验

10.4.1  试验目的

检验流量计的示值误差和回差是否符合6.3的要求。

10.4.2  试验条件

在参比条件下进行试验。

10.4.3  试验设备

流量标准装置，扩展不确定度应优于被检流量计最大允许误差绝对值的1/3;温度

计，压力计，气压计，密度计等。

10.4.4  试验程序

10.4.4.1  试验流量点

用目测方法检查流量计的流量范围、准确度等级和刻度状态参数等。

在流量计的流量范围内， 一般应选择包括上限流量和下限流量在内的5个均匀分布

流量点进行检测。

10.4.4.2  试验次数

每一流量点试验次数为3次。金属管浮子流量计和带有导杆的玻璃管浮子流量计作

正、反行程的试验，正、反行程的试验次数各不少于2次。

10.4.4.3  示值误差试验

示值误差试验方法根据所使用的标准装置不同可分为容积法、称重法和标准表法。 试验时应缓慢地打开流量调节阀，让流体流过流量计，确保流量计和管道连接无泄漏， 待流体状态和浮子稳定后开始进行试验。试验时，应尽可能使用流量计下游阀门调节

流量。

(1)液体流量计的试验

检测液体流量计时，应排除管道内和附着在浮子周边的气泡后方可开始。

①容积法

调节流量，使浮子升到预定检测流量点，待稳定后操作换向器换向，使检定介质流 入选定的工作量器，当到达预定时间或预定体积时，换向器再次换向，记录工作量器内

的液体体积以及介质温度和本次测量时间，单次检测操作结束。按下式计算标准器测得

的流量 qv:

式中：

V—— 流人工作量器内的液体体积；

t ——流入时间。

换算到流过流量计的流量：

式中：

ps——  标准器处的液体密度；

pm—— 流量计处的液体密度。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818077076025006025