# 浮子式验潮仪检定规程

1  范围

本规程适用于浮子式验潮仪(以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检

查。也适用于浮子式水位计。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJG   741   标准钢卷尺

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3  术语和定义

3.1  回程误差  hysterisis     error

仪器正行程与反行程在同一检定点上示值变化值的绝对值。

3.2  稳定性  stability

本次检定各检定点正、反行程示值与上周期检定证书上相同各检定点示值的变化值 的绝对值。

3.3  检定水塔  water   tower   for   verification

可控制水位随时间变化、满足对浮子式验潮仪或浮子式水位计检定要求的装置。

4  概述

仪器如图1所示，主要由浮子、重锤、绳轮、水位编码器、数据采集记录或显示装 置组成。仪器是测量潮汐(水位)随时间变化的装置，利用水面浮子及水位编码器等相 应装置感应水位变化，将水位参数进行记录或显示。

图 1 仪器示意图

5  计量性能要求

5.1  示值误差

仪器示值误差应满足表1的要求。表1是仪器测量范围在(0～8) m 时各准确度等

级对应的水位的最大允许误差、鉴别阈和24 h 计时的最大允许误差。

表1 仪器的准确度等级与最大允许误差

| 准确度等级 | 水位的最大允许误差 mm | 鉴别阈 mm | 24h计时的最大允许误差 min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ±3 | 3 | 士1 |
| 2 | ±10 | 10 | 士3 |
| 3 | ±20 | 10 | 士3 |
| 4 | ±30 | 10 | ±3 |

5.2  回程误差

仪器回程误差应不大于其最大允许误差的绝对值。

5.3  稳定性

仪器稳定性应不大于最大允许误差的绝对值。

6  通用技术要求

6.1  外 观

6.1.1  新出厂仪器的外壳、面板和零部件表面的漆层、镀层应均匀光滑，无明显划痕、 碰伤、锈蚀和爆皮等现象。使用中的仪器可放宽要求，应无影响仪器计量性能的外观  缺陷。

6.1.2  仪器结构应完整，各部分连接应安全可靠，传动机构应灵活稳定。

6.1.3  仪器应有铭牌，标有制造厂名(或厂标)、型号、出厂编号。

6.1.4  仪器铭牌各标志应清晰、不可擦除。

6.2  浮子水密性

空心浮子不应漏水，实心浮子采用不吸水材料制造。

7  计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1  检定条件

7.1.1  计量标准器

7.1.1.1  标准钢卷尺，用因瓦材料制造，测量范围(0～10) m,   标尺间隔(最小刻度 值 ) 为 1 mm,    在常年受49 N 的拉力下示值误差稳定性应不大于0. 1 mm 。 其余技术指 标应满足JJG741    的要求。

7.1.1.2  计时器，其24 h 计时误差应不大于±1 s。

7.1.2  配套设备

a)   检定水塔

检定水塔内径不小于0.5 m,   水位变化范围(0～8000) mm。

b)  面阵 CCD 监视系统

测量及转换失真度应优于±0.01 mm。

c)   浮子水密性检测容器

直径不小于500 mm,    深不小于200 mm,    可耐水温60 ℃。

d)   测温仪

测量范围(0～100)℃,最大允许误差优于±0 . 5℃。

7.1.3  环境条件

7.1.3.1  环境温度：(5～35)℃。

7.1.3.2  相对湿度：不大于85%。

7.2  检定项目

仪器的检定项目见表2。

表2  仪器检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及浮子水密性 | 十 | 十 | 十 |
| 示值误差 | 十 | 十 | 十 |
| 回程误差 | 十 | 十 |  |
| 稳定性 |  | 十 |  |
| 24 h计时误差 | 十 | 十 | —— |
| 鉴别阈 | 十 | 十 | 十 |
| 注：“+”为应检项目，“—”为可不检项目。维修后的仪器按首次检定选择检定项目。 |  |  |  |

# 7.3  检定方法

7.3.1  外观及浮子水密性

7.3.1.1  用目测和手动方式检查仪器，外观应符合6. 1的规定。检查不合格的，应停 止检定，并判定该仪器不合格。后续检定和使用中检查则允许仪器有不影响计量性能的

外观缺陷。

7.3.1.2  将热水注入浮子水密性检测容器，保证能将浮子全浸入。检定浮子水密性期 间，热水温度为(60±1)℃。浮子1 min 内不应出现气泡。

7.3.2  示值误差

7.3.2.1  检定点为0 mm,1000mm,2000mm,3000mm,4000mm,5000                        mm, 6000      mm,7000mm,8000      mm。 检定时，调整检定点标准水位值，使其偏差不超过 土20 mm.

7.3.2.2  检定程序和方法

1)仪器的示值误差检定包括 一 次水位上升行程(正行程)和 一 次水位下降行程

(反行程)。

2)将仪器安装在检定水塔顶端。浮子浮于检定水塔水面上，且不得接触水塔底部。 调整重锤距离水面高度，检定过程中重锤均不得接触水面。

3)仪器安装完毕后，打开进水阀及进水泵，使水位上升，调整仪器示值至与标准 钢卷尺指示的标准水位值一致，并记录标准初始值和仪器初始值。

4)打开进水阀及进水泵，使水位上升，升至距标准初始值变化1000 mm  时，关

闭进水泵和进水阀。

每个检定点的稳定时间为2 min,   分别读取标准钢卷尺指示的标准水位值(精确至 1   mm)  和被检仪器显示的水位值，读数并记录。读数次数为一次。

5)继续使水位上升，依照同样方法检定下一个水位点，直至完成8000 mm  水位 点的检定。

6)8000    mm点检定完毕后，将水位上升100 mm,    然后打开排水阀和排水泵，使

水位下降，降至8000 mm  时，关闭排水泵和排水阀，稳定2 min 后分别读取标准钢卷 尺指示的水位值(精确至1 mm)    和被检仪器显示的水位值，并记录。读数次数为 一 次。继续使水位下降，依照同样方法检定下 一个水位点，直至完成0 mm  水位点的 检定。

7.3.3  回程误差

7.3.3.1   回程误差检定点为1000 mm,4000     mm,7000     mm。

7.3.3.2   分别使水位上升和下降至同一水位，两次水位差值的绝对值不超过10 mm。 仪器两次示值的变化值的绝对值即为回程误差。三个检定点回程误差的最大值应满足 5.2要求。

7.3.4  稳定性

利用示值误差检定数据计算各检定点示值稳定性。仪器各检定点稳定性的最大值应 满足5 .3要求。

7.3.5  24h 计时误差

将仪器的计时装置与计时器调整一致，24 h 的计时误差应满足表1要求。

7.3.6  鉴别阈

7.3.6.1  水位下降时可与7 . 3 . 3同时进行。鉴别阈检定点为7000 mm,4000         mm,

1000   mm。

7.3.6.2  在各检定点，待示值误差检定完成后，打开排水阀，降低标准水位，仪器示 值应有变化。首先将标准水位降低3 mm,  仪器示值应有变化；如果没有变化，则将标 准水位再降低7 mm。

7.3.7  数据处理

7.3.7.1  示值误差

各检定点示值误差按公式(1)计算。仪器在整个测量范围内有m 个检定点。

△H;=Hv;-Hpi(i=1,2,…,m)                                                                     (1)

式中：

△H;—— 仪器第 i 个检定点示值误差， mm;

Hv——  仪器在第 i 个检定点调零后水位示值， mm;

Hw—— 标准钢卷尺在第i 个检定点调零后水位示值， mm。

注：调零为当前示值减去初始值。

7.3.7.2  回程误差

各检定点回程误差按公式(2)计算。仪器在整个测量范围内有3个检定点。回程

误差的计算方法见附录 A。

△H=|H'vz-H'r₁|=|(Hvzi-△Hz)-(HNF;-△Hr)|(i=1,2,3)(2)

式中：

△Hh;——仪器第i 个检定点回程误差， mm:

H'vz——   正行程仪器修正至第i 个检定点处的水位示值， mm;

H'xe——   反行程仪器修正至第i 个检定点处的水位示值，mm;

Hvz——  正行程仪器在第i 个检定点处调零后的水位示值， mm;

HxFi—— 反行程仪器在第i 个检定点处调零后的水位示值， mm;

△Hz₁——正行程标准钢卷尺调零后水位示值 Hz    与第i  个检定点H₀;   的差值，即 △Hz₁=Hsz;-H₀;,mm;

△Hr;——反行程标准钢卷尺调零后水位示值 H;     与第i  个检定点H₀;   的差值，即 △Hr;=Hri-H₀;,mm。

7.3.7.3  稳定性

各检定点稳定性按公式(3)计算。仪器在整个测量范围内有 m  个检定点。

△H=|H'x;-H'N

=|(HN;- △Hx)-(HNu-△Hμ)|(i=1,2,…,m)                                        (3)

式中：

△Hw—— 仪器第i  个检定点稳定性， mm;

H'v;——   仪器修正至第i  个检定点处的水位示值，mm;

H'vi—— 上一周期检定证书上，仪器修正至第i 个检定点处的水位示值， mm; Hx;——  仪器在第i 个检定点处调零后的水位示值， mm;

△Hv;—— 标准钢卷尺调零后水位示值与第i 个检定点的差值， mm;

H;——  上一周期检定证书上，仪器在第i 个检定点处调零后的水位示值， mm;

△H₁;——  上一周期检定证书上，标准钢卷尺调零后水位示值与第 i 个检定点的差 值， mm:

7.3.7.4  24h 计时误差

仪器24 h 计时误差按公式(4)计算。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818077100025006025