# 放射性核素活度计量保证方案 技  术  规  范   (试行)

本规范为推荐性指导文件。它规定了实施放射性核素活度计量保证方案进行量值传 递的原理、方法、程序等。该“计量保证方案”是放射性核素活度的量值传递方法之  一 。参加实验室可自愿申请参加。申请程序和要求详见附录1。

一  概    述

1.1  放射性核素活度计量保证方案应用统计学原理和方法，对测量过程进行统计控制， 通过对“核查标准”和“传递标准”的测量，建立控制参数。可定量地确定被测量的量 值相对于国家基准或计量标准的总不确定度，并验证总不确定度小到足以满足用户的要

求，从而保证测量结果准确、统一 ，量值可溯源到国家基准。

1.2  放射性核素活度计量保证方案的实施过程，实质上是在主持实验室与参加实验室

间形成一个闭环回路的量值传递系统，其过程如图1所示。

测试报告

技术咨询

传递标准

参加实验室

测量数据

主持实验室

图 1

参加实验室以监督源为核查标准进行测量，建立起过程控制参数，并将测量数据报 送主持实验室。主持实验室通过对测量数据的统计分析，确认其处于统计控制状态，然 后，主持实验室向参加实验室发放“传递标准”(标准源或标准活度计),参加实验室按 要求接受量传，并将测量结果报送主持实验室建立质控档案。最后，由主持实验室向参 加实验室签发计量保证方案(测量过程)  “在控”(或“失控”)报告(其格式见附 录6)。

二   基 本 条 件

2.1  主持实验室的主要职责是研制、发放“传递标准”(标准源或标准活度计),其量

值能溯源至国家基准。

2.2  收集参加实验室的测量数据，进行数据处理，分析、审查参加实验室的测量结果  为参加实验室建立计量质控档案，提供计量保证方案(测量过程)“在控”(或“失控”) 报告。

2.3 根据参加实验室的申请，对其参加实验室的仪器设备、环境条件和人员技术状况 等进行考查，做出是否接受申请的决定。

2.4 参加实验室的主要职责是测量核查标准、建立过程参数、接受传递标准并按要求 进行测量，向主持实验室报告数据，根据计量保证方案(测量过程)“在控”(或“失 控”)报告，修正测量结果。

2.5 参加实验室应具备直读式放射性核素活度计。它由4πy 电离室、电测系统和监督

源组成，仪器应有良好的稳定性。

2.6 核查标准(监督源)应是半衰期较长、活度适中的固体放射源。参加实验室必须 配备核查标准。

三  操 作 程 序

参加实验室应参照本操作程序进行测试。

3.1 重复性测量

3.1.1  连续测量一组(10次)核查标准值，注明测量时间。

3.1.2仪器处于测量状态。在指定的核素挡首先测量本底。

3.1.3将核查标准(代号为 C)  放在电离室内的测量位置上，测量核查标准值。

3.1.4 将核查标准取出后，再测量一次本底值。

3.1.5测量数据记录在重复性测量记录表附录3中。

3.2 长期稳定性测量

3.2.1  一年内测量10组核查标准值，并将测量数据记录在长期稳定性测量记录表附 录4中。

3.2.2测量方法同3.1。

3.3 传递标准的测量

3.3.1 仪器处于测量状态，在传递标准核素挡测量使用条件下的本底。

3.3.2将传递标准(代号为 T),   放在电离室内的测量位置上，测量其活度(连续测量

10次),读数记入 t₁ 栏中。

3.3.3  取出传递标准 (T), 将核查标准 (C) 放在电离室内的测量位置上，测量其活 度值(连续测量10次),读数记入 C 栏中。

3.3.4 取出核查标准 (C),    将传递标准 (T)    再次放在电离室的测量位置上，测量其

活度值(连续测量10次),读数记入 t₂ 栏中。

3.3.5 取出传递标准 (T),    再测量一次本底值。

3.3.6  以上测量结果均记录在“T-C-T   程序测量记录表”附录5中。

四  建立过程参数及其过程控制

4.1  组内标准偏差 (s)

用连续测得的一组核查标准值计算出标准偏差 s。是表征对核查标准测量过程的短

期随机误差项，即表征短期测量的重复性。

应用3.1中重复性测量测得的数据计算：

式中： sw——组内标准偏差；

C-—— 第j 次核查标准组内测量值；

(1)

(2)

C.     —核查标准测量组内平均值；

n—— 重复测量次数；

n-1——   自由度。

4.2  组间标准偏差 (s)

组间标准偏差s,  表示测量过程的长期变动性，是长时间内测量出的许多组核查标 准值计算出的许多组内标准偏差的方和根值。以组间标准偏差表示长期稳定性。

应用3.2中长期稳定性测量测得的数据计算：

(3)

(4)

式中： so——组间标准偏差；

C,——核查标准组间第i 组测量的平均值；

C₃——核查标准组间测量平均值。

4.3 合成标准偏差 (s。)

组内标准偏差与组间标准偏差的合成称合成标准偏差s。

(5)

(6)

式中： sp—— 合成标准偏差；

sp——测量值组间方差；

s,——m 个组内方差的合并均方差。

4.4 建立控制限并给出控制图

长期对核查标准进行测量，可得测量值的合成标准偏差 s。,  控制限为±3s。,  测量

值的变动范围上限为C,+3s 。,    下限为C,-3s。

控制图如图2:

4.5 测量过程的统计检验

设统计检验量为 t

(7)

图 2 控制图

式中，A, 为测量样品的测量值。

当 te≤3  时为测量过程在控，否则为失控。

4.6  量值传递

参加实验室建立过程参数后，在测量过程受控情况下方可使用传递标准进行量值传 递。

其方法为：传递标准 T,   由参加实验室作为未知被测样品测量，测得值为 x,    则可 得到测量值与传递标准值的偏差△,其值为：

△=|x-T|                                                                   (8)

其相对偏差为 T₄:

(9)

医用核素活度计物理控制参数： T₂≤7%   时，测量结果在控，否则为失控。当测量 结果T₄>7%  时，测量结果失控，必须进行修正，其修正方法为：

(1)修正系数法

修正系数                    k=T/x                                                                                             (10)

式中： T——传递标准值；

x——参加实验室测量值。

将测量值乘以 k,  便得到正确值。

(2)校正法

用传递标准对医用活度计重新进行校准。

4.7   测量过程的总不确定度

传递标准由主持实验室发放，量值能溯源到国家基准，其总不确定度为 vp。

参加实验室测量传递标准的测量总不确定度为 v, 其值为：

v=〔(vr)²+(3se)²〕¹²                                                        (11)

式中： vr—— 传递不确定度；

s。——测量过程合成标准偏差。

参加实验室将传递标准测量结果报送主持实验室，由主持实验室计算参加实验室测 量结果的总不确定度，并签发计量保证方案(测量过程)“在控”(或“失控”)报告。

参加实验室测量过程处于“失控”情况时，应立即查找原因之后重新建立过程参 数，在过程参数处于受控情况下，重新用传递标准进行量值传递。

附 录 1

申请的程序和要求

1.1 要求采用计量保证方案的参加实验室按本规范附录2的要求填报申请表一式4份。 在向主持实验室提出申请的同时，参加实验室还应提交实验室全部初始过程参数技术报  告。

1.2 主持实验室初审技术报告后，在申请表中提出是否能参加计量保证方案的初审意 见。

1.3 承担考核单位，在3份申请表中签署意见后报国家技术监督局计量司，并按本规 范的要求，经政府计量行政部门主持考核，符合条件，批准后方可采用本方案作为量值 传递的一种适用方式。

附录2

计量保证方案参加实验室申请表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/858101101060006024