# 干式生化分析仪校准规范

1   范围

本规范适用于以反射光度法和差示电位法为定量原理的干式生化分析仪的校准 。

2   引用文件

本规范引用了下列文件 :

YY/T0655— 2008   干式化学分析仪

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本规范 ;  凡是不注日期的引用文 件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本规范 。

3   术语

YY/T0655— 2008界定的及以下术语和定义适用于本规范 。

3.1   干式生化    drybiochemistry

将液态样品置于含有试剂的固相载体上发生生化反应 ,  依照反应结果定量测定样品 中特定成分的浓度或活度的方法 。

3.2   终点法    end-pointassay

通过测定酶促反应  (化学反应)  开始到反应达到平衡时产物或底物浓度总的变化 量 ,  以计算酶活力  (待测物)  的方法 。

注 :  又称平衡法 ,  如 GLU、TB、DB、TP、ALB、TBA、UA、CHO、TG、HDL 等的测定 。 3.3   差示电位法    differentialpotentiometry

基于传统湿化学分析的离子选择性电极原理 ,  利用测定电极电位与被测物质离子浓 度的关系求得被测物质含量的方法 。

注 :  如 K+  、Na+ 和 Cl-  等的测定 。

3.4   速率法    rate assay

指连续测定  (每 15s~ 1min测量一次)  酶促反应过程中某 一 反应产物或底物的浓 度随时间的变化来计算酶促反应速度的方法 。

注 :  又称连续监测法 ,  如 ALT、AST、LD、ALP、GGT、AMY和 CK等的测定 。

4   概述

干式生化分析仪  (以下简称分析仪)  是一种专门使用固相载体试剂进行临床生化检 验的分析仪 ,  它通过反射光度法 、差示电位法等方法准确测定样品中特定成分的浓度或 活度 。其中反射光度法  (包括终点法和速率法)  的显色反应发生在固相载体 ,  对透射光 和反射光均有明显的散射作用 ,  不遵从朗伯-比尔  (Lambert-Beer)  定律 ,  并且固相反 应膜的上下界面之间存在多重内反射 ,  使用库贝卡-芒克  (Kubelka-Munk)  理论 ,  或以 威廉姆斯-克拉珀  (Williams-Clapper)  方程予以修正 ;  差示电位法使用固态离子选择性

电极 ,  以离子-电子转换层  (即固体接触层)  替代了内参比电极及内充液 ,  并在其上涂 覆聚合物敏感膜 ,  在热力学平衡条件下 ,  离子选择性电极电位与待测溶液中的目标离子 活度的关系符合能斯特  (Nernst)  方程 。

分析仪按照检测项目多少分为单项 、双项 、三项 、 四项和多项分析仪 。

5   计量特性

分析仪各项计量特性指标见表 1。

表 1   分析仪的主要计量特性指标

| 计量特性 |  |  | 计量特性指标① |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | GLU |  | ±10% |
|  | K+ |  | ±6% |
|  | ALT② |  | ±20% |
| 重复性 | GLU | 5 mmol/L~ 22 mmol/L | ≤5.0% |
|  | K+ | 2 mmol/L~ 8 mmol/L | ≤2.0% |
|  | ALT | 40 U/L~ 60 U/L | ≤12% |
|  |  | 100 U/L~ 300 U/L | ≤5.0% |
| 线性 | GLU | 2 mmol/L~ 25 mmol/L | r≥0.975 |
|  | K+ | 2 mmol/L~ 12 mmol/L | r≥0.975 |
|  | ALT | 10 U/L~ 800 U/L | r≥0.975 |
| ① 其中 GLU、K+ 、ALT分别针对的是终点法 、差示电位法和速率法 。 ② 计算时应确认固相载体试剂是否含有磷酸吡哆醛 (P5P) 。 注 : 以上技术指标不用于合格判别 , 仅供参考 。r 为线性相关系数 。 |  |  |  |

6   校准条件

6.1   环境条件

6.1.1   环境温度 :  (15~ 30) ℃;

6.1.2   相对湿度 :  ≤85% 。

注 :  上述条件与制造商的产品规定不 一 致时 ,  以产品规定为准 。

6.2   校准用标准物质和试剂样品

6.2.1   标准物质

准6物2质(,kr24.0%  (k= 2) ;  K+ 标准物质 , Ur≤2.5%  (k= 2) ;  ALT标

详见附录 B标准溶液配置方法 。

6.2.3   试剂样品

校准过程中需要的配套体外诊断试剂 、质控品和校准品 ,  应按照说明书要求的条件

(3)

进行储存并在有效期内使用 。

7   校准项目和校准方法

分析仪在正常工作条件下按常规测试程序先行自校准 。

7.1   示值误差

(1)

用分析仪对标准物质连续测定 3次 ,  按公式  (1)  计算相对示值误差 。 B = (M - T)/T ×100%

式中 :

B— 相对示值误差 , % ;

M— 标准物质 3次测量结果的平均值 ;

T— 标准物质标准值 。

7.2   重复性

用分析仪对标准物质重复测量 6次 ,  并根据公式  (2)  计算相对标准偏差 RSD作为

重复性的表征 。

×

RSD=

式中 :

RSD— 相对标准偏差 , % ;

(xi - x) 2 i= 1

n- 1

×100%

(2)

xi— 第i次标准物质的测量值 ;

x— 测量平均值 ;

7.3   线n———性测量次数 , n= 6。

选用接近测量 范 围 上 下 限 的 标 准 溶 液 至 少 5个 浓 度 ,  然 后 将 样 品 依 次 分 别 测 定 3次 ,  取其平均值作为测量值 ,  各被分析项目均得到 一 组不同浓度的测量值  (yi) 。 在 各被分析项目不同浓度的测量值  (yi)  和其对应的不同浓度的标准值  (xi)  之间 ,  按

公式  (3)  计算线性相关系数  (r)  作为线性的表征 。

r=

式中 :

r— 线性相关系数 ;

| (xi - x)(yi - y) i= 1 |  |
| --- | --- |
| 2 i i= 1 (x - x) | 2 i i= 1 (y - y) |

xi— 被分析项目各个浓度水平标准溶液的标准值 ;

x— 被分析项目各个浓度水平标准溶液的标准值的平均值 ;

yi— 被分析项目各个浓度水平标准溶液的测量值 ;

y— 被分析项目各个浓度水平标准溶液的测量值的平均值 。

n— 被分析项目浓度水平的个数 。

8   校准结果表达

8.1   校准结果处理

经校准后的分析仪应核发校准证书 ,  校准证书应符合 JJF1071— 2010中 5.12的要 求 ,  并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度 。校准原始记录格式  (推荐性 表格)  见附录 C,  校准证书内页格式  (推荐性表格)  见附录 D。

8.2   校准结果的测量不确定度

分析仪校准结果的测量不确定度按 JJF1059.1— 2012的要求评定 ,  校准结果测量 不确定度评定示例见附录 E。

9   复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由分析仪的使用情况 、使用者 、分析仪本身质量等诸因 素所决定的 ,  因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔 ,  复校时间间隔 建议不超过 1年 。

附录 A

缩略语

以下缩略语适用于本规范 。

GLU :  葡萄糖  (glucose)

TB:  总胆红素  (totalbilirubin)

DB:  直接胆红素  (directbilirubin)

TP:  总蛋白  (totalprotein)

ALB:  白蛋白  (albumin)

TBA:  总胆汁酸  (totalbile acid)

UA:  尿酸  (uric acid)

CHO:  胆固醇  (cholesterol)

TG:  甘油三酯  (triglyceride)

HDL:  高密度脂蛋白  (high-density lipoprotein)

K+  :  钾离子  (potassium ion)

Na+  :  钠离子  (sodium ion)

Cl-  :  氯离子  (chloride ion)

ALT:  丙氨酸氨基转移酶  (alanine aminotransferase)

AST:  天冬氨酸氨基转移酶  (aspartate aminotransferase)

LD:  乳酸脱氢酶  (lactate dehydrogenase)

ALP:  碱性磷酸酶  (alkaline phosphatase)

GGT: γ-谷氨酰基转移酶  (gamma-glutamyltransferase)

AMY:  淀粉酶  (amylase)

CK :  肌酸激酶  (creatinekinase)

附录 B

标准溶液的配制方法

依 据 美 国 临 床 实 验 室 标 准 化 协 会  (Clinical and Laboratory Standards Institute,  CLSI)  发布的 EP06-A Evaluation oftheLinearity ofQuantitativeMeasurementProce- dures: AStatisticalApproach; Approved Guideline文件的线性评估方法 ,  采用混合样  品法配制标准溶液 。选取低值 、高值标准物质各 1份 ,  按 4 ∶ 0、3 ∶ 1、2 ∶ 2、 1 ∶ 3、 0 ∶ 4比例混合得 5个不同浓度的标准溶液 。

配制设备使用经过计量校准的可调移液器 。

标准溶液混合样品的配制值  (c)  的预期值按照公式  (B.1)  进行计算 ,  公式中 n、 m 分别代表高值  (H)  和低值  (L)  样品的份数 。

c=

n ×H +m ×L

n+m

(B.1)

附录 C

校准原始记录格式

(推荐性表格)

| 分析仪名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂商 |  | 出厂编号 |  |
| 委托单位 |  | 地址 |  |
| 温度 |  | 湿度 |  |
| 记录编号 |  | 校准日期 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

一 、相对示值误差

| 测定项目 | 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLU (mmol/L) |  |  |  |  |  |  |
| K+ (mmol/L) |  |  |  |  |  |  |
| ALT(U/L) |  |  |  |  |  |  |

二 、测量重复性

| 测量项目 | 测量值 |  |  |  |  |  | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLU (mmol/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| K+ (mmol/L) |  |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/866011132055010033