核技术利用建设项目

# 新增 DSA 应用项目环境影响报告表

# （报批稿）

浙江省立同德医院

2018 年 9 月

生态环境部监制

目录

表 1    项目基本情况	1

表 2    放射源	5

表 3    非密封放射性物质	5

表 4    射线装置	5

表 5    废弃物（重点是放射性废弃物）	6

表 6    评价依据	7

表 7    保护目标与评价标准	9

表 8    环境质量和辐射现状	14

表 9    项目工程分析与源项	18

表 10    辐射安全与防护	20

表 11    环境影响分析	23

表 12    辐射安全管理	27

表 13 结论与建议	30

表 14 审批	33

表 1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 新增 DSA 应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 浙江省立同德医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 | *** | 联系电话 | ****** |  |
| 注册地址 |  |  | 杭州市西湖区古翠路 234 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  |  | 浙江省立同德医院住院部 2 号楼一楼预留 2 号 DSA 机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  |  | 500 |  | 项目环保投资 （万元） |  | 50 | 投资比例（环保投 资/总投资） |  | 10% |
| 项目性质 |  |  | □新建□改建■扩建□其它 |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  | 34.65 |
| 应 用 类 型 | 放射源 |  | □销售 | □Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射 性物质 |  | □生产 | □制备 PET 用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □使用 | □乙□丙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 |  | □生产 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □销售 | □Ⅱ类□Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ■使用 | ■Ⅱ类□Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 建设单位情况 浙江省立同德医院是浙江省卫生计生委直属的集医疗、科研、教学、预防、康复、保健为 一体的三级甲等中西医结合医院。医院设有翠苑、天目山路和闲林三个院区， 占地面积 560 亩（其中本项目选址位于本院翠苑院区）。核定床位 1800 张，设有 45 个临床科室、85 个专 科专病门诊和 12 个研究所室。医院现有职工 2000 余名，其中卫生专业技术人员 1837 名，具 有副高以上职称的专家 347 名，硕博士学历 532 名。 医院拥有国际先进水平的大、中型医疗设备 GE 螺旋 CT、DSA 机、彩色超声、电子胃镜 肠镜、腹腔镜、胆道镜、支气管镜、鼻咽喉镜、多功能手术显微镜、前列腺气化镜、膀胱镜、 高压氧舱、高档婴儿暖箱、全自动生化分析仪、肿瘤治疗仪、重症监护仪等医疗设备。 本院翠苑院区设有 CT 机 4 台、DR5 台、骨密度仪 1 台、胃肠机 1 台、DSA1 台、乳腺机 1 台、牙片机 1 台、尿动力 X 射线检查机 1 台、体外碎冲击波碎石机 1 台、C 臂机 3 台，共

19 台射线装置。另有 CT1 台、X 光机 3 台、全景机 1 台、乳腺机 1 台、牙片机 1 台、拍片机 1 台共计 8 已报废入库。 闲林院区设有移动 DR1 台、CT 机 1 台、数字化医用 X 射线影像系统 1 台，共 3 台射线 装置位于。 天目山院区设有牙片机 1 台、数字化医用 X 射线影像系统 1 台、全景机 1 台，共 3 台射 线装置。 # 1.2 项目由来 由于医院医疗诊断的需要，使用本院翠苑院区住院部 2 号楼一楼 2 号预留 DSA 机房，拟 新增 1 台 DSA ，属于Ⅱ类射线装置。根据国家相关建设项目辐射环境管理制度，本项目应编 制辐射环境影响报告表，并向有权利的环保部门重新申领《辐射安全许可证》。为保护环境， 保障公众健康，浙江省立同德医院于 2018 年 7 月 15 日正式委托浙江问鼎环境工程有限公司（国 环评证乙字第 2053 号）对本项目进行辐射环境影响评价。在现场踏勘、检测和收集有关资料 的基础上，按照《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》 （HJ10.1-2016），编制完成了本项目的环境影响报告表。 # 1.3 评价目的 （1）对辐射装置拟安装机房进行辐射环境水平进行检测，以掌握机房的辐射环境水平； （2）根据类比监测的分析方法，对拟增的辐射装置进行辐射环境影响预测评价； （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽 量低水平 ”； （4）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为该医院运行期辐 射环境保护管理提供科学依据。 # 1.4 建设内容及规模 本次环评对象为拟新增的 1 台 DSA ，其目的是医学诊断和治疗。DSA 主要适用于全身血

管性疾病及肿瘤的检查及治疗，主要应用于冠心病、心律失常、瓣膜病和先天性心脏病的诊断 和治疗，具体技术参数和规模详见表 1- 1。

| 表 1-1 本次环评辐射设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 数量 |  | 型号 |  | 主要参数 | 类别 |  | 场所 |  |  |  |
| 1 |  | DSA |  | 1 台 |  | 待定 |  | 125kV/800mA | Ⅱ类 |  | 住院部 2 号楼一楼 2 号预 留 DSA 机房 |  |  |  |
| 1.5 原有核技术利用项目许可情况 浙江省立同德医院射线装置共计 33 台，均通过环保审批或备案，其中 8 台已报废入库， 故现正常使用设备为 25 台，其中 1 台 DSA 、1 台 CT 已通过竣工环保验收，另有 1 台 CT 、1 台 DR 、1 台骨密度、1 台胃肠机根据 07 年环评批复对验收不做要求。除天目山院区 1 台全景 机因未正常运行外其他正常使用设备均通过辐射安全许可，要求该设备正常投入使用后及时办 理辐射安全许可。 设备审批及验收情况详见下表 1-2。 表 1-2 医院原有辐射设备情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 院区 |  | 设备名称 |  | 型号 |  | 环评批复 |  |  | 验收批复 |  | 辐射安全 许可证 | 备注 |  |
| 1 | 本部 翠苑 院区 |  | CT |  | Optima CT680 |  | 备案号： 201733010600000237 |  |  | / |  | 浙环辐证 [A0140] | 正常 |  |
| 2 |  |  | CT |  | LIGHTSPEED |  | 浙环辐评批 [2007]0102 号 |  |  | / |  |  | 正常 |  |
| 3 |  |  | CT |  | SOMAIOM Definition Elash |  | 浙环辐评批 [2011]0005 号 |  |  | 杭环辐验 [2016] 14 号 |  |  | 正常 |  |
| 4 |  |  | CT |  | Kavo 3D eXami |  | 备案号： 201733010600000063 |  |  | / |  |  | 正常 |  |
| 5 |  |  | 移动 DR |  | DRXR- 1 |  | 备案号： 201733010600000237 |  |  | / |  |  | 正常 |  |
| 6 |  |  | DR |  | PHILIP 型 |  | 浙环辐评批[2011]003 号，另于 17 年备案， 备案号： 201733010600000062 |  |  | / |  |  | 正常 |  |
| 7 |  |  | DR |  | Digital Diagnost |  | 浙环辐评批 [2007]0102 号 |  |  | / |  |  | 正常 |  |

| 8 |  | 移动 DR | DRXR- 1 | 备案号： 201733010600000237 | / |  | 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | DR | Digital Diagnost | 备案号： 201733010600000062 | / |  | 正常 |
| 10 |  | 骨密度仪 | GE 型 | 浙环辐评批 [2007]0102 号 | / |  | 正常 |
| 11 |  | 胃肠机 | ADR1000A | 浙环辐评批 [2007]0102 号 | / |  | 正常 |

3

| 12 |  | DSA | ALURA XPER FD20 | 浙环辐评批[2009]50 号 | 杭环辐验 [2016] 14 号 |  | 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 乳腺机 | SELEMLADIM ENSIONS | 备案号： 201733010600000065 | / |  | 正常 |
| 14 |  | 牙片机 | HYF- 10D | 备案号： 201733010600000237 | / |  | 正常 |
| 15 |  | 尿动力 X 射线检查 机 | TRITON | 备案号： 201733010600000065 | / |  | 正常 |
| 16 |  | 体外碎冲 击波碎石 机 | HB-EWSL-VG | 备案号： 201733010600000062 | / |  | 正常 |
| 17 |  | C 臂机 | BV Libra | 备案号： 201733010600000062 | / |  | 正常 |
| 18 |  | C 臂机 | BV ENDURA |  |  |  |  |
| 19 |  | C 臂机 | BV Libra |  |  |  |  |
| 20 |  | 全景机 | VILLA | 浙环辐评批[2012]003 号 | / |  | 报废 |
| 21 |  | 乳腺机 | SOPHIE |  |  |  |  |
| 22 |  | 牙片机 | IRIX70 |  |  |  |  |
| 23 |  | X 光机 | 日立 KCD-10M-7 |  |  |  |  |
| 24 |  | X 光机 | 西门子 POLYMOBILp lus |  |  |  |  |
| 25 |  | 拍片机 | CMP200 |  |  |  |  |
| 26 |  | 全景机 | VILLA |  |  |  |  |
| 27 |  | 乳腺机 | SOPHIE |  |  |  |  |
| 28 | 闲林 院区 | 移动 DR | DRXR- 1 | 备案号： 201733010600000237 | / |  | 正常 |
| 29 |  | CT | GE16 排型 |  |  |  |  |
| 30 |  | 数字化医 用 X 射线 影像系统 | RAD SPEEDM |  |  |  |  |

| 31 | 天目 山院 区 | 牙片机 | CS2100 | 备案号： 201733010600000064 | / |  | 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 数字化医 用 X 射线 影像系统 | RAD SPEEDM |  |  |  |  |
| 33 |  | 全景机 | CRTHOPHOS XG5 Ceph |  |  | 无 | 正常 |

表 2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq） ×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表 3    非密封放射性物质

| 序 号 | 核素名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大 操作量（Bq） | 日等效最大操 作量（Bq） | 年最大操作 量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125I（原 有） | 密封粒子 源，半衰期 59.4 天 | 使用 | 5.92× 109 | 5.92× 106 | 2.96× 1011 | 植入到肿瘤组织 中，利用射线直 接抑制或杀伤肿 瘤细胞并达到治 疗目的 | 很简单的操 作 | 门诊大楼一 楼放射科 | 根据需要当天购买和 使用，多余粒子暂存放 于贮源室（1 号机房）， 最终由厂家负责回收 |

注： 日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表 4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速 粒子 | 最大能量 （MeV） | 额定电流（mA）/剂 量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | Ⅱ类 | 1 台 | 待定 | 125 | 800 | 诊疗 | 住院部 2 号楼一楼 2 号 预留 DSA 机房 | 新建（本次环评） |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 （kV） | 最大靶电流 (μA） | 中子强度 （n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1.  常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L ，固体为 mg/kg ，气态为 mg/m3 ，年排放总量用 kg。

2.  含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m3 ）和活度（Bq）。

表 6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（2016年修订）》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日； （4）《建设项目环境保护管理条例（修订）》，国务院令第682号，2017年10月1日； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例（2014年修订）》，国务院令第449 号，2014年7月29日； （6）关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定，环境保护部 令第3号，2008年12月6日； （7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令第18号，2011 年5月1日； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年修订）》，环境保护部令第44 号，（2017年9月1日，2018年4月28日修改）； （9）《射线装置分类》，国家环保部、国家卫生和计划生育委员会公告，公告2017 年第66号； （10）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》， 环发[2006] 145号，2006年9月26日； （11）《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》，环办辐射函[2016]430 号，2016年3月7日； （12）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，省政府令第364号， 2018年3月1日； （13）《浙江省辐射环境管理办法》，省政府令第 289 号，2012 年 2 月 1 日； （14）关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单 （2015年本）》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、 高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）》的通知，浙环发[2015]38 号，2015年10月23日。 |
| --- | --- |

| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》 （HJ 10.1-2016），环境保护部，2016 年 4 月 1 日； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002），2003 年 4 月 1 日； （3）《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013），2014 年 5 月 1 日。 |
| --- | --- |

| 其他 | （1）环评委托书； （2）医疗机构执业许可证； （3）辐射安全许可证； （4）医院原有项目环评、备案意见及验收批复。 |
| --- | --- |

表 7 保护目标与评价标准

评价范围 本项目拟建的 1 台 DSA ，属于Ⅱ类射线装置。根据《辐射环境保护管理导则核技术利用 建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的 评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围 ”等相关规定，并结合本项目 的实际特点，确定以辐射机房边界外 50m作为本项目的评价范围，评价范围图见附图 2。 保护目标 辐射机房周围 50m 范围区域主要位于浙江省立同德医院地界内，另东侧涉及浙江省教育 厅教研室附属小学（距 DSA 机房最近约 35m）、翠苑第四幼儿园（距 DSA 机房最近约 40m）。 项目保护目标详见表 7- 1。 表 7-1 项目周围环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 规模; 相对方位; 相对距离. 1; 院区工作人员及活动的公众成员; /; 项目四周; 紧邻. 2; 浙江省教育厅教研室附属小学; 约 680 人; 东侧; 35m. 3; 翠苑第四幼儿园; 约 200 人; 东南侧; 40m. 评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准规定了对电离辐射防护和辐射源安全的基本要求。 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 4.3.2 剂量限制和潜在照射危险限制 4.3.2.1 应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准 6.2.2 规定的特殊情况外，由来 自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官和组织的总当量剂量不超 过附录 B（标准的附录 B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗 照射。 4.3.3 防护与安全的最优化 4.3.3.1 对于来自一项实践中的任一特定源的照射，应使防护与安全最优化，使得在考虑了

经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照射的人数以及受照射的可能性均保持在可合 理达到的尽量低水平；这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束和

潜在照射危险约束为前提条件（治疗性医疗照射除外）。 6.4 辐射工作场所的区分 应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。 B1. 1 职业照射 B1.1. 1 剂量限值 B 1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作为任何追溯性平均），20mSv。 本项目取其四分之一即 5mSv作为管理限值。 B1.2 公众照射 B1.2. 1 剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a ）年有效剂量，1mSv。 本项目取其四分之一即 0.25mSv 作为管理限值。 （2）《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013） 本标准适用于医用诊断放射学、牙科放射学和介入放射学实践。 5 X 射线设备机房防护设施的技术要求 5. 1 X 射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护 与安全。 5.2 每台 X 射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载 X 射线机）应设有单独的机 房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的 X 射线机房，其最小有效使用 面积、最小单边长度应不小于表 2 要求。 表2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小有效使用面积m2; 机房内最小单边长度m. CT机; 30; 4.5. 双管头或多管头X射线机a; 30; 4.5. 单管头X射线机b; 20; 3.5.

透视专用机c 、碎石定位机、 口腔CT卧位扫描; 15; 3. 乳腺机、全身骨密度仪; 10; 2.5. 牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT坐位扫描 /站位扫描; 5; 2. 口内牙片机; 3; 1.5.

a双管头或多管头X射线机的所有管球安装在同一间机房内。 b单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。 c透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA的X射线机。 5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a ）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表3要求。 b）医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录D。 c ）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚 度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射 方向的屏蔽厚度要求。 d）带有自屏蔽防护或距X射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5μGy/h时，可不使用 带有屏蔽防护的机房。 表3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量 mm; 非有用线束方向铅当量 mm. 标称 125kV 以上的摄影机房; 3; 2. 标称 125kV 及以下的摄影机房、 口腔 CT 、牙科 全景机房（有头颅摄影）; 2; 1. 透视机房、全身骨密度仪机房、 口内牙片机房、 牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房; 1; 1. 介入 X 射线设备机房; 2; 2. CT 机房; 2（ 一般工作量）a 2.5（较大工作量）a. a 按 GBZ/T 180 的要求。. 5.4 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求（其检测方法 及检测条件按7.2和附录B中B.6的要求）： a ）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μGy/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。

b）CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪 机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μGy/h；其余各种类型摄影机房外人员可能受 到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和 剂量检定因子修正后得出实际剂量率。 5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。

5.6机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设 备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.7机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱 处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 5.9每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表4基本种类要求的工作人员、患者 和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备防护铅 衣；防护用品和辐射辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检 查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于 0.5mmPb。 表4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 辅助防护设施. 放射诊断学用 X 射线设备隔 室透视、摄影; —; —; 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡 胶颈套、铅橡胶帽子; 或可调节防护窗 口的立体防护屏； 固定特殊受检者 体位的各种设备. 口内牙片摄影; 大领铅橡胶颈套. 牙科全景体层 摄影口腔 CT; —; —; 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡 胶颈套、铅橡胶帽子; —. 放射诊断学用 X 射线设备同 室透视、摄影; 铅橡胶围裙 选配：铅橡胶帽子、铅 橡胶颈套、铅橡胶手 套、铅防护眼镜; 或铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡 胶颈套、铅橡胶帽子; 或可调节防护窗 口的立体防护屏； 固定特殊受检者 体位的各种设备. CT 体层扫描 （隔室）; —; —; 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡 胶颈套、铅橡胶帽子; —.

床旁摄影; 铅橡胶围裙 选配：铅橡胶帽子、 铅橡胶颈套; 或铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡 胶颈套、铅橡胶帽子. 骨科复位等 设备旁操作; 铅橡胶围裙 选配：铅橡胶帽子、铅 橡胶颈套、铅橡胶手套; 移动铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡 胶颈套、铅橡胶帽子; —. 介入放射学 操作; 铅橡胶围裙、铅橡胶颈 套、铅橡胶帽子、铅防; 铅悬挂防护屏、铅 防护吊帘、床侧防; 铅橡胶性腺防护围裙 （方形）或方巾、铅橡.

|  | 护眼镜 选配：铅橡胶手套 | 护帘、床侧防护屏 选配：移动铅防护 屏风 | 胶颈套、铅橡胶帽子、 阴影屏蔽器具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：“— ”表示不需要求。 |  |  |  |  |

表 8 环境质量和辐射现状

# 8.1 项目地理和场所位置 浙江省立同德医院位于杭州市西湖区古翠路 234 号，其东侧为浙江省教育厅教研室附属小 学操场（距 DSA 机房最近约 35m），南侧为翠苑五区 27 幢民房（距 DSA 机房最近约 52m）， 东南侧为翠苑第四幼儿园（距 DSA 机房最近约 40m）；西侧紧邻古翠路（宽约 30m），隔路相 望的是联华超市，北侧紧邻高技路（宽 20m），隔路相望的是翠苑四区 17 幢民房（距 DSA 机 房最近约 120m）。其具体地理位置图见附图 1 ，周边关系图详见附图 2。 本项目 DSA 机房位于住院部 2 号楼一楼 2 号预留 DSA 机房，其东侧消防中心；南侧为医 院通道；西侧为控制室；北侧为设备间；楼上为手术室；楼下为地下室设备间。医院总平面布 置见附图 3 ，住院部 2 号楼一层平面布置见附图 4 ，二楼平面布置见附图 5 ，地下室平面布置 见附图 6。 # 8.2 环境质量和辐射现状 为了解本项目所在区域辐射环境背景水平，评价单位委托浙江鼎清环境检测技术有限公司 于 2018 年 7 月 20 日对拟建地周围进行了辐射环境背景水平现场监测，其监测报告见附件 10。 ## 8.1.1 监测因子及点位 监测因子：X-γ辐射剂量率； 监测点位：DSA 机房拟建场地； 监测时间：2018 年 7 月 20 日。 ## 8.1.2 监测仪器及规范 监测仪器的参数与规范见表 8- 1。 表 8-1 X-γ射线剂量率监测仪器参数与规范 项目; 内容. 仪器名称; 多功能手持式核素识别仪. 型号规格; HDS- 101G.

生产厂家; 法国 MGPI. 仪器编号; SG2012-XJ09. 能量范围; 30 keV–3MeV.

|  | 量程 | 10 nSv/h-100μSv/h(137Cs) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 校准单位 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 |  |
|  | 校准有效期 | 2017年11月28日 ～2018年11月27日 |  |
| 8.1.3质量保证措施 (1)合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 (2)监测方法采取国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 (3)监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 (4)每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 (5)由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 (6)监测报告严格实行三级审核制度，经过校核、审核，最后由技术负责人审定。 8.1.4监测结果及评价 现状监测点位见图8-1、8-2,监测结果见表8-2。 N 设备间6# 原有 DSA 机房; 控制室 1# 5#; 7# 新建 DSA; .8# 9# 机房; 消防中心 3#. 4# 过 道 监测点位. |

图8 - 1 拟 建 DSA 机 房 监 测 点 位 示 意 图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868014120047006026