# 肌电及诱发反应设备校准规范

1  范 围

肌电及诱发反应设备包括肌电图设备和诱发反应设备，本规范适用于肌电及诱发反 应设备(仅限电刺激部分)的校准。

2  引 用 文 件

本规范引用了下列文件：

YY 0896—2013  医用电气设备  第2部分：肌电及诱发反应设备安全专用要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有修改单)适用于本规范。

3  术 语 和 计 量 单 位

YY 0896—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 肌电图设备  electromyograph      [YY     0896—2013,2.1.101]

用于侦测和分析与神经和肌肉活动相关的生物电势的医用电气设备，该神经和肌肉 活动可能是自发的，也可能由电或其他刺激激发。

3.2 诱发反应设备  evoked   response    equipment    [YY   0896—2013,2.1.102]

用于侦测和分析诱发刺激产生的生物电势的医用电气设备，刺激可能是电击、触 碰、听觉、视觉、嗅觉等。

3.3   电 刺 激 器  electrical          stimulator           [YY          0896—2013,2.1.103]

通过使用与患者直接接触的电极传导电流的设备部件，用于激发生物电势或其他 反应。

4  概述

肌电图设备和诱发反应设备是利用电极获取肌体自身或刺激器诱发产生的肌电信 号，通过信号放大器放大、运算控制器处理后进行显示的设备。在临床上主要用来对神 经系统和肌肉功能进行评估，确定相关疾病发生的部位、性质及程度。电刺激器和信号

放 大 器 是 其 核 心 部 件 。 结 构 框 图 如 图 1 所 示 。

电刺激器

电极

信号放大器

运算控制器

输入输出 设备

图 1  肌电图设备和诱发反应设备结构框图

5   计量特性

5.1   波形幅度

100 μV~5mV,  最大允许误差为 ±10% 。

5.2   波形频率

1 Hz~3kHz,  最大允许误差为 ±5% 。

5.3   共模抑制比

≥100dB。

5.4   幅频特性

以 10 Hz正弦波为参考值 ,  在 1 Hz~3kHz范围内随频率变化 ,  幅度的最大偏差 为 +5%~-30% 。

5.5   刺激信号频率

(1~50)  Hz,  最大允许误差为 ±20% 。

5.6   刺激信号强度

(1~100)  mA,  最大允许误差为 ±30% 。

5.7   刺激脉冲宽度

(0.1~1.0)  ms,  最大允许误差为 ±20% 。

注 :  以上指标不用于合格判定 ,  仅供参考 。

6   校准条件

6.1   环境条件

a)  环境温度:  (20±10) ℃;

b)  相对湿度 :  <85% ,  无凝露 ;

c)  电源要求 :  电压  (220±22)  V,  频率  (50±1)  Hz;

d)  应具备良好的接地装置 ;

e)  其他 :  周围无影响校准系统正常工作的机械振动和电磁干扰 。

6.2   测量标准及其他设备

6.2.1   函数信号发生器

a)  输出波形 :  正弦波 、方波 ;

b)  频率 :  0.5 Hz~3kHz,  最大允许误差为 ±0.1% ;

c)  电压  (峰峰值) :  100mV~5V,  最大允许误差为 ±2% ;

d)  输出阻抗 :  小于 600Ω;

e)  正弦波失真度 :  小于 5% 。

6.2.2   示波器

a)  输入阻抗 ≥1 MΩ;

b)  频率响应 DC~1 MHz,  幅度测量误差不大于 ±5% 。

6.2.3   平衡衰减器

衰减比为 1000∶1,  最大允许误差为 ±0.5% 。

6.2.4  电阻

1 kΩ, 最大允许误差为±5%。

7  校准项目和校准方法

肌电及诱发反应设备校准项目见表1。

表 1  校准项目 一 览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 波形幅度 |
| 3 | 波形频率 |
| 4 | 共模抑制比 |
| 5 | 幅频特性 |
| 6 | 刺激信号频率 |
| 7 | 刺激信号强度 |
| 8 | 刺激脉冲宽度 |

7.1  外观及工作正常性检查

7.1.1  附件齐全，且无影响其电气性能的机械损伤。

7.1.2  所有控制、开关及连接部件功能正常，标识清晰。

7.1.3  电刺激器输出幅度从最小到最大连续可调，或输出幅度步进调节增量不大于 1 mA 或5 V,

7.1.4  在 1 kΩ  的负载阻抗下，当电刺激器提供超过10 mA(r.m.s.)          或10 V (r.m.s.) 输出或每个脉冲能量超过10 mJ 时，应有明显的视觉指示来显示其处于工作 状态或待机状态。

7.1.5  将检查结果记入附录A 表 A.1。

7.2 波形幅度

7.2.1  将函数信号发生器(以下简称信号发生器)输出通过1000:1平衡衰减器接至 被校设备信号放大器，连接方式如图2所示。

O+

一O  记录端

O-

平衡衰 减器

信号放大器

输出

O+

函数信号

发生器

O

专

O+

O  参考端

图 2  波形幅度校准连接示意图

7.2.2   设置信号发生器输出幅度 V0  为 100mV、频率为 10 Hz的正弦波 。

7.2.3   运行被校设备测试程序 ,  测量幅度值 Hx ,  按公式  (1)  计算波形幅度示值误差

δH 。将数据记入附录 A表 A.2。

δH  =  ×100%                                              (1)

式中 :

δH ——— 波形幅度示值误差 ;

Hx ——— 波形幅度测量值 ,  mV或 μV;

H0——— 波形幅度标准值 ,  H0     (V0  为信号发生器输出波形的幅度 ,  K 为平衡

衰减器的衰减比 ,  其理论值为 1000) ,  mV或 μV。

注 : 建议被校设备放大器每种电极接口方式选择其中一个通道进行测试 。

7.2.4   保持信号发生器输出波形频率为 10Hz不变 ,  在 100mV~5V之间调整信号发 生器输出波形幅度  (经衰减器后输入到被校设备的信号幅度为 100 μV~5 mV) ,  至少 选取 5个点 ,  包含最小和最大两个点 ,  按照 7.2.3同样的方法 ,  计算被校设备波形幅度

示值误差 。

7.3   波形频率

7.3.1   如图 2所示连接校准设备 。

7.3.2   设置信号发生器输出幅度为 100mV、频率 f0  为 10 Hz的正弦波 。

7.3.3   运行被校设备测试程序 ,  测量频率值 fx ,  按公式  (2)  计算波形频率示值误差 δf 。将数据记入附录 A表 A.3。

δf =  ×100%                                               (2)

式中 :

δf——— 波形频率示值误差 ;

fx ——— 波形频率测量值 ,  Hz;

f0——— 波形频率标准值 ,  Hz。

7.3.4   保持信号发生器输出波形幅度 100 mV不变 ,  在 1 Hz~3kHz之间调整信号发 生器输出波形频率 ,  至少选取 5个点 ,  包含最小和最大两个点 ,  按照 7.3.3同样的方

法 ,  计算被校设备波形频率示值误差 。

7.4   共模抑制比

7.4.1   将被校设备信号放大器输入端  (记录端 、参考端)  短接 ,  接至信号发生器输出

端 ;  被校设备信号放大器接地端接至信号发生器另一输出端 ,  连接方式如图 3所示 。

7.4.2   设置信号发生器输出电压幅度 Ui 为 5V、频率为 50 Hz的正弦波 ,  测量被校设 备屏幕显示波形的电压幅度 Uo ,  按公式  (3)  计算共模抑制比 CMRR。 将数据记入附

录 A 表 A.4。

O+

函数信号

发生器

—O  参考端

信号放大器

接地端 -O

O  记录端

输出

图3  共模抑制比校准连接示意图

(3)

式中：

CMRR—— 共模抑制比， dB;

U;—— 输入信号峰峰值， V;

U。 ——电压幅度测量值，V。

7.5  幅频特性

7.5.1  校准设备按图2连接。合理设置被校设备的频率范围。

7.5.2  设置信号发生器输出电压幅度为100 mV、  频率为10 Hz 的正弦波。运行被校

设备测试程序，测量波形幅度 H₁o。

7.5.3  保持信号发生器输出信号幅度不变，改变输出频率为1 Hz、50  Hz、500  Hz、 1   kHz 、2   kHz 、3   kHz或根据被校设备技术说明选择其他与上述参数相近的值，测出各 频率点的幅值 H; 。 按公式(4)计算幅度偏差A, 。 将数据记入附录 A 表 A.5。

(4)

式中：

A;—— 信号幅度偏差；

H;—— 所测得的不同频率信号幅度，μV;

H₀——   频率为10 Hz 时的信号幅度，μV。

7.6  刺激信号频率

7.6.1  将 1 kΩ  电阻(或根据被校设备技术说明书在负载范围内选择其他的相近值)接 在被校设备电刺激器输出端，并将示波器接在电阻两端，连接方式如图4所示。

0

o-

1kQ

示波器

电刺激器   输出

0

o+

图4  电刺激器校准连接示意图

7.6.2  在(1～50) Hz 频率范围内，设定电刺激器刺激信号频率F,      示波器测量频率 F。。校准的频率点应不少于5个，且尽可能均匀分布。按公式(5)计算刺激信号频率 误差δF。将数据记入附录A 表 A.6。

δF =  ×100%                                               (5)

式中 :

δF——— 刺激信号频率误差 ;

Fx ——— 刺激信号频率标称值 ,  Hz;

F0——— 刺激信号频率测量值 ,  Hz。

7.7   刺激信号强度

7.7.1   按图 4连接校准设备 。

7.7.2   在  (1~100)  mA 范 围 内 ,  设 定 电 刺 激 器 刺 激 信 号 强 度 Ix ,  示 波 器 测 量 电 压 UI 。校准的刺激信号强度点应不少于 5个 ,  且各校准点尽可能均匀分布 。按公式  (6) 计算刺激信号强度误差 δI 。将数据记入附录 A表 A.7。

δI = Ix-UI  ×100%                                               (6)

R

式中 :

δI——— 刺激信号强度误差 ;

Ix ——— 刺激脉冲电流幅度标称值 ,  mA;

R——— 负载电阻 ,  设定为 1kΩ;

UI——— 刺激脉冲电压测量值 ,  V。

7.8   刺激脉冲宽度

7.8.1   按图 4连接校准设备 。

7.8.2   在  (0.1~1.0)  ms脉冲宽度范围内 ,  设定刺激脉冲宽度 Wx ,  并通过示波器测 量脉宽 Wo 。校准的刺激脉冲宽度点应不少于 5个 ,  且各校准点尽可能均匀分布 。按公 式  (7)  计算刺激脉冲宽度误差 δW 。将数据记入附录 A表 A.8。

δW  = ×100%                                              (7)

式中 :

δW ——— 刺激脉冲宽度误差 ;

Wx ——— 刺激脉冲宽度标称值 ,  μs或 ms;

W0——— 刺激脉冲宽度测量值 ,  μs或 ms。

注 : 刺激脉冲宽度的标称值设定可通过查阅被校设备的技术说明书获得 。

8   校准结果表达

肌电及诱发反应设备校准后 ,  出具校准证书 。校准证书至少应包含以下信息 :

a)  标题,  “校准证书”;

b)  实验室名称和地址 ;

c)  进行校准的地点  (如果与实验室的地址不同) ;

d)  证书的唯一性标识  (如编号) ,  每页及总页数的标识 ;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/878017050001006031