# 负温度系数低温电阻温度计校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为1.2K～273.16K 的低温锗电阻温度计、低温氧化物热敏 电阻温度计和低温渗碳玻璃电阻温度计。

本规范文本中未指明何种类型的温度计时，以下都简称温度计。

2 引用文献

JJG  350—1994《标准套管铂电阻温度计检定规程》

JJG  858—1994《标准铑铁电阻温度计检定规程》

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

负温度系数的低温电阻温度计，包括低温锗电阻温度计、低温氧化物热敏电阻温度 计和低温渗碳玻璃电阻温度计等，是根据半导体的电阻随温度变化而变化的特性来测量 温度的。这些温度计的特点是电阻随温度呈负指数变化，灵敏度高，使用温区宽窄不 一，互换性不好，需单支多点校准。

低温锗电阻温度计、低温渗碳玻璃电阻温度计和低温氧化物热敏电阻温度计， 一般 都做成四引线，分别是正负电流、正负电压引线，封装在金属壳套管中，为增强传热效 果，套管内多充入少量氦气以减小温度计自热效应的影响。

低温氧化物热敏电阻温度计，也有二引线式、玻璃封装的，校准时用四引线法测量 电阻。

这些温度计校准数据通常采用切比雪夫多项式做最小二乘法拟合，其电阻-温度关 系主要有以下四种：

(1)

(2)

(3)

(4)

式中，A 、B   是归一化常数，保证对全部校准点-1≤x≤+1,a;         是拟合系数。最常用 的拟合形式是式(1)。根据不同情况，有时校准数据的拟合需分段进行。

4 计量特性

4.1 温度计的基本信息

被校的温度计包装盒必须标有温度计生产厂商名称、温度计名称、型号和温度计编 号，温度计电流、电压引线需区分的型号，应有引线的识别。温度计外壳应有编号，或 在引线上加识别编号。

被校温度计应说明使用温区和准确度要求。

温度计封装的环氧树脂或玻璃，不应有开裂现象。

4.2 温度计的稳定性

温度计通常在液氨沸点、液氮沸点或靠近使用温区的高温端测定其稳定性。相邻两 个校准间隔在同一温度点的示值差，作为温度计的稳定性。

4.3 温度计的测量电流和自热效应

温度计通常按元件输出电压为(3～6) mV 确定测量电流。若对测量电流或测量电 压有特殊要求的，应书面说明。

在额定工作条件下，温度计允许最大自热效应为3mK。

5 校准条件

5.1 环境条件

校准时的环境温度为15℃~28℃,相对湿度为20%～80%。

5.2 标准和其他设备

校准温度计所需的标准器和配套设备见表1。

表 1 校准用标准器和配套设备

| 序号 | 名 称 | 计量特性 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温标准铑铁电阻温度计 | 温区：1.2K～24.56K 扩展不确定度：3mK,k=2 | 标准器 |
| 2 | 低温标准铂电阻温度计 | 温区：13.8033K～273.16K 扩展不确定度：5mK,k=2 | 标准器 |
| 3 | 测温电桥 | 量程：0～1002 允许最大相对误差：3×10-t | 测量标准电阻温度计 |
| 4 | 标准电阻 | 标称值：12,10Ω 扩展相对不确定度： U=1.5×10~°,k=1.73 | 与测温电桥配套 |

| 5 | 低温恒温器 | 温区：1.2K～273.16K 控温波动±0.5mK/20min(20K及以下) 控制波动±2.5mK/20min(20K以上) 比较铜块最大温差小于1mK | 校准用恒温装留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 低温控温仪 | 温区：1.2K～273.16K 控温波动±0.5mK(20K及以下) 控温波动±2.5mK(20K以上) | 与恒温器配套 |

表 1(续)

| 序 号 | 名 称 | 计 量 特 性 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 精密数字电压表 | 分辨力：0.01μV 允许最大相对误差：50×106 | 测量被校温度计 |
| 8 | 精密可调恒流源 | 输出范围：0.01μA～10mA 稳定度：1×10 | 提供被校温度 计的测 电流 |
| 9 | 标准电阻 | 标 称 值 ：1002,1k2,10kΩ 允许最大相对误差：5×106 | 修正被校温度 计的测量电流 |
| 10 | 四刀多点转换开关 | 寄生热电势<0.4μV | 被校温度计 电测配套用 |

6 校准项目和校准方法

6.1 老化实验

首次校准的温度计应先做20次液氮温度至室温的热循环老化，提高温度计的稳定 性。

对于使用温度下限低于77K的温度计，在液氮温度老化后，至少再做5次液氨温 度至室温的热循环老化。

6.2  外观检查

目视检查温度计外观。

室温下用数字电压表检查温度计阻值，温度计阻值应稳定，不得有短路或断路现 象。对于金属外壳的温度计，感温体不得与外壳短路。

6.3  示值校准

6.3.1  温度计的安装

外观检查合格的温度计，装入低温比较恒温器中。温度计安装时要保证与比较铜块 做好热接触，同时做好引线热锚。

根据被校准温度计的校准温区，选择低温标准铂电阻温度计和/或低温标准铑铁电 阻温度计作为标准器。

6.3.2  校准点的确定

根据被校准温度计的实际使用温区，参考表2所列的校准点间隔，确定校准点。当 被校准温度计的使用温区下限高于4K 时，或用户有要求时，应该在靠近校准温区的下 限端适当增加校准点数。

表2 校准点分布建议表

| 温 区 | 校准点间隔 |
| --- | --- |
| 1.2K～1.8K(含) | 0.1K |
| 1.8K～2.4K(含) | 0.2K |

表2(续)

| 温 区 | 校准点间隔 |
| --- | --- |
| 2.4K～5.0K(含) | 0.3K～0.5K |
| 5K～10K(含) | 1K |
| 10K～26K(含 | 2K |
| 26K～100K(含) | 3K～5K |
| 100K～273.16K | 10K |

6.3.3 温度计测量电流的选择

本规范覆盖的这几种被校准温度计，随着温度下降电阻呈指数上升。为了兼顾测量 灵敏度和温度计的自热效应，在校准中应根据温度计阻值变化调整测量电流，保持温度 计有适当的输出电压。

测量电流不能反向的温度计，测量一次正向测量电流时的电压输出，再测量一次测 量电流为零时的电压输出，二者之差 (V↓-V₀)       除以测量电流，就是温度计的电阻 值。

测量电流可以反向的温度计，测量一次正向测量电流时的电压输出，再测量一次反

向测量电流时的电压输出，二者差值的平均值 ,除以测量电流，就是温度计

的电阻值。

具体温度计的测量电流(测量电压)数值确定方法和测量电流反向与否，以厂家的 温度计使用说明书为准。

6.3.4 被校温度计电阻值的确定

由于温度计阻值变化可达几个数量级，测量电流要随之调整，恒流源的输出电流对 名义值可能会有偏离，为此需要用几只不同阻值的标准电阻来监测、修正测量电流的 数值。

针对被校准温度计的阻值，选择同一量级阻值的标准电阻做测量电流的修正。具体 方法是确定测量电流1之后，测量标准电阻R, 上的电压降 V,,  再测被校准温度计 R,  上的电压降V₂,  两次测量的电流换向/反向模式相同。

被校准温度计的阻值：

(5)

6.3.5 温度计的校准过程

根据温度计的使用温区和第6.3.2条确定的校准点进行校准，按照6.3.3条确定温 度计的测量电流。

用电桥检测标准电阻温度计指示比较铜块的控温效果，校准点上恒温器比较铜块的 温度波动，20K 及其以下控温波动一般控制在20min±0.5mK  之内，20K 以上控温波动 一般控制在20min±2.5mK  之内。

在恒温器比较铜块的温度波动小于允许值后稳定5min,  开始温度计的测量。

若温度计测量未结束，铜块温度波动超出允许值，则需等待温度稳定后再重新开始 测量。

被测温度计的测量由精密数字电压表完成，按照如下顺序测量：

被测温度计1的正向测量电流，被测温度计1的零电流或反向测量电流； 被测温度计2的正向测量电流，被测温度计2的零电流或反向测量电流；

******

被测温度计 n 的正向测量电流，被测温度计 n 的零电流或反向测量电流。

测量一遍后，再按顺序重复测一遍，按第6.3.4条给出的电阻计算方法取两遍测量 结果的平均值为被测温度计在这个温度点的阻值。

标准电阻温度计的示值由电桥给出。标准电阻温度计的温度，按低温标准铑铁电阻 温度计或低温标准铂电阻温度计检定规程给出的方法计算。

6.3.6  温度计自热效应的测定

通常选择液氨沸点、液氮沸点或被校准温度计使用温区的较高温度段做温度计自热 效应的测定。 一般在一、二个典型温度点上测量自热效应即可。

温度计自热效应的测定， 一般先用第6.3.3条选择的测量电流 I₁ 测量被校准温度 计的阻值 R₁,    接着测量电流 I₂  取原先的1.5倍或2倍，再测量被校准温度计的阻值 R₂ 。待校准完成之后，依据分度表中的电阻灵敏度，按式(6)计算出被校准温度计的

自热效应 SH:

(6)

这里的dR/dT   是这支温度计在这个温度点上的电阻灵敏度，从校准数据拟合计算 分度表中查出。

通常情况下数据拟合计算时不用做自热效应修正，只在不确定度评定和证书中说明 即可。

6.4 校准数据处理

6.4.1 校准数据拟合计算

校准完成后，首先整理出全部校准点的温度-电阻数据组，按温度由低到高排列。

选择式(1)～式(4)中的一种形式用最小二乘法做拟合计算，通常情况下选式(1) 即可。

选式(1)拟合时，取校准数据中电阻最大 (R)   和最小(R  ) 的两个值，按

式(7)和式(8)计算归 一 化常数 A 和 B。

(7)

(8)

可以在整个被校准温度计的使用温区上做数据拟合，当在整个使用温区上拟合偏差 较大时，可以将整个使用温区分成二个至三个温区进行拟合。

校准数据拟合的标准偏差按式(9)计算。

(9)

式 中 ，DT   是校准数据拟合的标准偏差，按温度表示；Tc-,  是校准点数据拟合后得出 的温度值； T;     是校准点实测的温度值； m 是参加拟合的校准点数； n 是拟合的方次。

拟合方次按以下两条原则确定：第一，在某一个温区做拟合计算时，随着拟合方次 的增加，拟合标准偏差明显减小，但拟合方次达到某一方次后，再增加拟合方次，拟合 标准偏差不再明显减小了；第二， 一般情况下拟合方次不要超过11次方，或者不要超 过拟合校准点数的一半。

若以上两条原则不能同时满足，就要考虑重新划分拟合温区，或者分析校准数据的 质量，判断是控温测量的问题，还是温度计本身的问题。

当温度计的校准数据分成二个以上温区拟合时，应保证相邻温区有适当的重叠，确 保拟合曲线连续一致。

6.4.2 分度表的计算

依据选用的拟合形式和最小二乘法拟合系数，计算出 分度表。

在温度计使用温区的低温段，分度表中灵敏度变化极快，在以电阻为自变量的分度 表中，电阻的步长应随温度、电阻灵敏度的变化而调整。分度表相邻两个点的电阻灵敏

度相对变与分度表相邻两个点温度差值(△T)   的乘积，应控制在测量不

确定度的10%之内。

6.4.3 拟合结果的检验

本规范覆盖的这几种温度计在其使用温区的低温段，电阻灵敏度变化特别快，为了

检验拟合计算的合理性和可靠性，防止过度拟合，应做电阻灵敏度曲线l                  和相 对电阻灵敏度曲线[ 灵敏度曲线应单调、平滑，否则需考虑调整拟合方次 与温区划分。

6.4.4  温度计使用温区与相对应的不确定度

本规范覆盖的这几种温度计，在使用温区内阻值和灵敏度变化大，随着温度上升灵 敏度下降明显，相同电测仪表在不同温区同一支温度计的测量不确定度会有较大变化。

因此，需要判定温度计的合理校准温区，并依据分度表的灵敏度分段评定温度计的 不确定度。根据实际校准温区、温度计灵敏度与电测仪表的性能指标，依据校准点数据 拟合的偏差情况，确定温度计的不确定度。可以划分温区给出各段温区的不确定度评定 结果。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/887100201042006030