学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF (新)90—2023

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）90—2023

呼出气体酒精含量检测仪检定装置

校准规范

Calibration Specification of Verification Equipment for

Breath Alcohol Analyzers

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

JJF (新)90—2023

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF (新)90—2023

呼出气体酒精含量检测仪

检定装置校准规范

Calibration Specification of Verification

Equipment for Breath Alcohol Analyzers

JJF（新）90—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心计量检定所

新疆维吾尔自治区市场监督审核评价中心

本规范委托新疆维吾尔自治区法制计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)90-2023

本规范主要起草人：

牛国辉（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

王红斌（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

蔡	勤（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

刘	伟（巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心计量检定所）

杨艳霞（新疆维吾尔自治区市场监督审核评价中心）

成	铭（巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心计量检定所）

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)90-2023

目	录

引言……………………………………………………………………………………（ Ⅱ ）

1	范围…………………………………………………………………………………（ 1 ）

2	引用文件……………………………………………………………………………（ 1 ）

3	术语与计量单位……………………………………………………………………（ 1 ）

3.1	呼出气体酒精含量检测仪………………………………………………………（ 1 ）

3.2	发生气体浓度……………………………………………………………………（ 1 ）

3.3	发生气体出口温度………………………………………………………………（ 1 ）

3.4	发生气体流量……………………………………………………………………（ 1 ）

3.5	流量波动度………………………………………………………………………（ 1 ）

4	概述…………………………………………………………………………………（ 1 ）

5	计量特性……………………………………………………………………………（ 2 ）

5.1	发生气体浓度示值误差…………………………………………………………（ 2 ）

5.2	发生气体浓度测量重复性………………………………………………………（ 2 ）

5.3	发生气体出口温度示值误差……………………………………………………（ 2 ）

5.4	发生气体出口流量波动度………………………………………………………（ 2 ）

6	校准条件……………………………………………………………………………（ 3 ）

6.1	环境条件…………………………………………………………………………（ 3 ）

6.2	测量标准及其它设备……………………………………………………………（ 3 ）

7	校准项目和校准方法………………………………………………………………（ 3 ）

7.1	校准项目…………………………………………………………………………（ 3 ）

7.2	校准方法…………………………………………………………………………（ 4 ）

8	校准结果……………………………………………………………………………（ 6 ）

8.1	校准记录…………………………………………………………………………（ 6 ）

8.2	校准证书…………………………………………………………………………（ 6 ）

9	复校时间间隔………………………………………………………………………（ 7 ）

附录 A 呼出气体酒精含量检测仪检定装置校准原始记录格式……………………（ 8 ）

附录 B 校准证书的内容………………………………………………………………（ 10 ）

附录 C 呼出气体酒精含量检测仪检定装置浓度测量不确定度评定示例…………（ 12 ）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF (新)90—2023

引	言

JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010 《国家计量校准

规范编写规则》和 JJF 1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规

范制订的基础性系列规范。

本规范是以 JJG 657—2019 《呼出气体酒精含量检测仪》、GB/T 5275.9—

2014 《气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第 9 部分：饱和法》和 GB/T

21254—2017 《呼出气体酒精含量检测仪》为主要参考标准编制。

本规范为首次制定。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF (新)90—2023

呼出气体酒精含量检测仪检定装置校准规范

1	范围

本规范适用于呼出气体酒精含量检测仪检定装置（以下简称检定装置）的校准。

2	引用文件

本规范引用以下文件：

JJG 657—2019 呼出气体酒精含量检测仪

GB/T 5275.9—2014 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第 9 部分：饱和

法

GB/T 21254—2017 呼出气体酒精含量检测仪

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用

文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规范。

3	术语与计量单位

3.1 呼出气体酒精含量检测仪 breath alcohol analyzers

在规定的温度、湿度和气压条件下，分析测量呼出的肺深部气体中乙醇含量的仪

器。

3.2 发生气体 generating gas

检定装置基于 GB/T 5274.9—2014 动态体积饱和法工作原理，生成一定浓度的空

气中乙醇气体。

3.2 发生气体浓度 concentration of generating gas

检定装置按设定值发生的空气中乙醇气体浓度，mol/mol 或 mg/L。

3.3 发生气体出口温度 exit temperature of generating gas

检定装置气体出口处的气体温度，℃。

3.4 发生气体流量 flow rate of generating gas

检定装置气体出口处单位时间的气体流量，L/min。

3.5 流量波动度 flow rate fluctuation

检定装置稳定状态下，在规定的时间间隔内，发生气体流量随时间的变化率，%。

4	概述

1

| 发生气体浓度 | 0.1 mg/L | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | ≤1.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF (新)90—2023

检定装置是由气体合成控制系统、气体收集恒温贮存系统及气体给出操作控制系

统三个独立的系统构成，通过电气、阀门和管路连接。

检定装置在检定、校准工作中，提供满足规程要求的空气中乙醇气体。检定装置

基于 GB/T 5275.9—2014《气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第 9 部分：饱和

法》动态体积饱和法工作原理，将定量流速的空气与饱和器产生的定量乙醇蒸汽在动

态的过程均匀混合，生成一定浓度的空气中乙醇气体，乙醇气体通过恒温系统保持在

34℃，达到人体模拟口腔的温度。

检定装置工作原理图如图 1 所示：

载气	稀释气

饱和控制

恒温系统

恒温系统

流量控制

混合气体控制流量

标准气体出口

图 1 检定装置工作流程图

5	计量特性

5.1 发生气体浓度示值误差

示值误差：±0.02 mg/L 或±5%，满足其一。

5.2 发生气体浓度测量重复性

发生气体浓度测量重复性应满足表 1 的要求。

表 1  发生气体浓度测量重复性

5.3  发生气体出口温度示值误差

应不超过±0.5 ℃。

5.4 发生气体出口流量波动度

2

流量控制

| 发生气体浓度 | 0.1 mg/L | 0.4 mg/L | 0.6 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | ≤1.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

下

载

JJF (新)90—2023

应不超过 4%。

注：以上指标不做合格判定依据，仅供参考。

6	校准条件

6.1 环境条件

环境温度：（23±5）℃；

相对湿度：（20～80）%；

其他：无干扰正常工作的气体和电磁场。

6.2 测量标准及其它设备

6.2.1 空气中乙醇一级有证气体标准物质

空气中乙醇一级有证气体标准物质其浓度约为 0.1 mg/L，0.4 mg/L，0.6 mg/L，其

扩展不确定度不大于 1%（k=2）。

6.2.2 精密酒检仪

分辨力至少为 0.001 mg/L，MPE：±0.010 mg/L。在温度和流量稳定的条件下，重

复测量钢瓶装空气中乙醇国家一级有证气体标准物质 10 次，重复性用相对标准偏差表

示，应满足表 3 的要求。

表 3 精密酒检仪重复性要求

6.2.3  温度测量仪

测量范围：（0～50）℃，MPE：±0.1 ℃。

6.2.4 流量测量仪

测量范围：（4～45）L/min，1.0 级。

6.2.5 大气压力计

测量范围：（800～1064）hPa，MPE：±2.5 hPa。

7	校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目一览表见表 4。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/888021010061006040