# 积分球式标准光源校准规范

1   范围

本规范适用于积分球式标准光源的光谱辐射亮度 、亮度和色度参数校准 。

2   引用文件

本规范引用了下列文件 :

JJG211   亮度计检定规程

JJG213   分布  (颜色)  温度标准灯检定规程

CIE15:  2004   色度学  (Colorimetry)

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本规范 ;  凡是不注日期的引用文 件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本规范 。

3   术语

3.1     (辐射)  亮度面不均匀性      (spectral radiance)  luminance spatialnon-uniformity 积分球式标准光源出光口平面不同位置法向  (光谱辐射)  亮度的差异 。

3.2     (辐射)  亮度角度不均匀性  (spectral radiance)  luminance angularnon-uniformity 相对积分球式标准光源出光口平面中心法向不同角度  (光谱辐射)  亮度的差异 。

4   概述

积分球式标准光源通常用于电荷耦合器件  (charged coupleddevice,  简称 CCD)  校  正和光谱仪器校 正 ,  为 数 码 相 机 、CCD和 空 间 探 测 器 校 准 提 供 准 确 可 靠 的 计 量 标 准 。 图 1给出了两种常见的积分球式标准光源  (以下简称积分球光源)  示意图 。积分球光源  通常至少由一个积分球和内置或外置光源组成 。 光源通常为卤钨灯 、发光二极管光源  (tiqhtemitting diode 光 源 ,  简 称 LED灯)  或 氙 灯 。 光 源 和 积 分 球 出 光 口 之 间 设 置 挡  板 ,  确保光源发出的光无法直接到达积分球出光口 ,  积分球内的光经过内壁涂层多次反  射 ,  使得积分球内壁的辐射均匀 ,  从而保证出光口均匀性良好 。积分球内壁通常均匀涂  有白色漫反射材料 ,  漫反射材料在工作段的反射比尽可能接近 1,  如聚四氟乙烯 、硫酸  钡或氧化镁等 。根据工作谱段的不同 ,  积分球内壁涂层也可以采用镀铝或镀金的设计 。

(a)    内置光源

外置

光源

积分球

可变

光阑

挡板

出光口

(b) 外置光源

图1  积分球式标准光源示意图

5 计量特性

5.1  稳定性

稳定后1 h 的(光谱辐射)亮度最大相对变化：≤0.5%。

5.2   (辐射)亮度面不均匀性

出光口面积的80%(光谱辐射)亮度不均匀性：≤2.0%。

5.3   (辐射)亮度角度不均匀性

出光口中心处的(光谱辐射)亮度角度不均匀性：≤3.0%,

5.4  光谱辐射亮度

范围不超过(10-4～10³) W/(m² ·nm · sr)。

5.5  亮度

亮度：≥0.01 cd·m-2。

5.6  色温

色温：≥2000 K。

5.7  色品坐标范围

全色域。

注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。角度不均匀性分为水平和垂直方向， 根据客户要求校准。若积分球光源存在亮度或色温显示值，计量特性可按照 7.2.6或7.2.7考察亮度示值误差或色温示值误差。

6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：(23±5)℃;

相对湿度：≤80%;

其他要求：校准环境应采取遮光措施，在光路中放置光阑和挡屏，减少杂散辐射影 响。周围环境应无影响测量系统正常工作的杂散辐射、机械振动和电磁干扰。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  光谱辐射亮度标准光源(光谱辐射亮度标准灯或积分球光源)的年变化率要求

如下：

光谱辐射亮度标准灯 :  年变化率不超过 ±1.0% ;

积分球光源光谱辐射亮度 :  年变化率不超过 ±2.0% 。

6.2.2   光谱辐射照度标准灯 :  年变化率不超过 ±1.0% 。

6.2.3   光谱辐射亮度计 :  波长  (250~ 1000)  nm,  带宽 ≤5nm,  波长示值误差不超过 ±1nm,  杂散光抑制比优于 6×10- 4 ;  波长  (1001~ 2500)  nm,  带宽 ≤15nm,  波长 示值误差不超 过 ±2nm,  杂 散 光 抑 制 比 优 于 1×10- 3 。 最 小 采 样 间 隔 ≤5nm,  非 线 性 ≤1.0% 。

6.2.4   亮度计 :  标准级 。

6.2.5   颜色温度标准灯 :  一级 。

6.2.6   标准白板 :  反射比年变化率不超过鶺1.0% 。

6.2.7   直流稳压电源 :  电压连续可调 ,  电压随时间的相对漂移 :  ≤5×10- 5h- 1 。

6.2.8   标准电阻 :  0.01级 。

6.2.9   数字电压表 :  0.01级 。

7   校准项目和校准方法

7.1   校准项目

7.1.1   稳定性

7.1.2     (辐射)  亮度面不均匀性

7.1.3     (辐射)  亮度角度不均匀性

7.1.4   光谱辐射亮度

7.1.5   亮度

7.1.6   色温

7.1.7   色品坐标

注 : 校准项目根据客户需要确定 。

7.2   校准方法

7.2.1   校准前检查

用目视方法对积分球光源进行外观检查 。积分球光源应工作正常 ,  内壁不存在明显 脱落 ,  积分球内部挡板应有效遮挡光源 ,  光源连线没有断裂 。

7.2.2   稳定性

(1) 点亮积分球光源 ,  预热时间应不少于 20 min。

(2) 采用光谱辐射亮度计测量积分球光源在特定波长处  (如 λ= 555nm)  的光谱辐

射亮度值变化 ,  或采用亮度计测量光源的亮度值变化 ,  保证测量仪器主轴沿积分球光源 出光口平面中心法线方向 。记录初始值后 ,  每间隔 5 min记录一次 ,  1h内共记录 13个 值 。积分球光源的  (光谱辐射)  亮度最大相对变化由公式  (1)  计算 :

ΔL=  ×100%                                            (1)

式中 :

ΔL — 最大相对变化 ;

L     —1h    内的(光谱辐射)亮度平均值；

Lmax——1h  内的(光谱辐射)亮度最大示值；

Lnin          1  h 内的(光谱辐射)亮度最小示值。

(3)测量完毕，缓慢降低积分球光源电流，关闭并移除积分球光源。

7.2.3   (辐射)亮度面不均匀性

重复7 . 2 . 2步骤(1)。采用(光谱辐射)亮度计，选取积分球开口的9个位置进行 测量，保证测量仪器主轴沿积分球光源出光口平面中心法线方向。图2给出了O,A,

B,C,D,E,F,G         和 H 共计9个测量点。

图 2  面不均匀性测试位置示意图

图 2 中 ，O 为积分球开口中心， A～H8     个点均匀分布在以 O 点为中心的圆上。

OA 的长度为积分球开口半径的9/10。(辐射)亮度面不均匀性(以下简称面不均匀性)

由公式(2)计算：

(2)

式中：

△L均匀— — 面不均匀性；

L,           面不均匀性测量平均值；

L;—— 第 i(i=A,B,C,…,H)           个位置的测量值；

Lo—— 中心点的测量值。

7.2.4   (辐射)亮度角度不均匀性

(1)按照图3 (a) 将(光谱辐射)亮度计安装在水平(或垂直)变角导轨上，变角 导轨的圆心位于积分球光源出光口的中心，(光谱辐射)亮度计光轴正对积分球光源出 光口，并沿变角导轨移动；或按照图3 (b)    固定(光谱辐射)亮度计，将积分球光源 安装在水平(或垂直)旋转平台上，(光谱辐射)亮度计光轴正对积分球光源出光口中 心，保证过积分球光源出光口中心的垂直直径与转台转轴重合，改变积分球光源旋转 角度。

(2)重复7 . 2 . 2步骤(1)。

(3)以积分球光源出光口中心的法线为起始轴线，每隔5°,采用(光谱辐射)亮度 计，分别记录0°,±5°,±10°,±15°,±20°,±25°的示值。

积分球光源

(光谱辐射)亮度计                                       (光谱辐射)亮度计

(a)   固定积分球光源                              (b)  固定(光谱辐射)亮度计

图3  角度不均匀性测量示意图

(4)(辐射)亮度角度不均匀性(以下简称角度不均匀性)根据公式(3)计算：

(3)

式中：

△L角— — 角度不均匀性；

L 。     角度0°的测量值；

L;—— 不同角度的测量值，其中 i=1,2,…,5,

L;—— 不同角度的测量值，其中j=6,7,…,10, 7.2.5  光谱辐射亮度

光谱辐射亮度

标准光源

对应5°,10°,…,25°;

对应-5°,-10°,…,一25°。

(a)  采用光谱辐射亮度标准光源校准                (b)    采用光谱辐射照度标准灯和标准白板校准

图4  光谱辐射亮度校准示意图

(1)采用光谱辐射亮度标准光源作为计量标准器时，按照图4 (a)    调节标准光源使 得发光平面中心法线方向与光谱辐射亮度计光轴重合，并使标准光源校准平面清晰成 像；采用光谱辐射照度标准灯和标准白板作为计量标准器时，按照图4 (b) 调节光谱 辐射照度标准灯出光平面中心法线与标准白板中心法线重合，使光谱辐射亮度计光轴与 标准白板中心法线呈45°角，并使标准白板成像清晰。

(2) 点燃标准光源 ,  缓慢将电流升至工作电流 。 同时预热光谱辐射亮度计和标准光 源 ,  预热时间不少于 20 min。

(3) 采用标准光源校准光谱辐射亮度计 。

(4) 校准后移除标准光源 。

(5) 安装并调节积分球光源 ,  使其出光口平面中心法线方向与光谱辐射亮度计光轴 重合 ,  并使积分球光源出光口平面清晰成像 。

(6) 重复 7.2.2步骤  (1) ,  采用光谱辐射亮度计测量 。积分球光源的光谱辐射亮度 由公式  (4)  计算 :

Lλ ='Lλ'                                                      (4)

式中 :

Rλ — 光谱辐射亮度计测量积分球光源波长 λ处的测量值 ;

Rλ'— 光谱辐射亮度计测量标准光源波长 λ处的测量值 ;

Lλ — 积分球光源波长 λ处的光谱辐射亮度值 ,  W/ (m2  · nm · sr) ; Lλ'— 标准光源波长 λ处的光谱辐射亮度值 ,  W/ (m2  · nm · sr) 。

7.2.6   亮度

(1) 按照图 4 (a)  安装并调节积分球光源 ,  使得积分球光源出光口平面中心法线方 向与亮度计光轴重合 。若采用成像式亮度计 ,  应保证积分球光源出光口平面清晰成像 。

(2) 重复 7.2.2步骤  (1) ,  采用亮度计测量 。若积分球光源有亮度显示值 ,  采用公 式  (5)  计算亮度相对示值误差 :

ΔL亮  = - 1 ×100%                                              (5)

式中 :

ΔL亮 — 积分球光源亮度相对示值误差 ;

L — 积分球光源的显示值 ,  cd · m- 2 ;

L'— 亮度计的测量值 ,  cd · m- 2 。

7.2.7   色温

(1) 按照图 4 (a)  示意图安装光谱辐射亮度标准光源 ,  使得出光口平面主轴与光谱 辐射亮度计主轴重合 ,  并清晰成像出光口平面 ;  或按照图 4 (b)  示意图安装颜色温度 标准灯和标准白板 ,  使得标准灯发光平面中心法线与白板中心法线重合 ,  调节光谱辐射 亮度计光轴与白板中心法线呈 45°角 ,  并使白板平面成像清晰 。

(2) 点燃标准光源 ,  将标准光源电流缓慢升至工作电流 。 同时预热光谱辐射亮度计 和标准光源 ,  预热时间不少于 20 min。

(3) 光谱辐射亮度计校准波长范围  (380~ 780)  nm,  波长间隔不大于 5 nm。 (4) 校准后移除标准光源 ,  使用校准后的光谱辐射亮度计测量积分球光源 。

(5) 安装并调节积分球光源角度和距离 ,  使得积分球光源出光口平面中心法线方向 与光谱辐射亮度计光轴重合 ,  保证积分球光源出口平面清晰成像 。

(6) 重 复 7.2.2步 骤  (1) ,  采 用 光 谱 辐 射 亮 度 计 测 量 积 分 球 光 源 相 对 光 谱 功 率

分布 。

(7) 根据附录 E计算积分球光源色温 。若积分球光源有色温显示值 ,  根据公式  (6) 计算色温示值误差 :

ΔT=T - T'                                                     (6)

式中 :

ΔT — 积分球光源色温示值误差 ,  K;

T — 积分球光源色温的显示值 ,  K;

T'— 积分球光源色温的计算值 ,  K。

7.2.8   色品坐标

根据 7.2.7测 量 的 相 对 光 谱 功 率 分 布 计 算 积 分 球 光 源 色 品 坐 标 ,  计 算 方 法 见 附 录 E。

8   校准结果表述

校准结果以校准证书  (或校准报告)  的形式给出 。校准证书至少应包括下列信息 : a)      标题 :  “校准证书”;

b)      实验室名称和地址 ;

c)     进行校准的地点  (如果与实验室的地址不同) ;

d)     证书或报告的唯一性标识  (如编号) ,  每页及总页数的标识 ;

e)      客户的名称和地址 ;

f)      被校对象的描述和明确标识 ;

g)     进行校准的日期 ,  如果与校准结果的有效性和应用有关时 ,  应说明被校对象 的接收日期 ;

h)     如果与校准结果的有效性和应用有关时 ,  应对抽样程序进行说明 ; i)     对校准所依据的技术规范的标识 ,  包括名称及代号 ;

j)     本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明 ;

k)      校准环境的描述 ;

l)      校准结果及测量不确定度的说明 ;

m)      对校准规范的偏离的说明 ;

n)     校准证书或校准报告签发人的签名 、职务或等效标识 ,  以及签发日期 ; o)      校准结果仅对被校对象有效的声明 ;

p)     未经实验室书面批准 ,  不得部分复印证书或报告的声明 。

9   复校时间间隔

积分球式标准光源的复校时间间隔建议一般不超过 1年 。 由于复校时间间隔的长短 是由仪器的使用情况 、使用者 、仪器自身质量等诸因素所决定的 ,  因此送校单位可根据 实际使用情况自主决定复校时间间隔 。

附录 A

积分球式标准光源测量不确定度评定示例— 光谱辐射亮度

本附录对积分球光源的光谱辐射亮度结果进行不确定度评定 。

A.1   不确定度来源

积分球光源光谱辐射亮度测量由公式  (4)  给出 , 采用相对测量不确定度描述 ,  测 量不确定度来源包括 :  光谱辐射亮度计 ,  积分球光源的测量重复性 ,  积分球光源稳定 性 、均匀性 ,  以及其他不确定度来源 。

假设各不确定度来源之间互不相关 ,  则不确定度根据公式  (A.1)  计算 :

u2crel(L)  = u2irel(L)                                          (A.1)

A.2   测量不确定度评定示例

该分量各个波长点都不同 ,  本示例以下皆采用 555nm光谱辐射亮度评定 。 A.2.1   光谱辐射亮度计校准的相对标准不确定度 u1rel

采用光谱辐射照度标准灯和标准白板校准 ,  光谱辐射亮度计校准的相对标准不确定

度Au21re2l=0.90积分%球。光源测量重复性引入的相对标准不确定度 u2rel

表 A.1给出了重复性采集的1表0A数据重Lλi复性1量,2,数据 … ,10) ,单位 :W/(m2  ·nm ·sr) 。

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 4.363E-2 | 4.358E-2 | 4.403E-2 | 4.375E-2 | 4.396E-2 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 4.384E-2 | 4.368E-2 | 4.381E-2 | 4.388E-2 | 4.375E-2 |

的相对标准不确定度 u2rel。

10次测量的平均值 -Lλ  =4.379E-2,  根据贝塞尔公式  (A.2)  计算测量重复性引入

u2rel =

n

-

∑ (Lλi - Lλ) 2 i= 1

=

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/896023112001010041

n-