基 带 衰 落 模 拟 器 校 准 规 范

1  范 围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的基带衰落模拟器的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1286—2011  无线信道模拟器校准规范

注：凡是进日期的引用文件。仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最 新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  概 述

基带衰落模拟器对输入信号进行抽样，利用数字信号处理算法对抽样数字序列进行 处理。然后将处理后的数字序列经过数模转换、滤波等环节输出，能够完全参数化地实 时仿真建立信号传播环境模型，模拟多普勒频移、瑞利衰落、莱斯衰落等信号传播特 征，具备GSM 、CDMA 、WLAN      等无线通信标准的信道模拟能力。主要用于无线通信 设备和产品的研发，制造和评估。

4  计量特性

4.1  参考品体振荡器

频率：10 MHz

准确度，1×10-4

4.2  路径拥耗

路径损耗范围：0 dB~50     dB

最大允许误差：±0.3 dB

4.3  多普勒频移

多普勒频移范围：0.1 Hz~1600       Hz

最大允许误差：±1%

4.4  频率响应

颊率范围；5 Hz~160      MHz

频率响应： -0.6 dB~+0.1        dB

4.5  直流偏置电压

直流电压范围： - 2 V~2    V

最大允许误差：±2 mV

4.6  频谱纯度： <-60   dBe

4.7  路径时延

路径时延范围：0 ps~1600   p

最大允许误差；±5ns

4.8  1/Q 不 平 衡

1/Q 时延不平衡：±2 ns

1/Q 幅度不平衡：±0.25 dB

1/Q 相位不平衡：±0.8°

4.9  输入输出端口电压

输入电压范围：≤0.5 V

输出电压范围：0.02 V~2    V

注，以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：23℃±5℃。

5.1.2  相对湿度：20%～80%。

5.1.3  电源要求；(220±11) V,(50±1)Hz。

5.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

5.2  校准用设备

5.2.1  信号发生器

频率范围：5 Hz~160    MHz

输出功率电平范围： -60 dBm～+10      dBm

功率电平最大允许误差：±1.0 dB

5.2.2  频率计数器

频率范围：5 Hg~160      MHz

准确度：1×10-?

5.2.3  电压表

直流电压测量范围： -3 V~3    V

最大允许误差：±0.02%

5.2.4  频谱分析仪

| 颗率范围：5 Hz~480 MHz |  |
| --- | --- |
| 电平测量范围：-100 dBm～+10 | dBm |
| 线性度最大允许误差：±0.1 dB |  |
| 分辨力带宽：10 Hz~100 kHz |  |

5.2.5  网络分析仪

频率范围：5 Hz~160    MHz

幅度测量范围：10 dB~-30        dB

相位测量范围：-180*~+180°

幅度测量最大允许误差：±0 . 08 dB

相位测量最大允许误差：±0 . 2*

6  校 准 项 目 和 校 准 方 法

校 准 项 目 一 览 表 见 表 1 .

表 1  校准项日表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 参考品体报荡器频率准确度 |
| 3 | 路径提耗 |
| 4 | 多普勒频移 |
| 5 | 顿率响应 |
| 6 | 直流偏置电压 |
| 7 | 赖谐纯度 |
| 8 | 路径时延 |
| 9 | / Q 不 平 衡 |
| 10 | 信道通路直通功能检查 |
| 11 | 衰落板担功能检查 |

6.1   外 观 及 工 作 正 常 性 检 查

6.1.1   基 带 衰 落 模 拟 器 应 有 说 明 书 及 全 部 配 套 附 件。

6.1.2    基 带 衰 落 模 拟 器 各 开 关 、 旋 钮 、 按 键 等 应 安 装 率 固 ， 调 节 正 常 。 仅 表 不 应 有 影

响电气性能的机械损伤。

6.1.3   接 通 电 源 后 、 基 带 衰 落 模 拟 器 应 能 正 常 工 作 ， 指 示 器 显 示 正 常 ， 各 功 能 按 钮 切 换正常 。

6.1.4    进 行 以 下 校 准 时 ， 基 带 衰 落 模 拟 器 及 校 准 用 设 备 应 按 规 定 时 间 预 热。

6.2   参 考 品 体 探 荡 器 频 率 准 确 度

6.2.1   仪 表 连 接 如 图 1 所 示 。

参考输出        封频检入

频本计数器

基带流感模拟题

图 1  参考品体振荡器频率准确度

6.2.2   将 基 带 衰 落 模 拟 器 参 考 输 出 连 接 频 率 计 数 器 的 输 入 端 ， 由 频 率 计 数 器 读 出 参 考

频 率 的 实 际 值 f..     并 记 录 于 附 录 A  表 A.1。

6.3   路 径 损 耗

6.3.1   仪 表 连 接 如 图 2 所 示 。 信 号 发 生 器 输 出 连 接 基 带 衰 落 模 拟 器 信 道 1 的 1 路 输 入 ， 基 带 衰 落 模 拟 器 信 道 1 的 1 路 输 出 连 接 频 谐 分 析 仅 输 入 。

参考抱人

参考输出

!

输出

1

输入

制

检入

有号发生器

基普疫蒸模拟源

频谱分析位

图 2  路径损耗

6.3.2   设 置 信 号 发 生 器 输 出 正 弦 波 信 号 ， 电 平 为 - 1 0dBm,       频 率 为f,      校 准 频 点 通 常

选择基带衰落模拟器的中心频率 ， 或根据技术要求选择。

6.3.3   基 带 衰 落 模 拟 器 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 ， 其 余 路 径 关 闭 ， 被 校 路 径 的 损 耗

设 置 为 0dB,     调 制 项 设 置 为 多 普 勒 模 式 ， 多 普 勒 频 移 比 率 设 为 0 .

6.3.4   频 谐 分 析 仪 中 心 频 率 设 为f,      设 置 适 当 的 参 考 电 平 、 输 入 衰 减 、 分 辨 力 带 宽 和 扫 频 带 宽 。 将 标 记 功 能 (Marker)         打 开 ， 设 置 在 峰 值 电 平 处 ， 选 择 标 记 相 对 测 量 功 能 。 6.3.5   设 置 被 校 基 带 衰 落 模 拟 器 路 径 损 耗 值 △L 、 读 取 频 谱 分 析 仪 标 记 的 电 平 测 量 结

果 ， 并 记 录 于 附 录A  表 A.2。

6.3,6    改 变 路 径 损 耗 值 △L,  重 复 步 骤 6 . 3 . 5 ,

6.3.7   改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6 . 3 . 1～6 . 3 . 6。

6.4   多 普 勒 频 移

6.4.1   仅 表 连 接 如 图 2 所 示 。

6.4.2   设 置 信 号 发 生 器 输 出 正 弦 波 信 号 ， 电 平 为 - 1 0 dBm,     频 率 为 f,     校 准 频 点 通 常

选择基带衰落模拟器的中心频率 ， 或根据技术要求选择。

6.4.3   基 带 衰 落 模 拟 器 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 ， 其 余 路 径 关 闭 ， 被 校 路 径 的 损 耗

设 置 为 0dB,     调 制 项 设 置 为 多 普 勒 模 式 。 多 普 勒 频 移 比 率 设 为 1 , 多 普 勒 频 移 设 置 为 0 .

6.4.4    频 谐 分 析 仪 中 心 频 率 设 为f,  设 置 适 当 的 分 辨 力 带 宽 、 扫 描 点 数 ， 将 标 记 功 能

(Marker)        打 开 ， 设 置 在 峰 值 电 平 处 ， 选 择 标 记 相 对 测 量 功 能。

6.4.5   设 置 被 校 基 带 衰 落 模 拟 器 多 普 勒 频 移 △fn,        频 谐 分 析 仅 扫 频 宽 带 设 置 大 于 2 ×

Afn ·      重 新 将 标 记 设 置 在 峰 值 电 平 处 ， 读 取 频 谱 分 析 仪 标 记 的 频 率 差 测 量 结 果 。 并 记 录 于 附 录A  表 A.3.

6.4.6   改 变 多 普 勒 频 移 △fn,  重复步骤6 . 4 . 5。

6.4.7    改 变 连 接 基 带 衰 落 模 拟 器 其 他 测 试 信 道 和 端 口 ， 重 复 步 骤6.4.1～6.4.6。

6.5   频 率 响 应

6.5.1    网 络 分 析 仪 的 起 始 和 终 止 频 率 设 为 基 带 衰 落 模 拟 器 频 率 范 围 ， 选 择 S21  幅 度 测

量模式 ， 然后进行直通校准。

6.5.2   仪 表 连 接 如 图 3 所 示 。 将 网 络 分 析 仪 输 出 连 接 基 带 衰 落 模 拟 器 信 道 1 的 1 路 输

入 ， 基 带 衰 落 模 拟 器 信 道 1 的 1 路 输 出 连 接 网 络 分 析 仪 输 入 。

网络分析位

1

输西

属带设基根报源

18

输入

图  3  顿 率 响 口

6.5.3    基 带 衰 落 模 拟 器 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 ， 其 余 路 径 关 闭 ， 被 校 路 径 的 损 耗

设 置 为 0dB,       调 制 项 设 置 为 多 普 勒 模 式 ， 多 普 勒 频 移 比 率 设 为 0 。

6.5.4 在网络分析仪上读取参考频点的测量结果Ag。 然后分别读取频率范围内测量  结果的最大值和最小值A,   则频率响应△由公式(1)计算，记录于附录A 表 A.4  中 ； A=A-Ax                                                                  (1)

6.5.5     改 变 连 接 基 带 衰 落模 拟 器 其他 测 试 信 道 和 端 口 ， 重 复 步 骤 6.5.2～6.5,4。

6.6    直 流 偏 置 电 压

6.6.1 仪表连接如图4所示，将基带衰落模拟器信道1的1路输出连接到电压表。

基借家落楼报题                                            电压教

图 4  直 流 偏 置 电 压

6.6.2    基 带 衰 落 模 拟 器 调 制 项 设 为 多 普 勒 模 式 ， 多 普 勒 频 移 比 率 设 为 0 , 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 ， 其 余 路 径 关 闭 ， 直 流 偏 置 电 压 设 为U,       校 准 电 平 点 应 分 别 在 正 ， 负 满 量程内至少选择的10%、50%、100%三个电平点，或根据技术要求选择。

6.6.3 电压表设为直流电压测量模式，读取电压表测量结果，并记录于附录 A 表 A.5.

6.6.4 改变直流偏置电压值U, 重复步骤 6.6.2~6.6.3。

6.6.5 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.6.1～6.6.4。

6.7   频 谱 纯 度

6.7.1 频谱纯度——谐波失真。 6.7,1.1 仪表连接如图2所示。

6.7,1.2     设 置 信 号 发 生 器 输 出 正 弦 波 信 号 ， 电 平 为 一 1 0 dBm,        频 率 为 f。  校 准 频 点 应

至 少 选 择 基 带 衰 落 模 拟 器 低 、 中 、 高 三 个 颠 段 ， 每 个 频 段 内 选 择 一 个 频 点 ， 或 根 据 技 术 要求选择。

6.7.1.3 基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损 耗 设 置 为 0dB,       调 制 项 设 置 为 多 普 勒 模 式 ， 多 普 勒 频 移 比 率 设 为 0 .

6.7.1.4    设 置 频 谱 分 析 仪 中 心 频 率 为f,      设 置 适 当 的 参 考 电 平 、 输 入 衰 减 、 分 辨 力 带 宽 和 扫 频 带 宽 。 将 额 谱 分 析 仪 的 标 记 功 能 (Marker)   打 开 ， 设 置 在 峰 值 电 平 处 ， 记 录 标 记 处 的 电 平 值 P₁,     并 记 录 在 附 录A  表 A.6    中 。

6.7.1.5    将 频 谱 分 析 仪 的 中 心 频 率 分 别 设 为 2 f、3f    和 1 / 2f,   使 用 标 记 功 能

(Marker)        分 别 读 出 三 个 频 率 点 的 功 率 电 平 P₂ 、P₂          和 Pm,        并 记 录 在 附 录 A   表

A.6    中 。

6.7.1.6    分 别 使 用 公 式 ( 2 ) 、 公 式 ( 3 ) 和 公 式 ( 4 ) 计 算 载 波 频 率 为 f  的 二 次 谐 波 、 三 次 谐 波 和 1 / 2 次 谐 波 ， 并 记 录 在 附 录 A 表 A.6  中 。

二 次 谐 波              =P₂-P                                       (2)

三 次 谐 波          ax=P₂-P₁                                                                 (3)

1 / 2 次 谐 波           av=Pim-P₁                                                               (4)

6.7.1.7    改 变 基 带 衰 落 模 拟 器 的 输 出 频 率 f,     重复步骤 6 . 7 . 1 . 2 ～6 . 7 . 1 . 6。

6.7.2   频 谱 纯 度 — — 非 谐 波 。

6.7.2.1    仪 表 连 接 如 图 2 所 示 。

6.7.2.2    设 置 信 号 发 生 器 输 出 正 弦 波 信 号 ， 电 平 为 - 1 0dBm,      频 率 为 f.      校 准 频 点 通

常选择基带衰落模拟器的中心频率 ， 或根据技术要求选择。

6.7.2.3    设 置 频 谱 分 析 仪 中 心 频 率 为f,       将 频 谱 分 析 仪 的 标 记 功 能 (Marker)         打 开 ，

设 置 在 峰 值 电 平 处 ， 记 录 标 记 处 的 功 率 电 平 值P,      并 记 录 在 附 录A  表 A.7    中 。

6.7.2.4    设 置 频 谱 分 析 仪 的 起 始 频 率 和 终 止 顿 率 分 别 为 偏 移 载 波 中 心 频 率 △f, 和

Af₂,      或 根 据 技 术 要 求 设 置 ， 使 用 标 记 功 能 读 取 该 非 谐 波 频 率 范 围 的 最 大 功 率 电 平 P.,

并记录在附录 A 表 A.7    中 。

6.7.2.5    使 用 公 式 ( 5 ) 计 算 非 谐 波 频 谱 纯 度 ， 并 记 录 在 附 录 A  表 A.7     中 。

a,=P,-P,                                          (5)

6.7.2.6    改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤 6 . 7 . 2 . 2 ～6 . 7 . 2 . 5。

6.8   路 径 时 延

6.8.1    仅 表 连 接 如 图 3 所 示 。

6.8.2   基 带 衰 落 模 拟 器 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 ， 其 余 路 径 关 闭 ， 被 校 路 径 的 损 耗 设 置 为 0dB,     调 制 项 设 置 为 多 普 勒 模 式 ， 多 普 勒 频 移 比 率 设 为 0 , 路 径 时 延 设 为 0s。

6.8.3   网 络 分 析 仪 设 置 适 当 的 起 始 和 终 止 频 率 ， 选 择 S21 时 延 测 量 模 式 ， 然 后 进 行 直

通 校 准 。

6.8.4   设 置 被 校 基 带 衰 落 模 拟 器 路 径 时 延 D.     路 径 时 延 应 至 少 选 择 满 量 程 的 1 0 % 、 5 0 % 、 1 0 0 % 三 个 时 延 设 置 值 ， 或 根 据 技 术 要 求 选 择 ， 在 网 络 分 析 仪 上 读 取 测 量 结 果 ， 并记录于附录 A 表 A.8 中 。

6.8.5   改 变 路 径 时 延 D,     重 复 步 骤 6.8.3～6.8.4。

6.8.6   改 变 连 接 基 带 衰 落 模 拟 器 其 他 测 试 信 道 和 端 口 ， 重 复步骤6 . 8 . 1～6 . 8 . 5。

6.9   1/Q 不 平 衡

6.9,1    仅 表 连 接 如 图 3 所 示 。

6.9.2    被 校 基 带 衰 落 模 拟 器 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 。 其 余 路 径 关 闭 ， 被 校 路 径 的

损耗设置为0dB,    调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为0。

6.9.3  网络分析仪的起始和终止频率设为基带衰落模拟器频率范围，选择 S21 直 通

校准。

6.9.4  分别将网络分析仅的输出和输入端口连接到信道1的 Q 路 输 入 和Q  路输出端 口，设置为S21 时延测量模式，读取网络分析仪时延测量结果最大值和最小值，绝对值 较大的为1/Q  时延不平衡，并记录于附录A 表 A.9   中 。

6.9.5  改变网络分析仪为S21 幅度测量模式，读取网络分析仪幅度测量结果最大值和 最小值。绝对值较大的为1/Q 幅度不平衡，并记录于附录 A 表 A.10 中 。

6.9,6  改变网络分析仪为S21 相位测量模式，读取网络分析仪相位测量结果的最大值

和最小值。绝对值较大的为1/Q 相位不平衡，并记录于附录A 表 A.11 中 。

6.9.7  改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口。重复步骤6.9.1～6.9.6。

6.10  信道通路直通功能检查

6.10.1  仪表连接如图2所示。

6.10.2  设置信号发生器输出正弦波信号，电平为- 10 dBm,     频率为f,     校准频点通

常选择基带衰落模拟器的中心频率，或根据技术要求选择。

6.10.3  被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的 损耗设置为0dB,   调制项设置为多普勒模式，多苦勒频移比率设为0,打开直通功能。

6.10.4  频谐分析仪中心频率设为f,  扫频带宽1kHz,  分辨力带宽自动，扫描时间自 动，将标记功能 (Marker)     打开，设置在峰值电平处，记录标记处的电平值，记录于 附 录A 表 A.12 中 。

6.11  衰落模拟功能检查

6.11.1  瑞利衰落模拟(频域)功能检查

6.11.1.1  仪表连接如图2所示，设置信号发生器输出正弦波信号，电平为- 10 dBm,

频率为 f, 校准频点通常选择基带衰落模拟器的中心频率。

6.11.1.2  被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径

的损耗设置为0dB,   调制项设置为瑞利衰落模式，多普勒频移设为100 Hz。

6.11.1.3  频谱分析仪中心频率设为信号发生器的中心频率，扫频宽度1kHz,  分 辨 力 带宽10 Hz,   扫描时间大于20s 。 使用频谱分析仅标记 (Marker)     的 Delta  功能，验证 频谐分析仪上的信号是否呈现带宽约为200 Hz 的“标准瑞利频谱”的形状。在频谱分 析仪上选择文件保存功能，保存图形记录于附录A 表 A.13 中 。

6.11.2  瑞利衰落模拟(时域)功能检查

6.11.2.1  仪表连接如图2所示，设置同6. 11. 1. 1。

6.11.2.2   被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径 的损耗设置为0 dB,   调制项设置为瑞利衰落模式，多普勒频移设为100Hz。

6.11.2.3  频谱分析仅中心频率设为信号发生器的中心频率，扫频宽度设为零扫宽，分 辨力带宽100kHz,    扫描时间100 ms 。 验证频谐分析仪上的信号是否呈现快速波动。在 频谱分析仅上选择文件保存功能，保存图形记录于附录A 表 A.14 中。

6.11.3  莱斯衰落模拟功能检查

6.11.3.1    仪 表 连 接 如 图 2 所 示 ， 设 置 同 6 . 1 1 . 1 . 1。

6.11.3.2    被 校 基 带 衰 落 模 拟 器 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 ， 其 余 路 径 关 闭 ， 被 校 路 径 的 损 耗 设 置 为 0dB,     调 制 项 设 置 为 莱 斯 衰 落 模 式 ， 多 普 勒 频 移 设 为 1 0 0 Hz,      多 善 勒 频

移 比 率 设 为 0 。

6.11.3.3    频 诺 分 析 仪 中 心 频 率 设 为 信 号 发 生 器 的 中 心 频 率 ， 扫 频 宽 度 1 kHz。   分 辨 力 带 宽 1 0 Hz。  扫 描 时 间 大 于 2 0s。 使 用 频 谱 分 析 仅 标 记 (Marker)    的 Delta 功 能 ， 验 证 频 谱 分 析 仪 上 的 信 号 是 否 呈 现 “ 标 准 莱 斯 频 谱 ” 的 形 状 ， 该 “ 标 准 莱 斯 频 谱 ”为 带 有 100Hz   多 普 勒 频 偏 的 视 距 信 号 ， 即 带 宽 约 为 2 0 0 Hz 的 瑞 利 衰 落 信 号 ， 且 中 心 频 率f 处  会 有 一 个 载 波 信 号 。 在 频 谱 分 析 仪 上 选 择 文 件 保 存 功 能 。 保 存 图 形 记 录 于 附 录 A 表

A.15  中 。

6.11.4   对 数 正 态 衰 落 模 拟 功 能 检 查

6.11.4.1    仪 表 连 接 如 图 2 所 示 ， 设 置 同6.11.1.1。

6.11.4.2    被 校 基 带 衰 落 模 拟 器 设 置 信 道 1 的 一 条 路 径 打 开 ， 其 余 路 径 关 闭 ， 被 校 路 径

的 损 耗 设 置 为 0dB,     调 制 项 设 置 为 对 数 正 态 衰 落 模 式 ， 对 数 正 态 标 准 偏 移 为 8dB。

6.11.4.3    频 谱 分 析 仪 中 心 频 率 设 为 信 号 发 生 器 的 中 心 频 率 ， 扫 频 宽 度 设 为 零 扫 宽 。 分 辨 力 带 宽 1 0 0kHz,      扫 描 时 间 3 0s 。 验 证 频 谐 分 析 仪 上 是 否 呈 现 波 动 信 号 。 在 频 谱 分 析

仪 上 选 择 文 件 保 存 功 能 ， 保 存 图 形 记 录 于 附 录A 表 A.16  中 。

7  校 准 结 果 表 达

校准后 ， 出具校准证书 。 校准证书至少应包含以下信息；

(1)标题：“校准证书”;

( 2 ) 实 验 室 名 称 和 地 址 ：

( 3 ) 进 行 校 准 的 地 点 ( 如 果 与 实 验 室 的 地 址 不 同 ) :

( 4 ) 证 书 的 唯 一 性 标 识 ( 如 编 号 ) , 每 页 及 总 页 数 的 标 识 ：

( 5 ) 客 户 的 名 称 和 地 址

( 6 ) 被 校 对 象 的 描 述 和 明 确 标 识 ；

( 7 ) 进 行 校 准 的 日 期 ， 如 果 与 校 准 结 果 的 有 效 性 和 应 用 有 关 时 ， 应 说 明 被 校 对 象 的

接收日期 ：

( 8 ) 如 果 与 校 准 结 果 的 有 效 性 应 用 有 关 时 ， 应 对 被 校 样 品 的 抽 样 程 序 进 行 说 明；

( 9 ) 校 准 所 依 据 的 技 术 规 范 的 标 识 ， 包 括 名 称 及 代 号：

(10》本次校准所用测量标准的测源性及有效性说明；

(11》校准环境的描述；

(12》校准结果及其测量不确定度的说明；

(13》对校准规范的偏离的说明；

( 1 4 ) 校 准 证 书 签 发 人 的 签 名 、 职 务 或 等 效 标 识；

(15》校准结果仅对被校对象有效的说明；

(16》未经实验室书面批准。不得部分复制证书的声明。

8  复 校 时 间 间 隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况 、 使用者 、 仪器本身质量等诸因素所

决定的 ， 因此 ， 单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A

校准记录表格

表 A.1   参 考 品 体 振 荡 器 频 率 准 确 度

| 标称值/MHz | 实测值f,/MHz | 不确定度/Hx |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |

表A.2  路径损耗

| 信道 | 路径 | 频率 | 标称值 AL/dB | 下限/dB | 实测值 dB | 上限/dB | 不确定 度/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.3多普勒频移

| 信道 | 路径 | 标称值 Afn/Hz | 下限/Hz | 实测值 Hz | 上限/Hz | 不确定度 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.4   频 率 响 应

| 信道 | 顿率范围 | 测量点 | 下限/dB | 实测值 dB | 上限/dB | 不确定度 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |
|  |  | 量小值 |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |
|  |  | 最小值 |  |  |  | — |

表 A.5  直流偏置电压

| 信道 | 示值U/mV | 下限/mV | 实测值/mV | 上限/mV | 不确定度 mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.6  频谱纯度——谐波失真

| 信道 | 测试项目 | 频率 MHz | 载波功率 P₁/dBm | 谐波功率 P₂/dBm | 实测值 dBe | 上限 dBe | 不确定 度/dBe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二次谐波 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三次谐波 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/2次谢波 |  |  |  |  |  |  |

表 A.7  频谱纯度——非谐波

| 信道 | 电平 L/dBm | 载波频率 //MH | 偏移载 波频率 Af₁~Af: | 载波功率 P,/dBm | 非语波信 号功率 P,/dBm | 实测值 t./dBe | 上限/dBe | 不确定 度/dk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.8  路径时延

| 信道 | 标称值 D/μs | 下限/μs | 实周责/p | 上限/ps | 不确定度 Fs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.9    1/0 时延不平衡

| 信道 | 下限/ns | 实测值/ns | 上限/ns | 不确定度/ns |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.10  1/Q 幅度不平衡

| 频率范围 | 信道 | 下限/dB | 实测值/dB | 上限/dB | 不确定度 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.II  1/Q 相位不平衡

| 频率范围 | 信道 | 下限/() | 实测值/() | 上限/(*) | 不确定度 (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.12  信道通路直通功能检查

| 信道 | 输入功率/dBm | 实测值/dBm |
| --- | --- | --- |

表 A.13 瑞利衰落模拟(频域)功能检查

| 信道 | 图形 |
| --- | --- |

表A.14  瑞利衰落模拟(时域)功能检查

| 信道 | 图形 |
| --- | --- |

表 A.15   莱斯衰落模拟功能检查

| 信道 | 图形 |
| --- | --- |

表 A.16  对数正态衷落模拟功能检查

| 信道 | 图形 |
| --- | --- |

附录 B

校准证书内页格式

表 B.1  参考晶体振荡器频率准确度

| 标称值/MHx | 实测值/MHz | 不确定度/Hz |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |

表 B.2     路径损耗

| 信道 | 路径 | 频率 | 标称值/dB | 实测值/dB | 不确定度 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 B.3  多普勒频移

| 信道 | 路径 | 标称值/Hz | 实测值/Hz | 不确定度/Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 B.4  频率响应

| 信道 | 频率范围 | 实测值/dB | 不确定度/dB |
| --- | --- | --- | --- |

表 B.5  直流偏置电压

| 信道 | 示值/mV | 实测值/mV | 不确定度/mV |
| --- | --- | --- | --- |

表 B.6  频谱纯度——请波失真

| 信道 | 测试项日 | 顿率/MHz | 实测值/dBe | 不确定度/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二次谐波 |  |  |  |
|  | 三次谐波 |  |  |  |
|  | 1/2次谓波 |  |  |  |

表B.7  频谱纯度——非谢波

| 信道 | 电平L/dBm | 载波顿率 f/MHz | 实测值/dBe | 不确定度/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.8路径时延

| 信道 | 标称值/μs | 实测值/gs | 不确定度/μs |
| --- | --- | --- | --- |

表B.9  1/Q时延不平衡

| 信道 | 实测值/ns | 不确定度/ns |
| --- | --- | --- |

表 B.10 1/0幅度不平衡

| 频率范围 | 信道 | 实测值/dB | 不确定度/dB |
| --- | --- | --- | --- |

表B.11  1/0 相位不平衡

| 顿率范围 | 信道 | 实测值/(') | 不确定座/() |
| --- | --- | --- | --- |

表B.12信道通路直通功能检查

| 信道 | 输入功率/dBm | 实测值/dBm |
| --- | --- | --- |

表 B.15 璃利衰落横拟(频域)功能检查

| 信道 | 图形 |
| --- | --- |

表 B.14 瑞利衰落模拟(时域)功能检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/905030143001011100