# 负压救护车医疗舱性能参数校准规范

1   范围

本规范适用于负压救护车医疗舱性能参数的校准 。

2   引用文件

本规范引用了下列文件 :

JJF1815— 2020   Ⅱ级生物安全柜校准规范

GB/T6165— 2021   高效空气过滤器性能试验方法   效率和阻力

GB/T13554— 2020   高效空气过滤器

GB/T18204.2— 2014   公共场所卫生检验方法   第 2部分 :  化学污染物 GB50346— 2011   生物安全实验室建筑技术规范

QC/T457   救护车

WS/T292— 2008   救护车

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本规范 ;  凡是不注日期的引用文 件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本规范 。

3   术语

GB/T13554— 2020、WS/T292— 2008和 QC/T457中界定的及以下术语和定义适

用于本规范 。

3.1   负压救护车    negative pressure ambulance

防护型救护车

装备有医疗舱及负压 、消毒 、 防护隔离等设施 ,  用于救治 、监护和转运传染病人的 救护车 。

[来源 :  QC/T457,  3.1.3]

3.2   车载负压净化装置    vehicle negative pressure purifier

安装在负压救护车上并保障核心区域负压梯度的专用净化设备 。

3.3   高效空气过滤器   high efficiency particulate air(HEPA)  filter

用于空气过滤且使用 GB/T6165规定的计数法进行试验 ,  最大额定风量下未经消 静电处理时的过滤效率及经消静电处理后的过滤效率均不低于 99.95%的过滤器 。

[来源 :  GB/T13554— 2020,  3.1.1]

3.4   超高效空气过滤器    ultra-low-penetrating air(ULPA) filter

用于空气过滤且使用 GB/T6165规定的计数法进行试验 ,  最大额定风量下未经消 静电处理时的过滤效率及经消静电处理后的过滤效率均不低于 99.999%的过滤器 。

[来源 :  GB/T13554— 2020,  3.1.2]

4   概述

负压救护车是由救护车医疗舱加装车载负压净化装置而来 ,  是利用压强差原理确保 外部气压大于救护车医疗舱内气压 ,  从而保证外界的新鲜空气单向流入救护车医疗舱 , 救护车医疗舱内被患者污染过的空气或气溶胶经车载负压净化装置的 HEPA 过滤后排 出救护车 ,  保护环境 。

负压救护车医疗舱  (以下简称医疗舱)  是车内压力 、气流模式受控的独立空间 ,  由 净化排风装置 、控制和监测装置等组成 ,  并装备必要的医护设施 。

5   计量特性

医疗舱性能参数的各项计量特性指标见表 1。

表 1   医疗舱性能参数的主要计量特性指标

| 计量特性 | 计量特性指标 |
| --- | --- |
| 换气次数 | 医疗舱内外换气应不少于 12h-1 |
| 压差 | 静态压差 :启动负压装置并达到额定工作状态时 , 医疗舱内相对压强应不 超过 -10Pa |
|  | 负压显示误差(如适用) :启动负压装置并达到额定工作状态时 ,应不超过 ±2Pa |
|  | 失压恢复时间 : 医疗舱失压后 ,相对压强恢复到不超过 ~-10Pa的时间不 超过 10s |
| 高效/超高效 过滤器检漏 | 光度法 :过滤器下游透过率应不超过 0.01% |
|  | 计数法 :过滤器下游漏点值应不超过 0.01%透过率对应的漏点值 |
| 照度 | 医疗舱患者区域照度应不小于 300lx,周围区域照度应不小于 50lx |
| 噪声 | 医疗舱内噪声应不大于 70dB(A计权) |
| 注 1: 高效空气过滤器简称高效过滤器 ,超高效空气过滤器简称超高效过滤器 。 车载负压净化 装置的高效过滤器的过滤效率不低于 99.99% , 相当于过滤器下游透过率不超过 0.01% 。 注 2: 以上技术指标不用于合格判别 ,仅供参考 。 |  |

6   校准条件

6.1   环境条件 :

6.1.1   环境温度:  (-20~40) ℃;

6.1.2   相对湿度 :  ≤85% 。

注 :  若制造商为设备规定了较宽的工作温湿度范围 ,  则应在制造商规定的温湿度范围内试验 。

6.2   测量标准及其他设备

6.2.1   钢卷尺

测量范围至少为  (0~3000)  mm,  分度值为 1 mm ,   Ⅱ级 。

6.2.2   热式风速仪

测量范围为  (0~30)  m/s时 ,  最大允许误差为 ±0.015 m/s或示值的 ±3%  (取较 大值) 。

6.2.3   压力计

测量范围为  ( -100~100)  Pa,  最大允许误差为 ±2% 。

6.2.4   二氧化碳发生器

浓度范围为 40%~100% 。

6.2.5   二氧化碳测试仪

测量范围为  (0~10000)  μmol/mol,  最大允许误差为 ±2%FS。

6.2.6   照度计

测量范围至少为  (0~2000)  lx,  最大允许误差为 ±10% 。

6.2.7   声级计

测量范围至少为  (40~100)  dB,  最大允许误差为 ±1dB,  分辨力不低于 1dB,  有 “A”计权模式 。

6.2.8   高效过滤器检漏仪

6.2.8.1   光度法

由气溶胶发生器和气溶胶光度计组成 。气溶胶发生器压力调至最小 140kPa,  使用 聚 α-烯烃  (PAO) 、邻苯二甲酸二辛酯  (DOP)  或与之相当的液体发生气溶胶 ;  发生器 喷嘴浸入液体的深度应不超过 25 mm;  气溶胶发生器的压力计量程为  (0~550)  kPa, 分辨力为 7kPa,  最大允许误差为 ±7kPa。光度计为线性或对数刻度 ,  可以将过滤器上 游气流中浓度不低于 10 μg/L DOP (或相当液体)  多分散气溶胶微粒标示为 100% ,  能 检测 0.001%同一气溶胶微粒 。

6.2.8.2   计数法

由气溶胶发生器 、颗粒稀释器及计数检漏仪  (配有手持式扫描采样探头)  3部分组  成 。气溶胶发生器产生冷态 、多分散的气溶胶 ,  如癸二酸二辛脂  (DEHS) ,  气溶胶粒  径在  (0.3~0.5)  μm 范围内的集中度 ≥70% ,  气溶胶喷雾浓度为 2×109  L-1 。颗粒稀  释器 稀 释 倍 率 ≥70。 计 数 检 漏 仪 采 样 量 28.3 L/min,  检 漏 粒 径 通 道 包 括 0.3 μm、 0.5 μm、1 μm、3 μm、5 μm、 10 μm,  检漏粒 径 ≥0.3 μm,  扫 描 速 度 不 超 过 8cm/s,  探头与过滤器出风面间距  (2~3)  cm。

6.2.9   烟雾发生装置

包括烟雾发生器及烟雾剂 ,  提供可视烟雾  (包括水雾和油雾) 。

6.2.10   电子秒表

测量范围为  (0~3600)  s,  最大允许误差为 ±0.5s/d。

7   校准项目和校准方法

7.1   外观检查

以目力 、手感检测 ,  医疗舱应正确安装 ,  工作环境符合校准条件 ,  结构完整 ,  外形 平整规矩 ,  耐磨损 、耐腐蚀 、易清洁 ,  照明系统 、风机运转正常 ,  无影响正常工作的缺

陷和机械损伤 。

产品铭牌需清晰 、完整 、牢固 ,  正确标示产品型号 、 出厂编号 、生产厂家及高效过 滤器标称过滤效率等 。

医疗舱应焊接牢固 ,  表面光洁 ,  不应有烧穿 、漏孔 、裂缝 、焊疤残留物或残渣等 。

7.2   换气次数

7.2.1   风速仪法

将医疗舱的每个进风口均匀分成边长不超过 200mm的至少 6块面积相同的正方形 或矩形 ,  使用热式风速仪在距离高效/超高效过滤器表面  (1~5)  cm 处测量每个正方 形或矩形中心处的送风风速 ;  用钢卷尺测量医疗舱内的长度 、宽度和高度以及每个进风

口的长度和宽度 ,  换气次数按公式  (1)  计算 。

m =

式中 :

m——— 换气次数 ,  h-1 ;

Vi l'jw'j                                                                                (1)

Vi——— 每个正方形或矩形中心处单次测量的送风风速 ,  m/s;

l——— 医疗舱的长度 ,  m;

w——— 医疗舱的宽度 ,  m;

h——— 医疗舱的高度 ,  m;

l'j——— 单个进风口的长度 ,  m;

w'j——— 单个进风口的宽度 ,  m;

n——— 正方形或矩形的个数 ;

n'——— 进风口的个数 ;

i——— 不同的正方形或矩形中心处 ;

j——— 不同的进风口 。

7.2.2   示踪气体法

以二氧化碳做示踪气体 ,  建议采用浓度衰减法 ,  检测过程如下 :

a)  清理舱体密封面和密封条上的异物 ,  紧闭医疗舱的门 ,  以二氧化碳发生器为气 源 ,  在医疗舱内释放二氧化碳气体 ,  充分混匀后的初始浓度应不低于 3000 μmol/mol, 采用二氧化碳测试仪进行二氧化碳浓度检测 。

b)  记录医疗舱内二氧化碳初始浓度 C0 ,  并在 t0 时刻开启车载负压净化装置 ,  每隔  0.2min或合适的时间间隔记录医疗舱内二氧化碳浓度 Ct ,  当浓度低于 1000μmol/mol 停止检测 ,  记录结束时对应的总衰减测试时间 t。

c)  排空医疗舱内残余的二氧化碳气体 ,  重复步骤 a) ,  待浓度稳定后 ,  记录医疗舱 内二氧化碳初始浓度 C'0,  在不开启车载负压净化装置 ,  以相同的时间间隔记录医疗舱 内二氧化碳浓度 C't,  记录的自然衰减测试结束时间 t',  应不低于总衰减测试时间 t。

d)  衰减常数及换气次数计算

二氧化碳的浓度随时间的变化符合指数函数的变化趋势 ,  用公式  (2)  表示 。

Ct =C0e-Kt                                                                                                     (2)

(3)

式中 :

Ct——— 在时间 t时的二氧化碳浓度 ,  μmol/mol;

C0——— 在 t=0时的二氧化碳浓度 ,  μmol/mol;

K——— 衰减常数 ,  h-1 ;

t——— 时间 ,  min或 s。

按照公式  (3)  做lnCt和 t 的线性拟合 ,  可得衰减常数 。

K =

式中 :

K——— 衰减常数 ,  h-1 ;

| tilnCti i= 1 | 1 |  | ti) ( lnCti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n |  |  |  |
| i i= 1 t2 |  | 1 |  | n i i= 1 ∑t 2 |
|  |  | n |  |  |

ti——— 第i个取样点对应的时间 ,  h;

lnCti ——— 第i个取样点对应的二氧化碳浓度的自然对数 ;

n——— 采样次数 。

根据总衰减和自然衰减试验中的取样数据 ,  按公式  (3)  计算或使用 EXCEL等统 计软件拟合出总衰减常数 Ke  和 自 然 衰 减 常 数 K'e,  拟 合 曲 线 的 相 关 系 数 R2 应 不 低 于 0.90,  用于拟合的数据数量应不低于 6个 ,  换气次数按公式  (4)  进行计算 。

式中 :

m =NKe -N'K'e                                                  (4)

m——— 换气次数 ,  h-1 ;

Ke——— 总衰减常数 ;

K'e——— 自然衰减常数 ;

N——— 总衰减常数的单位转换系数 ,  60 min-1或 3600s-1 ;

N'——— 自然衰减常数的单位转换系数 ,  60 min-1或 3600s-1 。

7.3   压差

7.3.1   静态压差

将压力计上的一端放置于医疗舱内 ,  一端与大气压连通 ,  清理舱体密封面和密封条 上的异物 ,  紧闭医疗舱的门 ,  开启医疗舱内的车载负压净化装置 ,  待运转稳定后读取压 力计的读数 ,  重复测量 3次 ,  以压差算术平均值作为医疗舱的平均压差 ,  平均压差根据 公式  (5)  进行计算 。

P = Pi                                                                                                     (5)

P——— 平均压差 ,  Pa;

Pi——— 压差的单次测量值 ,  Pa;

n——— 测量次数 。

7.3.2   负压显示误差

式中 :

开启救护车内负压净化装置 ,  达到额定工作状态下 ,  记录医疗舱内负压显示单元的 压差值 ,  同时使用压力计测量并记录医疗舱和外部环境压差 ,  负压显示误差按公式  (6) 计算 。

式中 :                                           ΔP=P-Ps                                                                                                    (6)

ΔP——— 负压显示误差 ,  Pa;

P——— 医疗舱内负压显示单元的压差值 ,  Pa;

Ps——— 压力计测量的医疗舱和外部环境压差 ,  Pa。

7.3.3   失压恢复时间

医疗舱在额定工作状态下 ,  打开医疗舱门窗使医疗舱内外压差为零 ,  从关闭医疗舱 门窗并开始记录时间 ,  当舱内相对压强恢复到不超过 -10Pa时 ,  停止计时 ,  失压恢复 时间按公式  (7)  进行计算 。

式中 :

Δt——— 失压恢复时间 ,  s;

ts——— 关闭医疗舱门窗后的开始时间 ,  s;

Δt=te -ts                                                                                                       (7)

te——— 舱内相对压强恢复到不超过 -10Pa时的结束时间 ,  s。

7.4   气流模式

7.4.1   定向气流测试

清理舱体密封面和密封条上的异物 ,  开启车载负压净化装置 ,  烟雾沿医疗舱地板的 纵向中心线 ,  在担架处头部以上 100 mm 的高度从医疗舱的一端到另一端 ,  观察  (目视 或拍照录像)  记录烟雾流动 ,  医疗舱内的气流应流向排风口 ,  不应产生大的漩涡和向上 气流且无死点 。

7.4.2   密闭性测试

关闭医疗舱的进排气孔和有关通路 ,  清理舱体密封面和密封条上的异物 ,  紧闭医疗 舱的门 ,  开启车载负压净化装置 ,  烟雾沿着门窗 、密封面和密封条经过 ,  观察  (目视或 拍照录像)  记 录 烟 雾 流 动 ,  医 疗 舱 门 窗 及 所 有 缝 隙 处 应 无 可 见 烟 雾 逸 出   ( 串 流 到 驾 驶舱) 。

7.4.3   敞口边缘气流测试

将医疗舱的门开到最大状态 ,  烟在医疗舱外大约 38 mm 处沿着整个医疗舱敞口的 周边经过 ,  观察  (目视或拍照录像)  记录烟雾流动 ,  医疗舱敞口的整个周边气流应向 内 ,  且无气流逸出  (串流到驾驶舱) 。

7.5   高效/超高效过滤器检漏

运行车载负压净化装置 ,  卸除过滤器的散流装置或保护盖  (如果有) 。 7.5.1   光度法

调整上游气溶胶浓度至  (10~20)  μg/L,  对含有气溶胶的高效过滤器上游气流进 行测试 ,  上游浓度稳定后使用气溶胶光度计测量上游浓度并记录 ,  并将其设定为光度计 上游浓度 100% ,  将光度计切换至下游排风口采样 ,  如果下游排风口可扫描 ,  使用扫描

式中 :

探头在距受试过滤器  (1~5)  cm 处进行扫描检漏 ,  扫描过程中 ,  正方形扫描探头的扫 描速度应不大于 5cm/s,  矩形扫描探头的面积扫描速度应不大于 15.5cm/s;  扫描路线 应略微重叠 ,  扫描范围应包含整个过滤器外围 ,  沿组合过滤片和框架的连接处以及围绕 过滤器和其他部件之间的密封处仔细扫描检漏 ,  记录最大透过率作为测试结果 。若下游 排风口不可扫描 ,  把光度计探头放在距离出风口不超过 2cm 的位置 ,  待数据稳定后读 取透过率 。

7.5.2   计数法

使用计数检漏仪测量过滤器上游含尘浓度并记录 ,  上游浓度应不小于 40000L-1 , 环境含尘浓度达不到时应使用气溶胶发生器产生所需的气溶胶浓度或根据需要选择使用 稀释器 。若下游出风口可扫描 ,  计数检漏仪采样探头开口面积应为  (8~10)  cm2 ,  形 状宜为正方形 。 当采用矩形探头时 ,  边长之比应不超过 15∶1,  探头开口方向应平行于 气流方向 ,  探头距离过滤器出风表面距离应为  (1~5)  cm,  扫描探头应以垂直于气流 的方向匀速运动 ,  探头移动速度应不超过 8cm/s,  记录下游测得的最大漏点值作为测 试结果 。若下游出风口不可扫描 ,  把检漏仪探头放在出距离出风口不超过 2cm 的位置 , 待数据稳定后读取漏点值 。

若上游试验气溶胶浓度足够大 ,  使得判定  “疑似漏点 ” 的期望读数  (NP )  不小于 20L-1 时 ,  扫描过程中任何导致计数检漏仪产生不小于 NP 的区域将被判定为漏点 。 当 NP小于 20L-1 时 ,  扫描过程中任何导致计数检漏仪产生不小于 NP 的区域将被标记为 “疑似漏点”,  应将扫描探头固定放置于疑似漏点处一定时间  (如不少于 20s)  进行定点 检漏试验 。定点检漏过程漏点判定的计数检漏仪期望读数以及实际观测上限值应分别按 公式  (8)  和公式  (9)  确定 。

Ne =Cu ×PL ×QS ×TS                                                                                    (8)

Nd =Ne -2Ne                                                                                              (9)

Ne——— 漏点判定的计数检漏仪期望读数 ,  L-1 ;

Nd——— 计数检漏仪实际观测上限读数 ,  L-1 ;

Cu——— 上游气溶胶浓度 ,  L-1 ;

PL——— 局部透过率允许限值 ,  0.05% ;

QS——— 计数检漏仪标准采样流量 ,  0.472L/s (28.3L/min) ;

TS——— 定点检漏的时间 ,  s。

7.6   照度

打开医疗舱的照明灯 ,  测量担架工作面照度时 ,  需将照度计传感探头平放于担架工 作面上 ,  在担架的中心纵轴线上头部 、 中点和脚部位置进行测量 ,  每个测量点重复测量

3次 ,  以 3点的照度算术平均值作为担 架 工 作 面 的 平 均 照 度 ,  根 据 公 式  (10)  进 行 计 算 ;  测量医疗舱内的照度时 ,  将照度计传感探头平放于医疗舱地板纵向中心线上任意相 距 1200 mm 的两测点位置 ,  每个测量点重复测量 3次 ,  以两测量点的照度算术平均值 作为医疗舱的平均照度 ,  根据公式  (10)  进行计算 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908062005036006025