核技术利用建设项目

# 工业 X 射线室内探伤项目

# 环境影响报告表

（公示稿）

2022 年 4 月

生态环境部监制

目 录

表 1  项目基本情况	 1

表 2 放射源	 9

表 3  非密封放射性物质	 9

表 4 射线装置	 9

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）	 10

表 6 评价依据	 11

表 7 保护目标与评价标准	 12

表 8 环境质量和辐射现状	 17

表 9  项目工程分析与源项	 19

表 10 辐射安全与防护	 23

表 11 环境影响分析	 26

表 12 辐射安全管理	 34

表 13  结论与建议	38

表 1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 工业 X 射线室内探伤项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 台州龙江化工机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 注册地址 |  | 浙江省台州市温岭市太平街道南泉二期工业区 （温岭市钱江化工机械有限公司内） |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 浙江省台州市温岭市东部新区二十六街 11 号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | 180 | 项目环保投资 （万元） |  | 50 | 投资比例 （环保投资/总投 资） |  | 27.8% |
| 项目性质 |  | □新建 □改建 ☑扩建 □其它 |  |  |  | 占地面积（m2） |  | 160 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放 射性物质 | □生产 | □制备 PET 用放射性药物 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |
|  |  | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |

|  | 射线 装置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | ☑使用 | ☑Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其它 | / |  |

# 1.1 项目简介 ## 1.1.1 公司情况 台州龙江化工机械科技有限公司（原名温岭市钱江化工机械有限公司，2015 年 2 月 26 日更名为台州龙江化工机械科技有限公司，名称变更函件附件 1）是一家专业生 产压力容器的企业（营业执照见附件 2），企业原有厂区位于温岭市太平街道南泉二期 工业区，原有厂区主要进行压力容器焊接、组装加工。 本次企业租用浙江恒顿机电有限公司位于温岭市东部新区二十六街 11 号的部分厂 房（1#厂房、宿舍楼、办公楼，租赁合同见附件 3）形成年产 2500 台压力容器的生产 能力。企业于 2021 年 1 月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成《台州龙 江化工机械科技有限公司年产 2500 台压力容器技改项目环境影响报告表》，并于 2021 年 12 月 29 日取得了台州市生态环境局的批复意见（台环建（温）［2021］231 号）， 环评批复文件见附件 4。 原有厂区内建设有 X 射线探伤室 1 间，配备 3 台 X 射线探伤机（XXH-2505 型 X 射线探伤机 1 台，XY-2515 型 X 射线探伤机 2 台），已进行环境影响现状评价并取得了 批复（浙环辐［2007］252 号，见附件 5），并按要求申领了辐射安全许可证（浙环辐 证［J0017］，见附件 6）。本项目投产后，原有厂区探伤室将继续使用。 ## 1.1.2 项目建设规模和任务由来 因生产发展需要及提高产品质量的要求，公司拟在温岭市东部新区二十六街 11 号， 台州龙江化工机械科技有限公司 1#车间内新建 1 间探伤室，购置 4 台 X 射线探伤机 （XXG-3505（定向）探伤机 1 台，XXGH-3505（周向）探伤机 2 台，XXG-2505（定 向）探伤机 1 台），对其自生产的产品进行无损检测，公司所有探伤工作仅限于探伤室 内，不开展任何形式的现场探伤。 由于 X 射线探伤机在使用过程中产生的 X 射线将对环境产生电离辐射影响。根据 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021 年版）：辐射工作单位在申请 领取辐射安全许可证前，应当组织编制或者填报环境影响评价文件，并依照国家规定程 序报生态环境主管部门审批。探伤机属于Ⅱ类射线装置，故应编制环境影响报告表。台

州龙江化工机械科技有限公司正式委托杭州旭辐检测技术有限公司对本项目进行辐射 环境影响评价。

杭州旭辐检测技术有限公司在对该公司探伤室拟建址周围进行辐射环境现状检测 的基础上，按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内 容和格式》，编制该项目的辐射环境影响报告表。 # 1.2 项目建设规模 经与建设单位核实，公司新厂区 5 年内辐射活动规模即为本次评价规模，即 1 间探 伤室，配备 4 台 X 射线探伤机（XXG-3505（定向）探伤机 1 台，XXGH-3505（周向） 探伤机 2 台，XXG-2505（定向）探伤机 1 台，探伤机不同时使用）；所有探伤作业仅 限探伤室内使用，不开展任何形式的现场探伤。 # 1.3 劳动定员及工作负荷 本项目拟配备辐射工作人员 2 人，辐射工作人员均为新增，不兼任其他岗位，每周 工作 5 天，年工作时间 43 周。探伤室内 4 台 X 射线探伤机射线出束时间总时长为 3h/ 天，4 台探伤机不同时出束，则探伤室内 X 射线探伤机射线年出束时间约为 645h/a。 # 1.4 项目周边环境关系及选址合理性分析 ## 1.4.1 项目周边环境关系 台州龙江化工机械科技有限公司本项目新厂址位于浙江省台州市温岭市东部新区 二十六街 11 号，新厂址东侧厂区外为浙江昌博机械有限公司；南侧为二十六街，隔街 为浙江飞奥传动机械有限公司；西侧为同厂区另一家企业（温岭市三和数控机床设备有 限公司），厂区外为河道，隔河道为高凌电气；北侧厂区外为河道，隔河道为申元机电 股份有限公司。公司地理位置见附图 1 ，企业周边环境示意图见附图 2。 拟建探伤室位于 1#厂房内北侧，探伤室东侧为厂房外道路，南、西侧为厂房内部 场地，北侧为喷砂房，探伤室所在厂房工作场地平面布置图见附图 3。 ## 1.4.2 选址合理性分析 本项目探伤设备使用地点为台州龙江化工机械科技有限公司 1#厂房内，且用地属 于工业用地，周围无环境制约因素。本项目探伤室实体边界外 50m评价范围内主要为 周边企业、厂内内部道路、厂房、办公楼、宿舍楼等，无自然保护区、风景名胜区、饮 用水水源保护区、居民区及学校等其他环境敏感区，项目运营过程产生的电离辐射，经

采取一定的辐射防护措施后对周围环境与公众的辐射影响是可接受的，因此项目选址基 本合理。因此，本项目选址是合法、合理的。

# 1.5 原有核技术利用项目许可情况 台州龙江化工机械科技有限公司原有厂区的 X 射线室内探伤项目持有辐射安全许 可证为：浙环辐证[J0017]，许可种类和范围：使用Ⅱ类射线装置，有效期至：有限期 至 2022 年 9 月 24 日。公司原有厂区的 X 射线室内探伤项目环保履行情况详见表 1- 1 表 1- 1 原有厂区的 X 射线室内探伤项目环保履行情况一览表 序号; 射线装置名称; 规格型号; 技术指标; 数量; 类别; 场所; 环评、验收情况. 1; X 射线机; XXH-2505; 250kV ，5mA; 1; II 类; 探伤室; 已进行了现状环评， 浙环辐[2007]252 号. 2; X 射线机; XY-2515; 250kV，15mA; 2; II 类; 探伤室. 公司原有 X 射机均已按相关法规要求进行了现状环境影响评价，并取得了批复意 见（见附件 5），且辐射安全许可证登记 X 射线机与实际使用 X 射线机一致，现有 X 射机无遗留环保问题。 （1）针对原有厂区的 X 射线室内探伤项目，公司已成立了辐射安全管理机构并明 确了职责，制定了一系列的辐射工作管理制度，其中包括辐射事故应急预案、安全培训 制度、岗位职责、操作规程、设备登记制度、设备检修维护制度、自行检查和评估制度、 监测制度等。公司原有管理制度内容较为全面，符合相关要求，原有规章制度基本满足 公司从事相关辐射活动辐射安全和防护管理的要求。公司严格落实各项规章制度，各辐 射防护设施运行、维护、检测工作良好，在辐射安全和防护制度的建立、落实及档案管 理等方面运行较好。 （2）公司原有厂区已有 2 名辐射工作人员均已通过辐射安全与防护培训考核，持 证上岗，合格证书见附件 7。 （3）公司按要求对原有厂区已有 2 名辐射工作人员开展了个人剂量监测，由结果 可以看出公司现有辐射工作人员年度个人剂量监测结果符合《电离辐射防护与辐射源安 全基本标准》（GB18871-2002）中对辐射工作人员要求的剂量限值。见附件 8。 （4）公司已组织对原有厂区已有 2 名辐射工作人员进行职业健康体检，根据提供 的 2021 年度职业健康检查报告书，原有厂区已有 2 名辐射工作人员可从事放射工作。

见附件 9。 （5）公司原有厂区现有辐射工作场所设置有电离辐射警示牌、警戒线等。根据项 目实际情况划分辐射防护控制区和监督区，采取分区管理，进行积极、有效的管控。

（6）公司每年定期委托有资质的单位对原有厂区已有的辐射工作场所进行年度监 测，根据建设单位提供的监测报告，现有射线装置工作场所均满足相关标准。公司原有 厂区现已采取的辐射工作场所防护措施能够满足已开展核技术利用项目的辐射安全防 护要求。 （7）辐射应急演练和年度评估 公司原有厂区辐射工作场所已制定有《辐射事故应急预案》，有完善的应急处理措 施，经与公司核实，原有厂区辐射工作场所核技术利用项目开展以来，未发生过辐射事 故。公司执行有年度评估制度，编制有《辐射安全和防护状况年度评估报告》，2021 年度辐射安全和防护状况年度评估报告见附件 10 ，对现有辐射工作场所防护状况、辐 射安全与防护制度执行情况、监测仪器情况等进行年度总结和评估，并及时提交至发证 机关。 # 1.6 产业政策符合性分析与实践正当性分析 ## 1.6.1 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰 类项目，符合国家产业政策。 ## 1.6.2 实践的正当性 台州龙江化工机械科技有限公司拟在厂区 1#厂房内新建 1 间探伤室并新增 4 台 X 射线探伤机，在新建探伤室内使用，本项目探伤主要对公司生产的压力容器进行检测， 目的是为提高产品质量，具有较好的经济效益和社会效益，因此，该项目使用 X 射线 探伤机 的 目 的是 正 当可 行 的 ，符合《 电离辐射 防护与辐射源安全基本标准 》 （GB18871-2002）“实践的正当性 ”的原则。 ## 1.6.3 “三线一单 ”符合性分析 对照《温岭市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，本项目位于台州市温岭市东 部新区产业集聚重点管控单元（ZH33108120078），该单元准入要求如下： 空间布局约束： 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，进一步调整和优化产业结构，

逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断 推进产业集聚和产业链延伸。着力调整产品结构，提升产品技术含量，实现集群规模化

发展；依托海洋及港口资源，按照产业发展规划，重点培育发展泵与电机、汽车摩托车 及配件、机床装备、新能源新材料等新兴产业，打造温岭制造业提升基地。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、 生活绿地等隔离带。 污染物排放管控： 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区 ”建设， 所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度 难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污 染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业 VOCs 治理和工 业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉 烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控： 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关 企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资 的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管， 落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管 机制。 资源开发效率： 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量， 提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高 能源使用效率。 符合性分析： 本项目主体工程属压力容器制造项目，项目位于浙江省台州市温岭市东部新区二十 六街 11 号，不涉及重要水系源头地区和重要生态功能区，本项目主体工程属于二类工 业，符合空间布局引导要求。

本项目为配套主体工程的核技术利用项目，主要用于产品的无损检测。结合本项目 所在环境管控单元的环境准入清单，本项目满足生态环境准入清单的要求。

本项目不涉及饮用水水源保护区，项目主体为压力容器制造项目，属主体项目配套 的核技术利用建设项目，探伤过程产生少量的臭氧、氮氧化物等有害气体，经探伤室底 部风机排风扇处理后，臭氧量在环境中会自动分解，氮氧化物产额约为臭氧的 1/2 ，故 本项目产生的废气基本不会对周围大气环境造成影响。项目投运后，不排放有总量控制 指标的污染物。结合本工程所在环境管控单元的环境准入清单，可知本工程满足环境准 入清单的要求。 企业应按要求落实环境风险防控措施；本项目不涉及煤炭消耗，项目实施符合资源 开发效率要求。项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的 要求。 根据环境质量现状监测结果，本项目工作场所周围环境γ辐射剂量率属于正常本底 范围。在落实本报告提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境产生不良影响，能维 持周边环境质量现状，满足该区域环境质量功能要求，因此本项目符合环境质量底线要 求。 综上所述，本项目符合温岭市“三线一单 ”生态环境分区管控方案要求。

台州龙江化工机械科技有限公司

表 2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq） ×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s ）。

表 3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作 量（Bq） | 日等效最大操 作量（Bq） | 年最大操作量 （Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注： 日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表 4  射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量 率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 | 最大管电流 | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | （kV） | （mA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线探伤机（定向） | Ⅱ类 | 1 台 | XXG-3505 | 350 | 5 | 工业探伤 | 探伤室内 | 主射方向为水平朝向探伤室 东侧、西侧和垂直朝向顶部 |
| 2 | X射线探伤机（周向） | Ⅱ类 | 2 台 | XXGH-3505 | 350 | 5 | 工业探伤 |  | 主射方向为水平面朝向探伤 室四周和垂直面朝向顶部 |
| 3 | X射线探伤机（定向） | Ⅱ类 | 1 台 | XXG-2505 | 250 | 5 | 工业探伤 |  | 主射方向为水平朝向探伤室 东侧、西侧和垂直朝向顶部 |

（三）中子发生器，包括中子管、但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 最大管电压 （kV） | 最大靶电流 (μA） | 中子强度 （n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s ）。

表 s  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧和氮氧化物 | 气态 | / | / | / | 少量 | / | / | 通过排风口直接排入大气 |
| 废显（定)影液 | 液态 | / | / | / | 400L | / | 暂存于危废暂存间 | 交由有资质的单位处理 |
| 废胶片 | 固态 | / | / | / | 1000 张 | / | 暂存于危废暂存间 | 交由有资质的单位处理 |
| 冲洗废水 | 液态 | / | / | / | 6.8t | / | 分批暂存于危废暂 存间 | 第一遍、第二遍冲洗废水收 集贮存后与废显定影液一起 送有资质单位进行处理处 置；其余冲洗废水排至集水 槽沉淀后即可回用，除自然 蒸发外，余量收集贮存后每 年定期送有资质的单位处置 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L ，固体为 mg/kg ，气态为 mg/m3 ，年排放总量为 kg；

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m3 ）和活度（Bq）。

表 ‘  评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日； （2）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 01 月 01 日； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003 年 10 月； （4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017 年 10 月； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例（第二次修正）》，国务 院令第 449 号，2019 年 3 月 2 日修正； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，生态环境 部令第 16 号，2021 年 1 月 1 号起施行； （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，生态环境部令第 20 号，2021 年 1 月 4 日起施行； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部令第 18 号，于 2011 年 5 月 1 日起施行； （9）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正），浙江省人 民政府令第 364 号，2021 年 2 月 10 日起施行； （10）《浙江省辐射环境管理办法》（2021 年修正），省政府令第 289 号， 2021 年 2 月 10 日起施行； （11）《关于发布<射线装置分类> 的公告》，环境保护部 国家卫生和计划 生育委员会公告 2017 年第 66 号，2017 年 12 月 5 日； （12）《国家危险废物名录（2021 年版）》，生态环境部令第 15 号，2021 年 1 月 1 日起施行。 |
| --- | --- |

| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的 内容和格式》（HJ 10.1-2016）； （2）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （3）《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）； （4）《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）； |
| --- | --- |
| 其它 | （1）营业执照，见附件 2； （2）厂区非辐射建设项目环评批复文件，见附件 4； （3）检测报告，见附件 11。 |

表 7  保护目标与评价标准

# 7.1 评价范围 本项目污染为能量流污染，根据能量流的传播与距离相关的特性，结合《辐射环境 保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016） 的相关规定，确定以探伤室边界外 50m作为评价范围，评价范围图见附图 2。 # 7.2 保护目标 本项目的环境保护目标主要为本项目从事辐射工作的职业人员（其中 X 射线探伤机 操作人员 2 名）和评价范围内的公司其他非辐射工作人员及周边公众人员。本项目主要 考虑 X 射线探伤机工作时产生的 X 射线对周围环境产生的辐射影响，其中拟建探伤室 边界外 50m评价范围内无居民区、学校等环境敏感目标，本项目主要环境保护目标一览 表见表 7- 1。 表 7- 1 本项目主要环境保护目标一览表 环境保护目标; 保护对象; 人数; 相对位置; 年剂量 约束值. 探伤室; 职业; 辐射工作人员; 2; 探伤室四周; 5mSv. 宿舍楼（5 层）; 公众; 生产人员; 本公司人员 30 人， 另有温岭市三和数 控机床设备有限公 司人员约 100 人; 探伤室北侧约 30m; 0.25mSv. 车间生产区; 生产人员; 40; 探伤室南、西侧. 厂区道路; 公司及外来人员; /; 探伤室东侧约 2m. 温岭市三和数 控机床设备有 限公司; 生产人员; /; 探伤室西侧约 15m. 浙江昌博机械 有限公司; 生产人员; /; 探伤室东侧约 40m. # 7.3 评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准规定了对电离辐射防护和辐射源安全的基本要求。

本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 4.3.2 剂量限制和潜在照射危险限制

4.3.2.1 应对个人受到的正常照射加以限制， 以保证本标准 6.2.2 规定的特殊情况 外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官或组织的总 当量剂量不超过附录 B（标准的附录）中规定的相应剂量限值。不应将辐射剂量约束值 应用于获准实践中的医疗照射。 4.3.3 防护与安全的最优化 4.3.3.1 对于来自一项实践中的任一特定源的照射，应使防护与安全最优化，使得 在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照射的人数以及受照射的可能 性均保持在可合理达到的尽量低水平；这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危 险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件（治疗性医疗照射除外）。 B1 剂量限值 B1. 1 职业照射 B1.1. 1 剂量限值 B 1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： a ）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均）， 20mSv。 本项目取其四分之一即 5mSv作为辐射剂量约束值。 B1.2 公众照射 B1.2. 1 剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限 值： a ）年有效剂量，1mSv。 本项目取其四分之一即 0.25mSv 作为辐射剂量约束值。 （2）《工业 X 射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015） 本标准规定了工业 X 射线探伤室探伤、工业 X 射线 CT 探伤与工业 X 射线现场探 伤的放射防护要求。 本标准适用于使用 500kV 以下的工业 X 射线探伤系统（以下简称 X 射线装置或探

伤机）进行探伤的工作。 3. 1 设备技术要求 3.1.2 控制台

3.1.2.1 应设置有 X 射线管电压及高压接通或断开状态的显示，以及管电压、管电 流和照射时间选取及设定值显示装置。 3.1.2.2 应设置有高压接通时的外部报警或指示装置。 3.1.2.3 控制台或 X 射线管头组装体上应设置与探伤室防护门联锁的接口，当所有 能进入探伤室的门未全部关闭时不能接通 X 射线管管电压；已接通的 X 射线管管电压 在任何一个探伤室门开启时能立即切断。 3.1.2.4 应设有钥匙开关，只有在打开控制台钥匙开关后，X 射线管才能出束；钥匙 只有在停机或待机状态时才能拔出。 3.1.2.5 应设置紧急停机开关。 3.1.2.6 应设置辐射警告、出束指示和禁止非授权使用的警告等标识。 4.1 防护安全要求 4.1. 1 探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全，操作室应与探伤室分开并尽量避 开有用线束照射的方向。 4.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理。一般将探伤室墙壁围成的内部区域划为控 制区，与墙壁外部相邻区域划为监督区。 4.1.3 X 射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足： a）人员在关注点的周剂量参考控制水平，对职业工作人员不大于 100μSv/周，对公 众不大于 5μSv/周； b）关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h。 4.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足： a ）探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶 内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 4.1.3； b）对不需要人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm 处的剂量率参考控制水平 通常可取为 100μSv/h。 4.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置，并保证在门（包括人员门和货物门）关闭后 X

射线系统才能进行探伤作业。门打开时应立即停止 X 射线照射，关上门不能自动开始 X 射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 4.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备 ”和“照射 ”状态的指示灯和声音 提示装置。“预备 ”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备 ”

信号和“照射 ”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其它报警信号有明 显区别。 4.1.7 照射状态指示装置应与 X 射线探伤装置联锁。 4.1.8 探伤室内、外醒目位置处应有清晰的对“预备 ”和“照射 ”信号意义的说明。 4.1.9 探伤室防护门上应有电离辐射警告标识和中文警示说明。 4.1. 10 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照 射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能 够使用。按钮或拉绳应当带有标签，标明使用方法。 4.1. 11 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小 时有效通风换气次数应不小于 3 次。 4.2 安全操作要求 4.2. 1 探伤工作人员进入探伤室时除佩戴常规个人剂量计外，还应配备个人剂量报 警仪。当辐射水平达到设定的报警水平时剂量仪报警，探伤工作人员应立即离开探伤室， 同时阻止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。 4.2.2 应定期测量探伤室外周围区域的辐射水平或环境的周围剂量当量率，包括操 作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应当与参考控制水平相比较。当测量 值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。 4.2.3 交接班或当班使用剂量仪前，应检查剂量仪是否正常工作。如在检查过程中 发现剂量仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。 4.2.4 探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜 在的辐射降到最低。 4.2.5 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护 门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开 始探伤工作。 4.2.6 开展探伤室设计时未预计到的工作，如工件过大必须开门探伤，应遵循 5.1、 5.3 、5.4 、5.5 的要求。

6 放射防护检测 6.2 X 射线探伤室的检测和检查 6.2.1.4 结果评价

X 射线探伤装置在额定工作条件下，探伤室周围辐射水平应符合 4.1.3 和 4.1.4 的要 求。 6.2.2 探伤室的安全检查 对正在使用中的探伤室应检查探伤室防护门-机联锁装置，以及出束信号指示灯等 安全措施，当同时使用多台探伤装置时,每台装置均应与防护门联锁。

表 8  环境质量和辐射现状

# 8.1 辐射环境现状检测 （1）检测目的 掌握该公司探伤室拟建址周围的辐射环境质量背景水平，为现状评价提供基础数 据。 （2）检测内容 根据污染因子分析，建设单位委托杭州旭辐检测技术有限公司于 2021 年 11 月 10 日对本项目拟建址周围进行辐射环境背景水平检测。 （3）检测点位 按照《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）的要求，结合现场条件， 对探伤室拟建址周围进行布点检测，检测点位示意图见图 8- 1。 （4）检测仪器与规范 检测仪器的参数与规范见表 8- 1。 表 8- 1 γ辐射剂量当量率仪参数与规范 仪器名称; 环境监测用 X 、γ辐射空气比释动能率仪. 仪器型号; JC-5000. 能量回应; 48KeV～3MeV≤±30%（相对于 137Cs）. 量程; 1nGy/h～200μGy/h ，1nSv/h～200μSv/h. 检定证书; 上海市计量测试技术研究院 （检定证书编号：2021H21- 10-3324684001 号） 有效期：2021 年 5 月 31 日-2022 年 5 月 30 日. 检测规范; 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》 HJ 1157-2021 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）. （5）质量保证措施 a 合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。 b 检测方法采用国家有关部门颁布的标准，检测人员经考核并持有合格证书上岗。 c 检测仪器每年定期经有相应资质的计量部门检定，并在有效期使用期内。 d 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，确保仪器正常后方可进行监测。

e 检测人员经过省级培训机构的监测技术培训，并经考核合格，做到持证上岗。 f 检测人员按操作规程操作仪器，测量方法选用质量手册有关本次检测项目的检测

实施细则，并做好记录。 g 检测单位已通过了浙江省质量技术监督局计量认证。 （6）监测结果 本项目辐射工作场所周围的γ辐射剂量率背景水平检测结果见表 8-2（检测报告见附 件 11）。 表 8-2 探伤室拟建址周围辐射环境现状检测结果 检测点位; 检测点位描述; 辐射剂量率（nGy/h）. 平均值; 标准差. ▲ 1; 探伤室拟建址东侧; 130; 1. ▲2; 探伤室拟建址南侧; 128; 2. ▲3; 探伤室拟建址西侧; 131; 1. ▲4; 探伤室拟建址北侧; 126; 1. 注：检测结果未扣除宇宙射线的响应 图 8- 1 探伤室拟建址周围辐射环境现状检测点位示意图 # 8.2 现状评价

由表 8-2 可知，探伤室拟建址各检测点位的γ辐射剂量率在 126~ 130nGy/h 之间，由 《浙江省环境天然放射性水平调查报告》可知， 浙江省台州市室内γ辐射剂量率在 59~200nGy/h 之间，可见其γ辐射剂量率处于一般本底水平，未见异常。

表 9  项目工程分析与源项

# 9.1 工程设备和工艺分析 ## 9.1.1 室内探伤的特点及作业方式 该公司探伤室配备的 X 射线探伤机具有体积小、重量轻、携带方便、自动化程度高 等特点，曝光时间最长为 5min ，为延长 X 射射线探伤机使用寿命，探伤机按工作时间 和休息时间以 1：1 方式工作和休息，确保 X 射线管充分冷却，防止过热。该公司配备 了 4 台 X 射线探伤机，每天最大工作工况为开机探伤 3h ，每周工作 5 天，且 4 台 X 射 线探伤机均不同时开机。 ## 9.1.2 工作原理 X 射线探伤机是利用 X 射线对被探伤工件或管材进行透射拍片的检测装置。通过 X 射线管产生的 X 射线对受检工件焊缝处所贴的 X 线感光片进行照射，当射线在穿过裂 缝时其衰减明显减少，胶片接受的辐射增大，在显影后的胶片上产生一个较黑的图像显 示裂缝所在的位置，X 射线探伤机就据此实现探伤目的。 X 射线机主要由 X 射线管和高压电源组成。X 射线管由阴极和阳极组成。阴极通常 是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据应用的需要，由不同的材料制成各种形状，一 般用高原子序数的难熔金属（如钨、铂、金、钽等）制成。当灯丝通电加热时，电子就 “蒸发” 出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电 压加在 X 射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速 电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生 X 射线。典型的 X 射线管结构图见图 9- 1。 图 9- 1 典型的 X 射线管结构图

## 9.1.3 探伤过程 该公司使用 X 射线探伤机进行探伤时，将需要进行射线探伤的工件送入探伤室，设 置适当位置，在工件待检部位布设 X 射线胶片并加以编号，检查无误，工作人员撤离探 伤室，并将工件门关闭，然后按照无损检测标准选择单壁单影、双壁单影透照方式，根 据工件规格选择一次透照长度及张数，根据曝光曲线选择合适的管电压以及曝光时间， 检查无误即进行曝光，当达到预定的照射时间后，关闭电源。待全部曝光摄片完成后， 工作人员进入探伤室，打开工件门将探伤工件送出探伤室外，从探伤工件上取下已经曝 光的 X 片，待暗室冲洗处理后给予评片，完成一次探伤。 ## 9.1.4 探伤工艺流程图及产污位置图 图 9-2 探伤工艺流程图及产污位置图 # 9.2 污染源项描述 ## 9.2.1 辐射污染源分析 X 射线：由 X 射线探伤机的工作原理可知，X 射线随机器的开、关而产生和消失。 本项目使用的 X 射线探伤机只有在开机并处于出线状态（曝光状态）时，才会发出 X 射线，对周围环境产生辐射影响。因此，在开机曝光期间，X 射线辐射是本项目的主要 环境污染因子。 ## 9.2.2 非辐射污染源分析 （1）臭氧和氮氧化物：探伤机工作时产生射线，会造成探伤室内空气电离，产生 少量的臭氧和氮氧化物。少量臭氧和氮氧化物可通过机械通风方式排出室外环境，臭氧

在空气中短时间可自动分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/925114230024011124