# 放射治疗射束质量检查仪 校准规范

1   范围

本规范适用于放射治疗用的60 Coγ射线 、加速器 X射线及电子线的射束质量检查 仪 ,  不适用于放射治疗计划验证的二维及三维剂量测量系统 。

2   引用文件

本规范引用了下列文件 :

JJG589   医用电子加速器辐射源

JJG912   治疗水平电离室剂量计

JJF1035   电离辐射计量术语及定义

GB15213   医用电子加速器    性能和试验方法

GB/T19046   医用电子加速器    验收试验和周期检验规程

IEC60976   医用电气设备    医用电子加速器性能  (Medical electrical equipment— Medicalelectron accelerators— Functionalperformance characteristics)

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本规范 ;  凡是不注日期的引用文 件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本规范 。

3   术语和计量单位

3.1   术语

JJF1001、JJF1035、GB15213界定的以及下列术语和定义适用于本规范 。 3.1.1   源表距    source-surfaceddistance(SSD)

沿着射线轴 ,  从辐射源表面到被照射表面的距离 ,  也称为源皮距 。 3.1.2   照射野    field ofbeam

辐射束在与其轴线相垂直的平面上的照射面 。

3.1.3   正常治疗距离    normaltreatmentdistance(NTD)

X辐射时为从靶前表面沿辐射束轴至等中心所测量的距离 ;  对于非等中心设备 ,  则 为至规定平面的距离 。

电子束辐射时为从电子辐射窗沿辐射束轴至限束器末端或规定平面所测量的距离 。 3.2   计量单位

吸收剂量单位名称 :  戈  [瑞];  符号 :  Gy。

4   概述

放射治疗射束质量检查仪  (以下简称检查仪) ,  主要由电离辐射探测器 、信号处理 单元 、数据采集单元 、数据分析软件等组成 ,  用于电子直线加速器或钴治疗机在开展放

射治疗前的射束质量检查 ,  其工作原理是通过多个探测器测量介质中感兴趣区域的辐射 剂量 ,  从而计算 、分析辐射束剂量偏差与剂量分布 。

5   计量特性

5.1   校准因子

在  (0.5~2.5)  Gy范围内 ,  检查仪剂量校准因子的扩展不确定度应不超过 3% 。 5.2   重复性

检查仪的示值重复性应不超过 0.5% 。

5.3   示值非线性

检查仪的示值非线性应不超过 ±1.0% 。

注 :  以上指标不适用于合格性判别 ,  仅供参考 。

6   校准条件

6.1   环境条件

6.1.1   环境温度:  (15~30) ℃ 。

6.1.2   相对湿度 :  30%~75% 。

6.1.3   大气压:  (80~110)  kPa。

6.1.4    无明显影响校准测量的振动 、 电磁干扰 、 电离辐射 。

6.2   测量标准及其他设备

6.2.1   治疗水平剂量计

电离室型剂量计 ,  经检定合格并满足标准剂量计的技术要求 。

6.2.2   其他设备

a)  辐射场

60Coγ射线辐射场或者能量适当的电子直线加速器产生的 X射线辐射场 ,  输出剂量 的稳定性应优于 ±0.5% 。

b)  水模体 :  容积不小于 30cm×30cm×30cm。

c)  温度计 :  测量范围  (0~50) ℃ ,  最大允许误差不大于 ±0.2 ℃ 。

d)  气压计 :  测量范围  (80~106)  kPa,  最大允许误差不大于 ±2.5hPa。

7    校准项目与校准方法

7.1   校准因子

将水模体水平放置于测试平台上 ,  标准剂量计的电离室置于光野中心 ,  有效测量点 放在水模体的校准深度  (如 5cm 或 10cm) 。源表距为正常治疗距离 ,  取临床上常用的 剂量率 ,  照射野为 10cm×10cm。用标准剂量仪测量 ,  累积剂量值约 1.0Gy,  重复测 量 3次 ,  用平均值按公式  (1)  计算水吸收剂量参考值 DS。

分别将检查仪的辐射探测器有效测量点放置于标准剂量仪电离室相同位置进行测 量 ,  在相同条件下重复测量 3次 ,  取其平均值 ,  经修正后按公式  (2)  计算检查仪的辐 射探测器的校准因子 。

DS =M · NK (1- g) ·Katt  ·Km  ·Sw,  air  ·Pu  ·Pcel                                         (1)

式中 :

DS——— 水吸收剂量参考值 ,  Gy;

M——— 标准剂量计的读数 ,  Gy;

NK ——— 标准剂量计的空气比释动能校准因子 ;

g——— X辐射产生的次级电子消耗与韧致辐射的能量占其初始能量总和的份 额 , 数值约为 0.003;

Katt——— 校准电离室时 ,  电离室壁及平衡帽对校准辐射  (一般为60Coγ射线)  的吸收 和散射的修正 ,  参见 JJG589— 2008中表 C.2;

Km ——— 电离室壁及平衡帽的材料对校准辐射空气等效不充分而引起的修正 ,  参见 JJG589— 2008中表 C.2以及附录 D中 D.1的计算 ;

Sw,air——— 校准深度水对空气的平均阻止本领 ,  参见 JJG589— 2008中表 5; Pu——— 扰动修正因子 ,  参见 JJG589— 2008中图 C.1;

Pcel——— 中心电极影响 ,  其数值为 1。

(2)

Nc,  i = Si

式中 :

Nc,i——— 第i个探测器的校准因子 ;

DS——— 水吸收剂量参考值 ,  Gy;

Di——— 第i个探测器测量平均值  (修正后) ,  Gy。

7.2   重复性

将检查仪中心点探测器放置于射野中心 ,  源表距为正常治疗距离 ,  照射野为 30cm× 30cm ,  保证辐射探测器均在照射野内 。选临床上常用的剂量率 ,  单次照射辐射野中心 剂量约 1.0Gy,  同样条件下连续照射 10次 ,  按公式  (3)  计算检查仪每个探测器示值 的相对实验标准偏差 Vi ,  取其中最大者作为重复性 。

Vi =

式中 :

(Di, j - Di2

×100%

(3)

Vi——— 第i个探测器测量重复性 , % ;

Di,j  ——— 第i个探测器第j次测量的示值 ,  Gy;

Di——— 第i个探测器示值平均值  (修正后) ,  Gy。

7.3   示值非线性

条件与 7.2相 同 ,  辐 射 野 中 心 剂 量 分 别 为 0.5 Gy、 1.0 Gy、 1.5 Gy、 2.0 Gy和 2.5Gy。按照公式  (4)  计算每个探测器的示值非线性 ,  取绝对值最大者为检查仪的示 值非线性 。

Vi,  k =  × 'i- 1 ×100%                                       (4)

式中 :

Vi,k——— 第i个探测器在第k个测量点的示值与参考点 1.0Gy的示值非线性 , % ; Di,k——— 第i个探测器在第k个测量点的示值  (修正后) ,  Gy;

D'i,k——— 第i个探测器对应第k个测量点的剂量参考值 ,  Gy;

D'——— 参考剂量点 ,  1.0Gy;

Di——— 第i个探测器在参考剂量点  (1.0Gy)  的示值  (修正后) ,  Gy。

8   校准结果表达

按本规范进行校准 ,  出具校准证书 ,  校准证书内页推荐格式见附录 B;  校准结果应 给出校准因子的不确定度  (评定示例见附录 C) 。

9   复校时间间隔

建议复校时间间隔为 12个月 。 由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况 、使 用者 、仪器本身质量等诸多因素所决定的 ,  因此送校单位可根据实际使用情况自行决定 复校时间间隔 。

附录 A

校准原始记录 (推荐)  格式样式

校准证书编号 :                                         原始记录号                                      :

| 委托单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 |  | % |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准及其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准剂量计 | 型号 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
|  | 证书字号 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |
| 其他设备 | 辐射场 |  | ——— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气压计 |  | 型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
|  |  |  | 证书字号 |  |  |  |  | 有效期 |  |  |
|  | 温度计 |  | 型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
|  |  |  | 证书字号 |  |  |  |  | 有效期 |  |  |
|  | 水模体 |  | ——— |  |  |  |  |  |  |  |
| 被校仪器 | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目 : 1. 校准因子 能量 : 照射野 : 源表距 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 探测器示值 |  | 参考值/Gy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. 重复性 能量 : 照射野 : 源表距 : 探测器; 示值; 重复性 %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. |
| --- |
| 3. 示值非线性 能量 : | 照射野 : | 源表距 : |
| 探测器示值; 参考值/Gy; 示值非线性/%. 4. 校准因子的不确定度 : |

校准员 :                                         核验员 :

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928101123060006024