变形速度[m/s]

激光式高速弯沉测定仪校准规范

1  范围

本规范规定了激光式高速弯沉测定仪的计量性能要求、通用技术要求、计量

器具控制等内容。本规程适用于激光式高速弯沉测定仪的校准。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJF1059.1  测量不确定度评定与表示

凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本规程； 凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3  术语

激光式高速弯沉测定仪  laser high speed deflectometer

通过预设在不同位置的若干个激光多普勒传感器以正常的车流速度采集标 准轴载下路面的变形速度， 并结合车辆行驶速度、横梁姿态等信息反演路面弯沉 及弯沉盆等数据的一种路面结构强度测量仪器（系统、设备），以下简称高速弯

沉仪。

4  概述

高速弯沉仪主要用于高速公路、普通公路和城市道路的路面结构强度检测。

高速弯沉仪的测量原理如图 1 所示。在车轮轴载荷的作用下， 路面产生盆状 形变。高速弯沉仪通过安装在横梁上的一组多普勒激光传感器测量路面弯沉盆内 不同位置（图中 xi 处） 的变形速度， 并结合行驶速度反演出动态荷载作用下路面

的弯沉值。

轴载荷[kN]

车辆运行速度[m/s]

路面变形速度[m/s]

x1

x3

/     x2

x

变形量[ μm]

x

图 1  测量原理示意图

中央数据处理系统

承载平台. 距离测量装置.

牵引装置

输出

高速弯沉仪主要由牵引装置、承载平台、激光多普勒传感器、距离测量系统、 横梁惯性修正系统、温度传感器、环境温度控制装置和中央数据处理系统等部分

组成， 装备结构示意图见图 2 所示。

激光多普勒传感器. 横梁惯性修正系统. 温度传感器. 环境温度控制装置.

图 2  高速弯沉仪结构示意图

5  计量特性

高速弯沉仪性能要求见表 1。

表1 高速弯沉仪性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量误差 | ≤±2 ℃ |
| 2 | 距离测量相对误差 | ≤±0.1 % |
| 3 | 弯沉示值相对误差 | ≤±5 % |
| 4 | 弯沉测值重复性 | ≤0.03 mm |
| 5 | 弯沉测值速度变异性 | ≤5 % |

6  校准条件

6.1  试验环境条件

试验环境条件主要包括：

a) 环境温度： 0℃~50℃;

b) 试验路段：平直、无严重破损、无积水、无污染、无交叉口，路段长度

不小于 800m，路面弯沉值分布较为均匀，弯沉区间： 0.1mm～0.5mm。

6.2  校准设备

校准设备主要包括如下几部分：

a) 高速弯沉仪动态弯沉校准装置

校准装置的结构示意图见图 3。

图 3 高速弯沉仪动态弯沉校准装置

1-校准装置控制系统； 2-底座； 3-导轨 1；4-导轨 2；5-剪叉机构； 6-旋转盘系统

高速弯沉仪动态弯沉校准装置主要包括控制系统、支撑底座、导轨 1、导轨 2、剪叉机构和旋转盘系统。旋转盘系统的数量与高速弯沉仪配备的激光多普勒 传感器相同。校准使用时，通过剪叉机构和双向导轨调整各旋转盘系统的位置，

使各激光多普勒传感器发射的激光束在旋转盘上预设的测点处。

测试时通过预设和调整多点位旋转盘的转速，模拟替代了弯沉盆内不同位置 有差异的路面变形速度。基于这些有差异的标准速度值， 实现路面弯沉的模拟复

现。

校准装置可布置于地面上， 也可置于地面掩体内。当选择后者时， 校准装置 与地面之间的位置关系如下图 4 所示。在校准时， 需要将被检高速弯沉仪停靠在 地面上的刚性支撑上。刚性支撑加工有狭缝， 激光束可透过并打在校准装置的旋

转盘上。

图 4 高速弯沉仪校准装置置于地面下方时的示意图

1-高速弯沉仪后轴双胎； 2-刚性支撑； 3-校准装置；4-地面

b) 数显倾角仪

测量范围-15 °~15 ° ,角度测量精度不超过±0.005 ° ;

c) 信号发生器

脉冲频率输出范围 0Hz～25MHz；

d) 钢卷尺或测距仪

钢卷尺： 测量范围 0m～50m，准确度等级Ⅰ级；

测距仪：测量范围 0m～1000m，准确度等级Ⅱ级；

e) 温度模拟器

量程-10℃~80℃,最大允许误差不超过±0.5℃。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目见表 1，校准记录表格式见附录 A。

表 1  校准项目一览表

| 校准项目 | 首次校准 | 后续校准 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度测量误差 | + | + |  |
| 距离测量相对误差 | + | + | + |
| 弯沉示值误差 | + | + | - |
| 弯沉测值重复性 | + | + | + |
| 弯沉测值速度变异性 | + | + | + |
| 注：凡需校准的项目用“+”表示，不需校准的项目用“- ”表示。 |  |  |  |

7.2  校准方法

7.2.1  通用技术要求

通过目测和手感检查高速弯沉仪外观及各部件功能进行检查。

7.2.2  温度测量误差

温度测量误差试验步骤如下：

a）将温度模拟器的测温区对准高速弯沉仪的温度传感器测点位置；

b）在温度模拟器上分别设置 4 组温度值（5℃、 25℃、 45℃、 65℃) 并保持

稳定，分别记录模拟温度器的示值tsi（i=1,2,3,4）。在 1 分钟内记录 3 次高速弯

沉仪测温测值，并取其平均值作为该组温度的测量结果，记为ti（i=1,2,3,4）。按

照公式(1)计算各组温度的测量误差 Δti（i=1,2,3,4）；

(1)

Δti  = ti  -tsi

式中： Δti ——第 i 组温度值的测量误差， ℃;

ti ——第 i 组温度下 3 次温度测量值的平均值， ℃ , i=1,2,3,4；

tsi ——第 i 组温度下温度模拟器的示值， ℃ , i=1,2,3,4；

c）取 Δti  中绝对值最大者作为温度测量误差。

7.2.3  距离测量相对误差

距离测量相对误差试验步骤如下：

a) 选择一条平直、平整、坚硬、无破损的道路作为试验路，在试验路段确定 起点并作标记， 用钢卷尺或测距仪沿路量出 500m，在终点作标记， 起终点间直线

上做行驶轨迹标记；

b) 将高速弯沉仪安装有距离测量装置的车轮中轴对齐起点标记，启动距离 测量装置， 检测车沿标记好的行驶轨迹标记驶向终点。当安装有距离测量装置的 车轮中轴与终点标记对准时停车并停止距离测量， 记录检测系统输出的行驶距离

测量值；

c) 按 a) 、b)方法连续测试 3 次，计算 3 次测量值的算术平均值作为行驶距

离测量值 L2 ，按照公式(2)计算距离测量相对误差 ΔL 。

ΔL =  100%                                                 (2)

式中： ΔL ——距离测量相对误差；

L1——500m 长度标准值，m；

L2——3 次距离测量值的算术平均值，m。

7.2.4  弯沉示值相对误差

弯沉示值相对误差试验步骤如下：

a) 将高速弯沉仪校准装置布设在高速弯沉仪激光多普勒传感器的下方。对 于横梁可移动的高速弯沉仪可将横梁推移出弯沉盆外， 而对于不可移动横梁的高 速弯沉仪需要将校准装置的局部放置在预先设置的地下掩体中， 其中激光束可穿

过地表的刚性支撑的狭缝照射在旋转盘上；

b) 采用高精度倾角仪及校准装置的底部调平结构对整个校准装置进行调平

操作；

c) 由校准装置的交叉机构及双向导轨调整旋转盘系统的位置， 确保各个激 光多普勒传感器的激光点均落在对应旋转盘预设的测点位置上，其中， 测点距离 旋转盘回转中心的距离记为 r，r=47.5mm±2mm；记录各测点到参考旋转盘（远离

弯沉盆的一个）测点的距离 xi，i=1,2,3,…,n；

d) 将所有旋转盘的转速均设置为 ω=3500rpm/min，并启动所有旋转盘的驱 动电机。待旋转盘工作稳定后由高速弯沉仪的激光多普勒传感器采集记录时间长

度为 1 分钟的数据，其均值记为 Vmi，i=1,2,3,…,n；

e) 根据公式(3)计算当前状态下被测试激光多普勒传感器激光束的入射角

度 βi；

βi  = arcsin  , i = 1, 2,3,..., n                                            (3)

f) 重复步骤 c)-e)5 次，并调整半径 r及转速ω , 获得 βi 的重复性测量值，

并取这 5 次测量值的均值作为 βi 的标定结果，随后停止各旋转盘系统；

g) 基于欧拉-伯努利梁模型设置待模拟弯沉盆曲线为 D(x)，其中最大弯沉值 为 D0 ，并根据微分关系反演对应的弯沉盆斜率曲线 S(x)。提取弯沉盆内 xi处激

光多普勒传感器测点的弯沉斜率 Si，i=1,2,3,..,n ；

h) 根据公式(4)计算 xi处旋转盘需要模拟的弯沉速度 Vdi；

Vdi   = Si  根Vk                                                                                              (4)

式中， Vk 表示校准装置的模拟车速， 可通过信号发生器传输到高速弯沉仪的

采集系统中，并通过调整输出频率获得不同的待模拟车速。

i) 根据公式(5)计算第 i个旋转盘系统的转速 ωi；

oi  = (Vk  +Vdi  / (sin(βi )))r                                              (5)

j) 重新启动校准装置， 分别设定第 i个旋转盘的转速为 ωi。此时， 校准装 置能够模拟出实际路面上不同位置的路面下沉速度 Vdi。基于欧拉-伯努利梁模型 计算该校准装置模拟的理论弯沉值为 D1,1（D1,1=D0）；基于积分法计算该校准装置

模拟的理论弯沉值为 D2,1

k) 启动待校准高速弯沉仪的弯沉测量及计算分析软件， 并以 10m 距离为间 隔输出弯沉值。记录模拟行驶距离不小于 1km 时高速弯沉仪的输出弯沉值，取其

平均值作为输出测量弯沉值 d0；

l) 通过改变步骤 g)中 D(x)及 D0 ，分别模拟 D0 处于 0.1mm～0.2mm，0.2mm~

0.3mm，0.3～0.4mm，0.4～0.5mm 和大于 0.5mm 范围的 5 组路面弯沉值， 结合待 模拟行驶车速计算各组转盘的旋转速度后重复步骤 j)和 k)，记录第 i组校准装

置模拟的理论弯沉值 D1,i、D2,i 和待校准高速弯沉仪的测量弯沉值 di，其中

i=1,2,3,4,5；

m) 根据公式(6)计算第 i次的弯沉示值相对误差。

(6)

δD  =  根 100%

式中： δD——弯沉示值相对误差；

di——第 i次高速弯沉仪测量的弯沉值，mm，i=1,2,3,4,5；

Di——第 i次校准装置模拟出的理论弯沉值，mm，i=1,2,3,4,5 。对于基

于公式法的待校准设备，Di取 D1,i ;对于基于面积积分法的待校准设备，Di取 D2,i。

n) 计算 5 组弯沉值示值相对误差，取最大值作为弯沉示值相对误差。

7.2.5  弯沉测值重复性

弯沉测值重复性步骤如下：

a)  选择一段长度不小于 800m、弯沉值在 0.1mm～0.5mm 左右的试验路段，

并记录起点位置；

b)  使用钢卷尺或测距仪等测量设备， 以 10m 为间隔从 300m 开始对试验路

段逐点标记；

c)  高速弯沉仪的前轮中轴对齐起点的标记，并以 50km/h  的速度沿着标记

的测点开始测试，至测试结束；

d)  测试过程中， 需保证高速弯沉仪各激光点的测点位置处于以标记点为中

心， 直径不超过 0.20m 的圆形范围内；

e)  按照 a)  ～d)步骤，每间隔 10 min 对试验路段进行一次检测，重复测试

10 次；

f)  按照 JTG 3450 中提供的方法计算每次测试数据的代表弯沉值；

g)  根据公式(7)计算该路段 10 次测量结果代表弯沉值的标准差 s。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/935320200000011120