ICS 17.100

N11

备案号：18302—2006

# 中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 7392—2006

代替JB/T 7392—1994

数 字 压 力 表

Digital pressure instrument

2006-08-16发布

2007-02-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

JB/T   7392—2006

目    次

前言 	 Ⅲ

1   范围 	 1

2   规范性引用文件 	 1

3   产品分类 	 1

4   技术要求 	 2

4.1   工作条件 	 2

4.2   基本误差 	 2

4.3    回差 	 2

4.4    重复性 	 2

4.5   静压零位误差 	 2

4.6    零点漂移 	 3

4.7    稳定性 	 3

4.8    示值波动 	 3

4.9    交变负荷 	 3

4.10 超(静)压 	 3

4.11    绝缘性能 	 3

4.12    温度影响 	 3

4.13    电源电压变化影响 	 4

4.14    外界磁场影响及电源畸变影响 	 4

4.15    耐工作环境振动 	 4

4.16    抗运输环境性能 	 4

4.17    附加功能 	 5

4.18    外 观 	 5

5    试验方法 	 5

5.1    试验条件 	 5

5.2    标准仪器 	 5

5.3    试验要求 	 5

5.4    基本误差试验 	 5

5.5    回差检验 	 6

5.6    重复性检验 	 6

5.7    差压零位误差检验 	 6

5.8    零点漂移检验 	 6

5.9    稳定性检验 	 6

5.10    示值波动检验 	 6

5.11    交变负荷试验 	 6

5.12 超(静)压试验 	 6

5.13    绝缘性能试验 	 6

5.14    温度影响试验 	 7

JB/T  7392—2006

5.15   电源电压变化试验	7

5.16    外界磁场影响及电源畸变影响试验	7

5.17   耐工作环境振动试验	7

5.18    抗运输环境性能试验	7

5.19   附加功能检验	7

5.20    外观检验	7

6   检验规则	7

6.1    出厂检验	7

6.2     型式试验	8

7   标志、包装和贮存	8

7.1   标志

7.2    包装 	 8

7.3   贮存	8

JB/T 7392—2006

前   言

本标准代替JB/T 7392—1994《数字压力表》。

本标准与JB/T 7392—1994 相比，主要变化如下：

——增加了0.01级、0.025级、0.16级、0.25级、0.4级、1.6级、2.5级、4.0级的精确度等级，册 除了0.2级、0.5级的精确度等级；

——增加了对差压型数字压力表静压零位误差的技术要求及检验方法；

——提高了温度影响的指标要求；

——增加了稳定性的内容。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会 (SAC/TC124)  归口。

本标准起草单位：西安工业自动化仪表研究所、西仪集团有限责任公司压力仪表厂、北京康斯特仪 表科技有限公司、雷尔达仪器仪表有限公司。

本标准主要起草人：范丽俊、何欣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况，

—JB/T 7392—1994。

JB/T 7392—2006

数字压力表

1  范围

本标准规定了数字压力表的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于以压力传感器或压力模块为感压元件的各类数字压力表(以下简称仪表)。

2  规范性引用文件

下列文件中所包含的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随 后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准。然而鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验规程 试验 Fc:  振动(正弦)试验方法 (idt  IEC 60068-2-6:1982)

GB/T15479—1995  工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

GB/T 17214.3—2000  工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分：机械影响(idt  IEC  60654-3:

1983)

JB/T 6239.1 工业自动化仪表通用试验方法共模串模干扰影响

JB/T 6239.3  工业自动化仪表通用试验方法电源电压低降影响

JB/T 6239.4  工业自动化仪表通用试验方法电源短时中断影响

JB/T 6239.5  工业自动化仪表通用试验方法电源瞬时过压影响

JB/T 9233.11 外界磁场影响

JB/T 9329—1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

JB/T15464  仪器仪表包装通用技术条件

3 产品分类

3.1  仪表量程应从以下基本系列中选取：

1.00×10°、1.60×10°、(2.00×10*)、2.50×10°、4.00×10°、(6.00×10*)(n为整数)。 注：括号内的数值不推荐选用。

3.2  仪表按测量压力类别分为： a)  表压压力型；

b)  绝压压力型；

c)  差压压力型。

3.3 仪表按结构型式分为：

a) 分离型： 一次仪表(压力传感器或压力模块)与二次仪表(数据采集器、模拟转换器、数据处

理器、显示器等)分成两体并由专配电缆相连，

b)  整体型：压力传感器或压力模块与二次仪表为一整体。

3.4 仪表按功能分为：

a)  单功能型：仪表只具有测量压力的功能；

b) 多功能型：仪表除具有测量压力的功能外，还具有测量其他电参数(如电流、电压等)的功能。 3.5 仪表按使用方式分为：

a)  盘装式；

JB/T 7392—2006

b) 便携式：

c)  台式。

3.6 仪表接头推荐选用下列规格：

M10×1、M14×1.5、M20×1.5。

注：对仪表接头螺纹有特殊要求时，用户与生产商协商解决。

3.7 仪表精确度等级划分为11个等级：

0.01级、0.025级、0.05级、0.1级、0.16级、0.25级、0.4级、1.0级、1.6级、2.5级、4.0级

4  技术要求

# 4.1 工作条件

仪表的工作条件按表1的规定。

表  1

| 项 目 |  | 工 作 条 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参比工作条件 |  | 正常工作条件 |  |
|  |  | 精确度等级 0.01、0.025、0.05、 0.1、0.16 | 精确度等级 0.25、0.4、1.0、1.6、 2.5、4.0 | 精确度等级 0.01、0.025、0.05、 0.1、0.16 | 精确度等级 0.25、0.4、1.0、 1.6、2.5、4.0 |
| 温 度 ℃ |  | 20±2 | 20±5 | 5～40 | 0～50 |
| 相 对 湿 度 % |  | ≤80 |  | ≤85 | ≤85 |
| 大气压力 kPa |  | 86～106 |  | 86～106 |  |
| 电源电压 V | 交流 | 220×(1±10%) |  | 220×(1±10%) | 220×(1±15%) |
|  | 直流 | 允许±1%的偏差 |  | 按生产商的规定 |  |
|  | 电池 | 按生产商的规定 |  | 按生产商的规定 |  |
| 电源频率 Hz | 交流 | 50×(1±1%) |  | 50×(1±1%) |  |
| 谐波含量 % | 交流 | <2 |  | <2 | <5 |
| 纹波 % | 直流 | <0.2 |  | <0.2 | <1.0 |
| 外 界 磁 场 A / m |  | 外界磁场小至可忽略不计 |  | <400 |  |
| 环境振动 |  | 试验环境周围无振源 |  | 应不超过 GB/T 17214.3—2000 中V.H.2级的规定 | 应不超过 GB/T 17214.3—2000中 V.H.3级的规定 |

## 4.2 基本误差

仪表的基本误差限见表2的规定。

表   2

| 精 确 度 等 级 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938104142035006043