学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)100－2023

新疆维吾尔自治区地方计量校准规范

JJF（新）100－2023

插入式涡轮流量计校准规范

Calibration Specification for Insertion Turbine Flowmeter

2023-12-18 发布	2024-6-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

ｗｗ

ｗ

学

兔

兔

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)100－2023

插入式涡轮流量计校准规范

Calibration Specification for

Insertion Turbine Flowmeter

JJF（新）100—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

哈密市质量与计量检测所

中国石化西北油田分公司

河北省计量监督检测研究院

黑龙江省计量检定测试研究院

本规范委托新疆维吾尔自治区流量容量计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)100－2023

本规范主要起草人：

陶	梅 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

马君刚 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

李晓宇 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

甄兴虎（哈密市质量与计量检测所）

顾永超（中国石化西北油田分公司）

邢静芳（河北省计量监督检测研究院）

田	钢（黑龙江省计量检定测试研究院）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)13－2023

目	录

引  言................................................................................................................................................. 	I

1 范围................................................................................................................................................. 	1

2 引用文献......................................................................................................................................... 	1

3 术语和计量单位............................................................................................................................. 	1

3.1 术语............................................................................................................................................. 	1

3.2 计量单位..................................................................................................................................... 	1

4 概述................................................................................................................................................. 	2

4.1 工作原理..................................................................................................................................... 	2

4.2 用途............................................................................................................................................. 	2

4.3 结构和组成................................................................................................................................. 	2

4.4 信号输出方式............................................................................................................................. 	2

5 计量特性......................................................................................................................................... 	3

5.1 准确度等级及最大允许误差.....................................................................................................	3

5.2 重复性......................................................................................................................................... 	3

6 通用技术要求................................................................................................................................. 	3

7 校准条件......................................................................................................................................... 	3

7.1 环境条件..................................................................................................................................... 	3

7.2 测量标准及其他设备................................................................................................................. 	4

8 校准项目和校准方法..................................................................................................................... 	4

8.1 校准项目..................................................................................................................................... 	4

8.2 校准方法..................................................................................................................................... 	4

8.3 流量计的相对示值误差.............................................................................................................	6

8.4 流量计的重复性......................................................................................................................... 	6

8.5 流量计特征系数调整................................................................................................................. 	7

9 校准结果......................................................................................................................................... 	7

9.1  校准记录................................................................................................................................... 	7

9.2  校准证书................................................................................................................................... 	7

10  复校校准间隔............................................................................................................................. 	7

附录 A.................................................................................................................................................. 	9

插入式涡轮流量计校准原始记录.....................................................................................................	9

附录 B................................................................................................................................................ 	10

插入式涡轮流量计校准证书的内容...............................................................................................	10

附录 C................................................................................................................................................ 	12

插入式涡轮流量计测量结果不确定度评定书（标准表法水流量装置）.................................. 	12

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)13－2023

引	言

本规范以 JJF1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》、JJF1071-2010《国

家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1-2012《测量不确定评定与表示》为主要

技术依据，共同构成了规范制定的基础性系列规范。

本规范参考了 JJG 1037-2008 《涡轮流量计》、JJG 1033-2007 《电磁流量

计》、JJG 643-2003 《标准表法流量标准装置》的相关内容，结合工作实际制定。

本规范为首次发布。

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)100－2023

插入式涡轮流量计校准规范

1	范围

本规范适用于非贸易结算的插入式涡轮流量计（以下简称流量计）的实验室

校准。

2	引用文献

本规范引用下列文献：

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

JJG 1037 涡轮流量计

JJG 1033 电磁流量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范/方法；凡是不注日

期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范/方法。

3	术语和计量单位

3.1 术语

本规范除引用JJF 1004-2004 流量计量名词术语及定义之外还使用下列术语。

3.1.1	插入式涡轮流量计 insertion turbine flowmeter

采用液体流经插入式叶轮，使叶轮旋转来测量流量的流量计。

3.1.2	标准状态流量	the standard state flow-rate

又称标况流量，是指压力为 101325 Pa，温度为 20 ℃状态下的体积流量。

3.1.3	工作状态流量	the working state flow-rate

又称工况流量，是指在当前工作压力和温度状态下的体积流量。

3.1.4	累积流量 Q	integrating value

在一定时间内流过流量计的流量值。

3.1.5	K 系数	K-coefficient

单位体积的液体流过流量计时流量计发出的脉冲数。

3.2 计量单位

3.2.1	体积单位（或累积流量单位）

立方米，符号 m3；或升，符号 L；立方分米，符号 dm3；或毫升，符号 mL。

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)100－2023

3.2.2	瞬时流量单位

立方米每小时，符号 m3/h；升每分钟，符号 L/min；毫升每分钟，符号 mL/min。

4	概述

4.1 工作原理

插入式涡轮流量计是一种通过叶轮旋转快慢来反映流量大小的累积式流量

仪表或瞬时流量仪表。当液体流过流量仪表时，叶轮受液体流动的冲击而旋转，

其旋转速度与液体的流速相关，流量与叶轮转数成正比关系。

4.2 用途

插入式涡轮流量计主要用于纯水机净水工程、水处理和再生领域、水量监测、

食品与饮料加工、工业过程控制、过滤系统、泵保护等粘稠度较低的液体体积流

量的测量。

4.3 结构和组成

插入式涡轮流量计由传感器和转换显示仪组成，传感器采用多叶片的叶轮感

受流体的平均流速，属于具有水轮结构的切向叶轮流量计，见图 1 所示。

图 1 插入式涡轮流量计结构示意图

4.4 信号输出方式

信号输出主要包括脉冲、模拟量或数字通信方式。

2

| 准确度等级 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差（%） | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)100－2023

5	计量特性

5.1 准确度等级及最大允许误差

流量计在规定的流量范围内的准确度等级、最大允许误差符合表 1 的规定。

流量计误差使用相对示值误差。

表 1 	准确度等级及最大允许误差

5.2   重复性

流量计的重复性应不超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的 1/3。

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

6	通用技术要求

流量计铭牌或表体应清晰标明：

a. 产品及制造厂名称；

b. 产品规格及型号；

c. 出厂编号；

d. 准确度等级；

e. 适用管径；

f. 最大工作压力；

g. 流速范围；

h. 流量计特征系数；

流量计应外观良好，密封性好，不得有裂纹、锈蚀等现象，管道与底座焊接

处平整光滑；电气连接处应牢固不得松动脱落。

7	校准条件

7.1 环境条件

环境温度：（5～45）℃

相对湿度：15%～95%

大气压力：（86～106）kPa

3

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)100－2023

7.2 测量标准及其他设备

7.2.1 流量标准装置

应选用标准表法水流量标准装置或静态质量法水流量标准装置，标准装置的

测量范围应与被校准流量计的流量范围、口径相适应，其扩展不确定度优于被检

插入式涡轮流量计最大允许误差绝对值的 1/3。

7.2.2 校准用液体

校准用液体一般可采用无夹杂空气、无纤维颗粒及其他可见颗粒等物质的清

洁水。校准过程中液体应充满密闭管道且稳定。校准用液体温度范围应在（4～

35）℃，且在每个流量点校准过程中，液体温度变化不超过±0.5 ℃。

7.2.3 安装要求

插入式涡轮流量计必须按照说明书中的方式进行正确安装，以确保其准确

性和稳定性。说明书中若无明确要求，安装位置应满足离上游任何扰动部件 15

倍公称直径，离任何下游扰动部件 5 倍公称直径的直管段中，安装同轴度符合流

量计说明书要求，涡轮流量计的流向与水流一致。管道流速大于等于 0.5 m/s 时，

流量计插入深度一般为 1/5 倍的公称管径处或延出底座外 3 mm；流速小于 0.5 m/s

时，流量计插入深度为公称管径的（1/2～1/3）处。

8	校准项目和校准方法

8.1 校准项目

校准项目包括相对示值误差及相对示值误差的重复性。

8.2 校准方法

在校准前应在 0.7qmax～qmax 流量下运行至少 5min，待流量稳定后调节校准

实际流量至设定流量值。标准表法校准时，待流量稳定后校准时间不少于 30s；

静态质量法校准时，流量稳定后所累积流量不得小于校准流量下 60s 所对应的累

积流量。

8.2.1 校准流量点

按照客户要求的校准点进行，当客户无要求时按照 0.2qmax，0.4qmax，qmax 三

个校准点进行校准。校准时确保每个流量点的实际流量与设定流量偏差不超过

±5%。每个流量点校准次数不得少于 3 次，取 3 次相对示值误差的平均值作为该

流量点的相对示值误差。

4

．ｃ

ｏｍ

标

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

准

下

载

JJF(新)100－2023

8.2.2 相对示值误差计算

（1）使用累积流量计算示值误差

流量计各流量点单次校准的相对示值误差为：

Eij

-	ij

Qij （Qs）

(Qs )ij

100%

（1）

式中：

ij

Eij ——第 i 校准点第 j 次校准时被校流量计的相对示值误差，%；

Qij ——第 i 校准点第 j 次校准时被校流量计显示的累积流量值，m3；

（Qs） ——第 i 校准点第 j 次校准时标准装置换算到被校流量计状态

时的累积流量值，m3。

（2）使用瞬时流量计算示值误差

Eij

qij - qs ij

(qs )ij

100%

（2）

Qij                   	（3）

式中：

Eij ——第 i 校准点第 j 次校准时被校流量计的相对示值误差，%；

qij ——第 i 校准点第 j 次校准时被校流量计显示的瞬时流量值或一次

校准过程中多次读取瞬时流量的平均值，m3/h；

(qs )ij ——第 i 校准点第 j 次校准时标准装置换算到被校流量计状态

时的瞬时流量值，m3/h。

其中，当被校流量计使用脉冲输出时， Qij 可按下式计算：

N ij

K

式中：

N ij ——第 i 校准点 j 次校准时被校流量计所输出的脉冲数；

K ——被校流量计系数（m3）-1，由流量计生产单位提供。

q

当被校流量计使用模拟信号输出时， ij 应按被校流量计生产说明书中规定的

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/948021074061006040