
质子交换膜燃料电池汽车用氢气一氧化碳、
二氧化碳的测定气相色谱法
编制说明
1  工作概况
1.1  前言
随着全球工业化进程不断加快， 一次化石能源燃料消耗量日益增加， 对环境造成的污染亦越来越严重，因此迫切需要寻找一种作为替代品的 清洁燃料。氢能作为一种高效、清洁、低碳环保、可持续发展的二次能 源，被视为最具发展潜力的清洁能源。氢燃料电池车是氢能的重要应用 载体，燃料电池器件的构成及工作原理从本质上要求作为反应原料的氢 气要满足特定的质量指标，以保障燃料电池的长周期、可靠运行。CO 会 导致严重的催化剂中毒，从而严重影响燃料电池动力总成的性能； CO₂    稀释氢气，并可能影响燃料电池动力总成的排气和循环鼓风机控制，非 常高浓度的 CO₂  还可以通过反向水煤气变换反应催化转化为CO, 从而使 催化剂中毒。GB/T37244《 质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》产品 标准规定燃料氢气中CO 含量小于0.2 μmol/mol,CO₂     小于2  μmol/mol。 因此对于燃料电池汽车用氢中一氧化碳、二氧化碳两项杂质，建立一套
既有先进性，又可靠、实用、操作简便的测定方法是十分必要的。
本标准制定任务来源于国家标准化管理委员会国标委[2022]51号文 件“国家标准化管理委员会关于下达2021年第四批推荐性国家标准计划 及相关标准外文版计划的通知”。标准计划编号为：20221863-T-469。 本
标准由全国氢能标准化技术委员会提出并归口。


1.2  工作简要过程、协作单位、成员及主要工作
2021年5月申请立项，2022年12月批准立项。
2023年2月，参与单位征集，组建标准工作起草组。
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2023年3月-5月，编写验证试验方案，设计气体标准物质配制方案，
协助参与实验室完成实验仪器准备。
2023年5月-9月，按照验证试验方案，参与实验室进行分析系统确

1
认、精密度和正确度试验。
2023年9月-10月，完成不同实验室的数据收集和汇总整理。



2   标准制定原则和依据
本标准按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构  和编写》、GB/T20001.4-2015《 标准编写规则 第4部分：试验方法标准》
的规定起草。
GB/T 37244 推荐采用 GB/T8984《 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳 氢化合物的测定气相色谱法》对一氧化碳、二氧化碳进行检测。该方法 采用甲烷转化结合气相色谱-氢火焰离子化检测进行测定，由于转化为甲 烷的 CO 和 CO₂   在氢火焰离子化检测器上灵敏度低，方法检测下限在 0.1μmol/mol, 较难可靠满足GB/T37244  规定的 CO 产品指标要求(小于 0.2μmol/mol)。本方法基于多柱多阀配置的用气相色谱检测系统，采用线 性范围宽、可检测 nmol/mol 级化合物的氦离子化检测器，实现质子交换
膜燃料电池汽车用氢气中一氧化碳和二氧化碳的分析。

3   主要技术内容介绍及分析
3.1  标准主要内容及适用范围
本文件描述了采用气相色谱-氦离子化检测器法测定质子交换膜燃料
电池汽车用氢气中一氧化碳和二氧化碳的试验方法。
本文件适用于质子交换膜燃料电池汽车用氢气中一氧化碳和二氧化 碳含量的测定。同时也适用于各类用途氢气中一氧化碳和二氧化碳测定。 一氧化碳测定范围0.05μmol/mol～10 μmol/mol,二氧化碳测定范围0.05 μmol/mol～10  μmol/mol。


2
3.2  主要内容的说明
3.2.1  色谱分析流程确立
使用氦气为载气，样品中大量氢气会影响一氧化碳和二氧化碳检测
的灵敏度，因此系统分析流程应设计氢气放空阀路以降低氢气浓度，通
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)[image: ]过优化方法，最大程度消除由于氢气拖尾峰对一氧化碳和二氧化碳测定 的影响。同时为减少阀切换引入的二氧化碳的干扰和减少基线波动，阀 路应全部置于氦气保护氛围中。确定的分析流程如图 1 所示：
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标引序号说明：
1—— 氦气载气钢瓶；
2——钢瓶减压阀；
3—— 氦气纯化器；
4—— 六通阀（阀 1）；
5—— 定量环；
6—— 色谱柱 1；
7—— 样品气入口；
8—— 样品气出口；
9—— 六通阀（阀 2）；
10—— 色谱柱 2；
11——针阀；
12—— 六通阀（阀 3）；
13——平衡柱；
14—— 色谱柱 3；
15—— 氦离子化检测器
图 1    系统连接流程示意图

3.2.2      色谱柱的选择
3
色谱柱 1 选用 PLOT-Q 色谱柱作为预分离柱，用于将样品中各组分 以氢气、空气（氧+氮）与一氧化碳混合峰、二氧化碳的顺序初步分离。 色谱柱 2 选用 PLOT-Q 色谱柱，用于将放空后剩余氢气和空气与一氧化 碳混合组分，以及二氧化碳组分进一步分离。色谱柱 3 选用分子筛柱，
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用于将一氧化碳与空气分离，平衡柱推荐采用特定规格的毛细管色谱柱， 用于调节色谱柱2与色谱柱3切换时的基线平衡。


3.2.3   分析条件确定
通过优化系统阀切换时间和测试温度，可满足分析需求的典型色谱
条件及阀事件表如表1所示。
表1  典型色谱条件
	参数
	设定值

	定量环
	0.5 mL

	色谱柱升温程序35℃,保持4min,5℃/min,终温60℃

	色谱柱控制模式
	恒定流速15 mL/min

	氦离子化检测器
	温度100℃
氦气流速30 mL/min

	阀事件
	
	阀 1
	0.01 min开启

	阀 1
	0.5 min关闭

	阀2
	1.62 min开启

	阀2
	2.6 min关闭

	阀3
	4.45 min开启

	阀3
	5min关闭




	载气
	氦气


根据表1的色谱条件，氢气中一氧化碳和二氧化碳典型色谱图如图2
所示，其中CO 含为0.2 μmol/mol,CO₂    含量均为2 μmol/mol。
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[image: ]
时间/min
1-二氧化碳；2-一氧化碳
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图 2    典型氢气中一氧化碳和二氧化碳色谱图

3.2.4      方法评价指标考察和确认
3.2.4.1      验证试验参与单位及标准物质组成
共有来自国内不同区域、不同性质的 10 家实验室，采用不同厂家气 相色谱仪开展了方法测定范围线性考察、准确度试验，根据试验结果， 确定了方法定量方式、确定了方法测量范围内精密度和正确度。参与单 位及仪器设备配置见表 2。
各实验室所用气体标准物质均由四川中测标物科技有限公司配制， 0.05 µmol/mol~ 10 µmol/mol 范围内 7 个不同浓度点一氧化碳和二氧化碳 混合标准物质共计 42 瓶，详见表 3。
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实验室编号         实验室名称                   色谱仪型号             氦离子化检测器

	L1
	中石化石油化工科学研究
院有限公司
	安捷伦 7890B 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L2
	中国石化销售股份有限公
司河北石油分公司
	安捷伦 8890 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L3
	广州能源检测研究院
	安捷伦 8890 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L4
	中国计量科学研究院
	安捷伦 7890B 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L5
	中国测试技术研究院
	朗析仪器 LX-3000 气相色谱仪，配
脉冲放电氦离子化检测器
	LANSiS
脉冲放电型

	L6
	安捷伦科技（中国）有限
公司
	安捷伦 8890 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L7
	岛津企业管理（中国）有
限公司
	岛津 GC-2030 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L8
	浙江福立仪器股份有限公
司
	福立 GC9720Plus 气相色谱仪，配
脉冲放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L9
	四川中测标物科技有限公
司
	安捷伦 6890N 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型

	L10
	中石化（大连）石油化工
研究院有限公司
	岛津 GC2030 气相色谱仪，配脉冲
放电氦离子化检测器
	VALCO
脉冲放电型



表 2    验证试验参与单位及仪器设备配置情况
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实验室   编号                          组分名称及摩尔分数
	




L1/L2/L3/
L4/L8
	S1
	0.201 µmol/mol 一氧化碳、
	2.00 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S2
	10.0 µmol/mol 一氧化碳、
	10. 1 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S3
	5.00 µmol/mol 一氧化碳、
	5.04 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S4
	1.00 µmol/mol 一氧化碳、
	1.01 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S5
	0.500 µmol/mol 一氧化碳、
	0.504 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S6
	0. 100 µmol/mol 一氧化碳、
	0. 100 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S7
	0.0502 µmol/mol 一氧化碳、
	0.0506 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	





L5
	S1
	0.197 µmol/mol 一氧化碳、
	1.97 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S2
	10.0 µmol/mol 一氧化碳、
	10. 1 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S3
	4.96 µmol/mol 一氧化碳、
	5.00 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S4
	0.990 µmol/mol 一氧化碳、
	0.999 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S5
	0.503 µmol/mol 一氧化碳、
	0.507 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S6
	0. 101 µmol/mol 一氧化碳、
	0. 102 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S7
	0.0505 µmol/mol 一氧化碳、
	0.0509 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	





L6
	S1
	0.20 µmol/mol 一氧化碳、
	2.00 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S2
	10.0 µmol/mol 一氧化碳、
	10. 1 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S3
	5.00 µmol/mol 一氧化碳、
	5.04 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S4
	0.999 µmol/mol 一氧化碳、
	1.01 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S5
	0.498 µmol/mol 一氧化碳、
	0.502 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S6
	0.0993 µmol/mol 一氧化碳、
	0. 100 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S7
	0.0499 µmol/mol 一氧化碳、
	0.0503 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	


	S1
	0.200 µmol/mol 一氧化碳、
	2.00 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气


表 3    气体标准物质组成
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L7
	
	
	

	
	S2
	9.98 µmol/mol 一氧化碳、
	9.8 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S3
	5.03 µmol/mol 一氧化碳、
	5.07 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S4
	0.993 µmol/mol 一氧化碳、
	1.00 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S5
	0.498 µmol/mol 一氧化碳、
	0.503 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S6
	0. 101 µmol/mol 一氧化碳、
	0. 102 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S7
	0.0501 µmol/mol 一氧化碳、
	0.0505 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气



表 3    气体标准物质组成
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实验室  编号                          组分名称及摩尔分数

	





L9
	S1
	0.201 µmol/mol 一氧化碳、
	2.00 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S2
	10. 1 µmol/mol 一氧化碳、
	10.2 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S3
	5.00 µmol/mol 一氧化碳、
	5.04 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S4
	1.00 µmol/mol 一氧化碳、
	1.01 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S5
	0.506 µmol/mol 一氧化碳、
	0.511 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S6
	0.099 µmol/mol 一氧化碳、
	0. 100 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	
	S7
	0.0501 µmol/mol 一氧化碳、
	0.0505 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气


S1         0.201 µmol/mol 一氧化碳、2.00 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气
S2          9.97 µmol/mol 一氧化碳、10. 1 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气
S3          5.04 µmol/mol 一氧化碳、5.09 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气

	L10
	S4
S5
S6
	1.00 µmol/mol 一氧化碳、1.01 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气  0.499 µmol/mol 一氧化碳、0.504 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气
0.0999 µmol/mol 一氧化碳、0. 101 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气


	S7      0.0505 µmol/mol 一氧化碳、0.0501 µmol/mol 二氧化碳混合气体，平衡气氢气  


3.2.4.2      线性验证
对 0.05 µmol/mol~ 10 µmol/mol 范围内 7 个不同浓度点校准混合物样 品进行色谱分析，以组分的摩尔分数标称值为横坐标，峰面积为纵坐标， 斜率和截距依据最小二乘法并强制过原点计算，验证系统线性相关性。 参与实验室各组分校准曲线斜率及线性相关系数见表 4。
结果显示，各实验室校准曲线均成线性，相关系数 R2 大于 0.995 ， 其中 8 个实验室对目标化合物所建校准曲线的相关系数 R2 大于 0.999 ， 表明使用不同分析仪器和分析流程，在方法规定的浓度测量范围内，各 方法均具备使用校准曲线法和单点校准法定量基础。
续表 3  气体标准物质组成
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表 4    各实验室线性验证数据汇总

	

实验室
	一氧化碳
	二氧化碳

	
	
斜率/(mol/μmol)
	斜率
/(mol/μmol)
	
斜率/(mol/μmol)               R2

	L1
	1163.7
	1816.6
	1816.6
	0.9998

	L2
	9.1.6
	1554.7
	1554.7
	0.9999

	L3
	1108.7
	1683.6
	1683.6
	0.9998

	L4
	386.4
	692.2
	692.2
	0.9996

	L5
	469.3
	1136.6
	1136.6
	0.9999

	L6
	628.23
	966.0
	966.0
	0.9998

	L7
	1.8 × 105
	2.7 × 105
	2.7 × 105
	0.9991

	L8
	2.6 × 105
	3.8 × 105
	3.8 × 105
	0.9999

	L9
	411.4
	1017.9
	1017.9
	0.9999

	L10
	6.0 × 105
	7.8 × 105
	7.8 × 105
	0.9998




3.2.4.3      方法定量方式选择

分 别 采 用 校 准 曲 线 法 和 单 点 校 准 法 进 行 定 量 分 析 。 对 0.05  µmol/mol~ 10 µmol/mol 范围内 7 个不同浓度点校准混合物样品进行色谱 分析。校准曲线法以组分的摩尔分数标称值为横坐标，峰面积为纵坐标， 斜率和截距依据最小二乘法计算；单点校准法以摩尔分数 0.2 µmol/mol  一氧化碳、2 µmol/mol 二氧化碳气体标准物质为校准样品计算。以实验 室 L1 数据为例，每个浓度点平行测定两次，一氧化碳校准曲线方程为y=  1163.7 x，线性相关系数 R2 为 0.9998，二氧化碳校准曲线方程为y = 1816.6  x ，线性相关系数 R2 为 0.9998 。两种定量方法结果列于表 5 和表 6。
9
结果表明，两种定量方式得到的分析结果一致性良好，均可以作为 定量分析用。在日常分析中， 由于实验室不方便且较难获得准确度高的 多个浓度水平的标准物质，使得校准曲线定量方式不宜使用，因此，本 方法确定将单点校准法作为定量模式。
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表 5    一氧化碳两种定量方法结果比较

	
标准值
	校准曲线法
	单点校准法

	
	测定值 1
	测定值 2
	平均值
	测定值 1
	测定值 2
	平均值

	10.0
	10.0
	10.1
	10.1
	10.6
	10.6
	10.6

	5.00
	4.90
	4.93
	4.92
	5.16
	5.20
	5.18

	1.00
	0.909
	0.908
	0.909
	0.958
	0.957
	0.958

	0.500
	0.452
	0.451
	0.452
	0.476
	0.476
	0.476

	0.201
	0.191
	0.191
	0.191
	0.201
	0.201
	0.201

	0.100
	0.0920
	0.0916
	0.0918
	0.0969
	0.0965
	0.0967

	0.0501
	0.0468
	0.0458
	0.0463
	0.0494
	0.0483
	0.0488




表 6    二氧化碳两种定量方法结果比较

	
标准值
	校准曲线法
	单点校准法

	
	测定值 1
	测定值 2
	平均值
	测定值 1
	测定值 2
	平均值

	10.1
	10.0
	10.1
	10.1
	9.66
	9.71
	9.69

	5.04
	5.11
	5.12
	5.12
	4.93
	4.94
	4.93

	2.00
	2.07
	2.08
	2.08
	2.00
	2.00
	2.00

	1.01
	0.988
	0.977
	0.983
	0.952
	0.942
	0.947

	0.504
	0.490
	0.492
	0.491
	0.472
	0.474
	0.473

	0.101
	0.110
	0.111
	0.111
	0.106
	0.107
	0.107

	0.0505
	0.0478
	0.0479
	0.0479
	0.0461
	0.0462
	0.0461
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按照表 1 分析条件，实验室 L1 对方法测定范围下限浓度值的一氧化 碳和二氧化碳气体标准物质进行检测，对应信噪比结果见表 7，所得色谱 图见图 3。
表 7    组分在方法测定下限时信噪比

	组分
	含量/µmol/mol
	信噪比

	一氧化碳
	0.05
	10.2

	二氧化碳
	0.05
	20.2
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[image: ]
时间/min
1-二氧化碳；2-一氧化碳
图 3  0 .05μmol/mo l 一氧化碳和二氧化碳色谱图
结果显示，当一氧化碳和二氧化碳含量在0.05 μmol/mol 时，组分信 噪比均不小于10,满足可信定量的要求。


3.2.4.4   精密度试验
3.2.4.4.1   精密度统计
对 一 氧化碳和二氧化碳分别在测量范围(0 . 05 μmol/mol~10  μmol/mol)    内进行实验室间研究。方法精密度数据来自10个实验室间试 验结果，参与实验室数量 L=10,   样品数 S=7,   重复数为2,由10个实验
室、对7个样品进行的实验室间研究得到的数据列于表8~表9。
根据 GB/T6683-2021 对测试结果统计检验。 一氧化碳和二氧化碳精
密度统计报告分别见附录一和附录二。
按此规定判断试验结果的可靠性(95%置信水平)。 一氧化碳和二氧
化碳组分重复性r及再现性R 统计结果列于表10。
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表 8    一氧化碳实验室间分析结果
	
实验室
	测定
次数
	样品测定结果/(µmol/mol)

	
	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7

	
L1
	1
	0.2009
	10.5828
	5.1621
	0.9581
	0.4762
	0.0969
	0.0494

	
	2
	0.2011
	10.6071
	5.1975
	0.9573
	0.4756
	0.0965
	0.0483

	
L2
	1
	0.2015
	10.6159
	5.2228
	1.0078
	0.4904
	0.1008
	0.0469

	
	2
	0.2005
	10.6042
	5.2206
	1.0072
	0.4889
	0.0990
	0.0466

	
L3
	1
	0.1998
	9.4740
	4.9387
	0.9673
	0.4827
	0.0973
	0.0489

	
	2
	0.2016
	9.4808
	4.9217
	0.9638
	0.4820
	0.0974
	0.0468

	
L4
	1
	0.2011
	-
	6.0236
	1.1257
	0.5169
	0.1001
	0.0437

	
	2
	0.2009
	-
	6.0559
	1.1127
	0.5129
	0.1004
	0.0451

	
L5
	1
	0.2017
	10.3186
	5.2513
	0.9704
	0.4634
	0.0984
	0.0491

	
	2
	0.1923
	10.3570
	4.9510
	0.9334
	0.4747
	0.0945
	0.0516

	
L6
	1
	0.2006
	10.7079
	5.2051
	1.0044
	0.4997
	0.0945
	0.0445

	
	2
	0.1994
	10.6644
	5.1887
	1.0047
	0.5006
	0.0947
	0.0452

	
L7
	1
	0.1985
	9.2005
	4.9783
	0.9938
	0.4787
	0.0972
	0.0441

	
	2
	0.1986
	9.1981
	4.9576
	0.9816
	0.4830
	0.0980
	0.0437

	
L8
	1
	0.1993
	10.5432
	5.1948
	1.0109
	0.4856
	0.0949
	0.0459

	
	2
	0.2027
	10.5404
	5.2287
	1.0208
	0.4899
	0.0994
	0.0426

	
L9
	1
	0.2008
	10.3766
	5.1310
	1.0109
	0.4912
	0.0954
	0.0525

	
	2
	0.2085
	10.3797
	5.1169
	1.0175
	0.4815
	0.0912
	0.0468

	
	1
	0.2069
	10.7737
	5.6489
	1.0353
	0.5251
	0.0899
	0.0468




12
	L10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	0.1951
	10.6736
	5.4715
	0.9937
	0.5195
	0.0898
	0.0476
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表 9    二氧化碳实验室间分析结果
	
实验室
	测定
次数
	样品测定结果/(μmol/mol)

	
	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7

	
L1
	1
	1.9989
	9.6622
	4.9252
	0.9525
	0.4724
	0.1064
	0.0461

	
	2
	2.0011
	9.7119
	4.9377
	0.9416
	0.4740
	0.1071
	0.0462

	
L2
	1
	2.0004
	9.8851
	5.0845
	1.0220
	0.5006
	0.1176
	-

	
	2
	1.9996
	9.8725
	5.0808
	1.0204
	0.5005
	0.1172
	-

	
L3
	1
	2.0000
	8.6778
	4.8149
	0.9760
	0.4958
	0.1166
	0.0636

	
	2
	1.9995
	8.6970
	4.8107
	0.9745
	0.4946
	0.1181
	0.0633

	
L4
	1
	2.0024
	10.1082
	5.0343
	0.9611
	0.4784
	0.1079
	0.0613

	
	2
	1.9976
	10.1065
	5.0149
	0.9558
	0.4756
	0.1110
	0.0586

	
L5
	1
	2.0131
	10.3655
	4.6214
	0.9508
	0.4856
	0.0993
	0.0462

	
	2
	1.9269
	9.9498
	4.3618
	0.9229
	0.4637
	0.0917
	0.0451

	
L6
	1
	2.0006
	9.7224
	4.8740
	1.0037
	0.5136
	0.1185
	0.0643

	
	2
	1.9994
	9.6108
	4.8774
	1.0000
	0.5108
	0.1181
	0.0642

	
L7
	1
	1.9550
	9.1988
	4.7311
	0.9428
	0.4700
	0.1162
	0.0573

	
	2
	1.9744
	9.1435
	4.7410
	0.9613
	0.4674
	0.1151
	0.0587

	
L8
	1
	1.9991
	9.4336
	4.7792
	1.0397
	0.5385
	0.1211
	0.0599

	
	2
	2.0009
	9.4697
	4.7903
	1.0384
	0.5376
	0.1214
	0.0586

	
L9
	1
	2.0080
	9.7693
	4.8733
	0.9910
	0.4786
	0.1022
	0.0472

	
	2
	2.0076
	9.7780
	4.9170
	0.9937
	0.4798
	0.0958
	0.0535

	
	1
	1.9992
	9.5022
	4.7925
	0.9821
	0.5578
	0.1095
	0.0538




13
	L10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	2.0008
	9.5238
	4.8088
	0.9767
	0.5362
	0.1078
	0.0550
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