学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)	29－2019

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）111－2023

医用氧分析仪校准规范

Calibration Specification for Medical Oxygen Analyzers

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)111－2023

医用氧分析仪校准规范

Calibration Specification for Medical

Oxygen Analyzers

JJF（新）111—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：阿勒泰地区质量与计量检测所

昌吉回族自治州计量检定所

乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

塔城地区质量与计量检测所

本规范委托新疆维吾尔自治区物理化学计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)111－2023

本规范主要起草人：

常新春 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

艾孜买提·艾则孜 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

侯小东 (新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

张	振 (阿勒泰地区质量与计量检测所)

罗惠利 (昌吉回族自治州计量检定所)

吕	警 (乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心)

马江华 (塔城地区质量与计量检测所)

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)111－2023

目	录

引	言............................................................................................................................ （II）

1	范围............................................................................................................................ （1）

2	引用文件...................................................................................................................... (1）

3	术语............................................................................................................................ （1）

3.1	医用氧.................................................................................................................... （1）

4	概述............................................................................................................................ （1）

5	计量特性.................................................................................................................... （2）

5.1	计量特性................................................................................................................ （2）

5.2	报警功能................................................................................................................ （2）

6	校准条件.................................................................................................................... （2）

6.1	环境条件................................................................................................................ （2）

6.2	校准用计量器具及配套设备.............................................................................. （2）

7	校准项目和校准方法................................................................................................ （3）

7.2	示值误差................................................................................................................ （3）

7.3	重复性.................................................................................................................... （4）

7.4	响应时间................................................................................................................ （4）

7.5	干扰误差................................................................................................................ （5）

7.6	漂移........................................................................................................................ （5）

8	校准结果表达............................................................................................................ （5）

9	复校时间间隔............................................................................................................ （6）

附录 A	医用氧分析仪校准原始记录格式（参考）................................................... （7）

附录 B	证书内页格式................................................................................................... （9）

附录 C	医用氧分析仪二氧化碳示值误差测量不确定度评定示例......................... （10）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)111－2023

引	言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术

语及定义》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制

定的基础性系列规范。

本规范的主要校准方法参考了 GB/T 8982-2009 医用及航空呼吸用氧、JJG

635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程、JJG 662-2005 顺磁式

氧分析器检定规程以及《中华人民共和国药典》2020 年版（二部）氧药品标准

等标准和技术法规。

本规范为首次发布。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)111－2023

医用氧分析仪校准规范

1	范围

本规范适用于测量气态医用氧中氧气、一氧化碳、二氧化碳成分浓度的气体分析

仪的校准。

本规范中医用氧分析仪氧气的测量范围：（0～100）%mol/mol、一氧化碳测量范

围：（0～10）μmol/mol、二氧化碳测量范围：（0～500）μmol/mol。

2	引用文件

JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程

JJG 662-2005 顺磁式氧分析器检定规程

GB/T 8982-2009 医用及航空呼吸用氧

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语

3.1	医用氧 medical oxygen

由分离空气制取的气体及液态医疗用氧气。

4	概述

医用氧分析仪（以下简称仪器）检测原理是采用非色散红外吸收法测量一氧化碳、

二氧化碳浓度，基于氧的顺磁等特性测量氧浓度。仪器主要由采样单元、检测单元、

信号处理、显示单元等组成，采样方式为正压式或泵吸式，工作原理如图 1。

进气口	检测单元	排气口

信号处理

显示单元

图 1 仪器工作原理图

1

| 校准项目 | 一氧化碳气体 | 二氧化碳气体 | 氧气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | ±3%FS | ±2%FS | ±0.5%mol/mol |
| 重复性 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% |
| 响应时间 | ≤60 s | ≤60 s | ≤60 s |
| 干扰误差 | ±3%FS | ±2%FS | / |
| 零点漂移 | ±2%FS | ±2%FS | ±0.2%FS |
| 量程漂移 | ±2%FS | ±2%FS | ±0.2%FS |

| 标准气体名称 | 浓度 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 氮中一氧化碳 | 约为 5μmol/mol、仪器量程的 80% | Ur = 2%，k = 2 |
| 氮中二氧化碳 | 约为 100 μmol/mol、300 μmol/mol | Ur = 2%，k = 2 |

下

准

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

载

JJF(新)111－2023

5	计量特性

5.1	计量特性见表1。

表1  计量性能

5.2  	报警功能

具有报警功能的仪器，当仪器示值达到报警设定值时，应有报警或提示信号输出。

注：

1  以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

2  具有测量湿度功能的仪器，根据原理不同，按照相应国家计量检定规程或校准规范执行。

6	校准条件

6.1	环境条件

6.1.1	环境温度：（15～35）℃。

6.1.2	相对湿度：＜75%。

6.1.3	大气压力：86 kPa～106 kPa。

6.1.4	应无影响仪器正常工作的震动、电磁场和干扰气体。

6.2	校准用计量器具及配套设备

6.2.1	气体标准物质

采用由国家计量行政部门批准的有证气体标准物质（简称标准气体），具体见表 2。

表2

2

| 标准气体名称 | 浓度 | 不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 氮中氧 | 约为 95%mol/mol | Ur = 1%，k = 2 |
| 纯氧 | ≥99.995%mol/mol | Ur = 0.001%，k = 2 |
| 氧中一氧化碳、二氧化碳 | 约为 CO:5 μmol/mol;CO2:100 μmol/mol | Ur = 2%，k = 2 |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)111－2023

表 2（续）

6.2.2  	气体标准物质稀释装置：稀释后气体的不确定度符合表 2 要求。

6.2.4	零点气：高纯氮气，氮气含量不低于 99.999%mol/mol。

6.2.5	秒表：误差±0.10 s/h。

6.2.6	流量控制器：由两个气体流量计组成，最大流量不低于 2 L/min，准确度等级

不低于 4 级。如图 2 所示。

图 2 流量控制器

7	校准项目和校准方法

7.1	外观和通电检查

7.1.1	外观及结构

仪器不应有影响其正常工作的外观损伤。仪器名称、型号、制造厂名称、编号及

警示标志等应齐全、清楚。

7.1.2	通电检查

仪器通电后应能正常工作，显示部分清晰、完整。

7.2	示值误差

按照使用说明书要求对仪器通电预热，待仪器稳定后，在被测气体对应的测量模

式下，对仪器进行零点和示值的调整。并按下列要求对仪器进行示值误差校准。

一氧化碳测量模式下，分别通入浓度约为 5 μmol/mol、仪器量程 80%的氮中一氧

化碳标准气体。

3

ｏｍ

标

准

下

载

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

兔

学

兔

JJF(新)111－2023

二氧化碳测量模式下，分别通入浓度约为 100 μmol/mol、300 μmol/mol 的氮中二

氧化碳标准气体。

氧气测量模式下，分别通入浓度约为 95%mol/mol 的氮中氧标准气体和纯氧。

在被测气体对应测量模式下，每种浓度重复测量 3 次，记录仪器稳定示值。按式

（1）计算一氧化碳、二氧化碳各浓度点的示值误差 C 。

ΔC

C  Cs

R

100%

（1）

式中： C ——一氧化碳或二氧化碳每种浓度 3 次示值的算术平均值，μmol/mol；

Cs ——一氧化碳或二氧化碳标准气体浓度值，μmol/mol。

R——一氧化碳或二氧化碳仪器量程值，μmol/mol。

按式（2）计算氧气各浓度点的示值误差 ΔC 。

ΔC  C  Cs

（2）

式中： C ——氧气每种浓度 3 次示值的算术平均值，%mol/mol；

Cs ——氧气标准气体浓度值，%mol/mol。

7.3	重复性

在被测气体对应的测量模式下，分别通入浓度约为 5 μmol/mol 氮中一氧化碳、300

μmol/mol 氮中二氧化碳、95%mol/mol 氮中氧气标准气体，待示值稳定后，记录仪器示

值。重复测量 7 次，按式（3）计算仪器重复性 sr 。

sr   	 C

1

6

i1

i

C 6

C

2

100%

（3）

式中： Ci ——仪器第 i 次测量的示值；

C ——仪器 7 次测量的算术平均值。

7.4	响应时间

在被测气体对应的测量模式下，分别通入浓度约为 5 μmol/mol 氮中一氧化碳、300

μmol/mol 氮中二氧化碳、95%mol/mol 氮中氧气标准气体，待示值稳定后，读取稳定值。

撤去标准气体，通入零点气体待仪器回零后，再通入上述浓度的标准气体，同时启动

4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975032311144011112