# 北 京 市 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（京）3018—2022

连续pH测量仪校准规范

Calibration Specification for Continuous pH Meters

20 22 - 03 - 29 发 布                            20 22 - 04 -29 实 施

北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 发  布

连续 pH 测量仪校准规范

Calibration Specification for

Continuous pH Meters

JJF(京)3018—2022

归 口 单 位：北京市市场监督管理局

主要起草单位：北京市计量检测科学研究院

天津市计量监督检测科学研究院 河北省计量监督检测研究院

参加起草单位：北京市生态环境监测中心

上海北裕分析仪器股份有限公司

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

| 本规范主要起草人： |  |
| --- | --- |
| 姜蓬勃 | （北京市计量检测科学研究院） |
| 刘 冉 | （北京市计量检测科学研究院） |
| 郭 硕 | （河北省计量监督检测研究院） |
| 王志鹏 | （天津市计量监督检测科学研究院） |
| 参加起草人： |  |
| 赵少雷 | （北京市计量检测科学研究院） |
| 赵泽熙 | （北京市生态环境监测中心） |
| 卢文武 | （上海北裕分析仪器股份有限公司） |

目  录

引言 	（II）

1  范围	 1

2  引用文件	 1

3 概述	 1

4 计量特性	 1

5 校准条件	 2

5.1  环境条件	 2

5.2  温度恒定性	 2

5.3  测量标准及其他设备	 2

6 校准项目和校准方法	 2

6.1  校准前检查	 2

6.2  温度示值误差	 2

6.3  仪器 pH 示值误差及 pH 测量重复性	 3

6.4  pH 测量稳定性	 3

7 校准结果表达	 4

8 复校时间间隔	 5

附录 A 仪器示值误差的不确定度评定	 6

附录 B 校准原始记录格式（参考）	 11

附录 C 校准证书（内页）格式	 12

# 引  言

本规范按照 JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定 度评定与表示》和 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的规定要求编写。

本规范在编写过程中参考了 JJG 119-2018 《实验室 pH（酸度）计检定规程》、JJF 1547-2015《在线 pH 计校准规范》、GB/T 6920-1986《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》、 GB/T 11165-2005《实验室 pH 计》、GB/T20245.2-2013《电化学分析器性能表示 第 2 部 分：pH 值》以及 HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法》中部分性能指标和试验方法。

本规范为京津冀共建计量技术规范。 本规范为首次发布。

连续pH 测量仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于具备自动化设计、可连续测量 pH（酸度）参数的仪器的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 仅注日期的引用文件适用于本规范。

# 3  概述

连续pH 测量仪（以下简称“仪器 ”）是与实验室pH 计的测量原理基本相同、能够连 续自动测量批量样品的pH 值的自动化仪器。仪器主要由 pH 电计、pH 电极以及辅助测量设 备组成。辅助测量设备由装有工作站软件的计算机、操作架（臂）、样品台组成。

仪器的测量方式为浸入式。

# 4  计量特性

仪器计量特性列于表 1。

表 1 计量特性

| 序号 | 项目 | 计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH 示值误差 | 不超过±0.1 |
| 2 | pH 测量重复性 | 不超过 0.05 |
| 3 | pH 测量稳定性 | 不超过±0.05 |

| 4 | 温度示值误差 | 不超过±0.5℃ |
| --- | --- | --- |
| 注： 以上指标不用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |

# 5  校准条件

# 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度： (10～40)℃ ;

5.1.2  相对湿度：不大于 85% ;

5.1.3  电源：电压： (220±22)V，频率：（50±1）Hz；

5.1.4  周围无影响仪器性能的振动存在；周围空气中无腐蚀性的气体存在；周围无其他 影响仪器性能的电磁场干扰。

# 5.2  温度恒定性

标准溶液和电极系统的温度恒定性不超过±0.2℃。

# 5.3  测量标准及其他设备

5.3.1  pH 标准物质：应使用经国家计量行政部门批准的有证标准物质。不同pH 值标准物 质的种类不少于 3 个，其配制方法和pH 值见相应的标准物质证书。标准物质的扩展不确 定度为 0.01（k=3）。

5.3.2  温度计：测量范围（0～60） ℃ , 分度值不大于 0.1℃。

5.3.3  恒温水槽：控温范围（0～60） ℃ , 温度均匀性不超过 0.2℃ , 温度波动度不大于 0.2℃。

以上仪器均须检定合格或校准修正后方可使用，有证标准物质应在有效期内使用。

# 6  校准项目和校准方法

# 6.1  校准前检查

6.1.1  仪器的外观整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢。

6.1.2  所有铭牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求。

6.1.3  所有紧固件不得松动、各种调节件灵活，机械臂功能正常。

6.1.4  玻璃电极或复合电极的玻璃泡无裂痕、爆裂现象。电极接线或插头清洁干燥。参 比电极内部充满溶液，液接界无吸附杂质，电解质溶液能正常渗透。

# 6.2  温度示值误差

将温度计和仪器温度探头放置恒温水槽中，在仪器正常使用的温度范围内选择三个温 度点（如 15℃、25℃、35℃) , 待温度计监测的恒温水槽温度稳定后，记录仪器温度示值。

重复测量 2 次，取平均值，按公式（1）计算温度示值误差 Δt，选取绝对值最大者作 为此项目校准结果。

Δt = tt  - ts                                                                                                                           （1）

式中：

tt ——仪器测量温度示值的平均值，℃ ; ts ——温度计监测温度示值，℃ ;

Δt ——温度示值误差，℃。

# 6.3  仪器 pH 示值误差及 pH 测量重复性

选择三种标准物质（pH 范围在 3～10）放置在 25℃恒温水槽中恒温。将仪器样品区温 度控制在 25℃。选用其中两种标准物质，按照仪器使用说明书的要求对仪器进行校准，之 后使用第三种标准物质进行测量，记录第三种标准物质的测量值。重复上述步骤，测量 6 次，按公式（2）计算示值误差，按公式(3)计算仪器示值重复性。

ΔpHy  =  - pHs                                                                                             （2）

spH  =                                              （3）

式中：

ΔpH y ──仪器pH 示值误差；

pHy  ──6 次测量pH 示值平均值； pH s    ── 标准物质的pH 值；

pHyi ──标准物质第 i 次测量的pH 示值；

spH ──仪器重复性。

# 6.4  pH 测量稳定性

按照 6.3 对仪器电极进行校准后，将测量第三种标准物质得到的结果作为仪器的初始 值。3h 后，更新第三种标准物质，保持仪器样品区温度不变，不调整仪器，也不对电极重

新校准。测量第三种标准物质，重复 6 次，计算平均值pH w  ，按式（4）计算仪器示值稳 定性 ΔpH w 。

ΔpH w  = pHy  - pH w                                                                                                                （4）

式中：

pHy  ──校准后仪器示值的平均值，作为初始值；

pH w  ──3h 后仪器示值的平均值； ΔpH w ──仪器示值稳定性。

# 7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书 ”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识； e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接 收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号； j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识； o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/976102030230010100