## 《医学影像设备学》课程考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.下列不属于X线机机械辅助装置的是

A、摄影床

B、诊视床

C、滤线器

D、影像增强器

E、遮线器

答案：D

2.⾼压电缆的结构从内到外顺序分为

A、导电芯线、⾼压绝缘层、保护层

B、导电芯线、⾼压绝缘层、半导体层

C、导电芯线、保护层、⾦属屏蔽层

D、导电芯线、⾼压绝缘层、半导体层、⾦属屏蔽层、保护层

E、导电芯线、⾼压绝缘层、保护层、⾦属屏蔽层、半导体层

答案：D

3.X线摄影中,应尽可能使⽤⼩焦点,但是要受到什么的限制?()

A、焦点⼀胶⽚距离

B、X线管规格曲线

C、X线管阳极冷却曲线

D、物体-胶⽚距离

E、最⼤物体-胶⽚距离

答案：B

4.⾼压电缆的⾦属屏蔽层主要作⽤是?()

A、使⼼线的⾼压与地之间绝缘

B、消除绝缘层外表⾯与⾦属屏蔽层之间的静电场;

C、加强电缆的机械保护

D、使之与⼤地同电位,以保护操作者和病⼈的安全;

E、防⽌静电场引起的有害影响。

答案：E

5.现代⼤多数X线发主器,⽤什么计时器控制照射时间?()

A、电⼦计时器

B、同步计时器;

C、脉冲计时器;

D、机械计时器;

E、⾃动计时器。

答案：A

6.阳极的主要作⽤是

A、接受⾼速电⼦撞击⽽产⽣X线

B、将阳极热量辐射或传导出管外

C、吸收⼆次电⼦

D、吸收散乱射线

E、以上都是

答案：E

7.对X线管阳极特性曲线的解释,正确的是

A、灯丝加热电流在某⼀恒定值下,电源电压与管电压的关系

B、管电压在某⼀恒定值下,灯丝加热电流与管电流的关系

C、灯丝加热电流在某⼀恒定值下,管电压与管电流的关系

D、管电流在某⼀恒定值下,灯丝加热电流与管电压的关系

E、电源电压⼀定,管电流与灯丝加热电流的关系

答案：C

8.X线管的代表容ᰁ⼜称

A、热容ᰁ

B、额定容量ᰁ

C、瞬时负荷

D、连续负荷

E、最⼤负荷

答案：B

9.X线机电路使⽤哪类计时器可以提供毫秒级精确照射时间?()

A、机械式;

B、电⼦式;

C、同步式;

D、脉冲式;

E、电离室式

答案：B

10.影像增强管的构成中不包括

A、输⼊屏

B、光电阴极

C、栅极

D、阳极

E、同步机

答案：E

11.X线机限时电路要完成:()

A、旋转阳极的启动

B、灯丝增温

C、透视到摄影⼯作状态转换

D、曝光时间的控制

答案：D

12.X线管产⽣X线的条件是

A、阴极灯丝加热

B、阴极能发射电⼦

C、X线管两极加上⾼压

D、阴极灯丝加热发射电⼦且X线管两极加上⾼压

E、阴极灯丝加热且能发射电⼦

答案：D

13.⽤于控制透视曝光的开关是:()

A、按钮开关

B、⼿开关

C、微动开关

D、脚开关

E、转换开关

答案：D

14.中频X线机最短曝光时间可达()

A、0.5ms

B、1.0ms

C、1.5ms

D、2.0ms

E、2.5ms

答案：B

15.下列探测器不属于DR的探测器()

A、增感屏/胶⽚

B、⽓体探测器

C、固体探测器

D、⾮晶态硒平板探测器

E、闪烁探测器

答案：A

16.在产⽣X线过程中,电⼦的动能百分之⼏变成X线,百分之⼏成热能

A、98,2

B、2,98

C、99.8,0.2

D、0.2,99.8

E、100,0

答案：D

17.X线机机房的⾼度应⼩于()m

A、2.8

B、3.0

C、3.2

D、3.5

E、4.0

答案：D

18.⾼压发⽣器的作⽤不包括

A、产⽣并输出⾼压

B、产⽣并输出控制电路所需要的各电压

C、产⽣并输出灯丝加热电压

D、完成X线管管位交换

E、完成对交流⾼压的整流

答案：B

19.在读取IP板信息时⼀般⽤波⻓()的激光激发

A、600nm

B、400nm

C、200nm

D、300nm

E、800nm

答案：A

20.X线管实际焦点应为何种形状()

A、椭圆形

B、圆形

C、⻓⽅形

D、⽅形

E、三⻆形

答案：C

21.关于谐振式磁饱和稳压器的叙述,正确的是

A、稳压器的铁⼼同普通变压器

B、输出电压稳定,变化率仅为1%

C、它是利⽤铁⼼磁化曲线的线性特点来设计的

D、电源能量损耗较⼤

E、⽬前⽣产的稳压器效率还不⾼

答案：B

22.有效焦点与实际焦点的关系()(θ为靶⻆)

A、有效焦点=实际焦点×sinθ

B、有效焦点=实际焦点×cosθ

C、有效焦点=实际焦点×tgθ

D、有效焦点=实际焦点×ctθ

E、有效焦点=实际焦点×tanθ

答案：A

23.毫安秒的主要功能是()

A、控制X线照⽚的密度

B、调节对⽐度

C、提⾼穿透⼒

D、提⾼X线机效率

E、保护病⼈

答案：A

24.X线管阴极是:

A、电⼦发射器

B、电⼦收集器

C、靶⾯

D、⼆极管

E、X线管窗⼝

答案：A

25.⽤于控制摄影曝光开始的开关是:()

A、按钮开关

B、⼿开关

C、微动开关

D、脚开关

E、转换开关

答案：B

26.遮线器安装于X线管的

A、左侧

B、右侧

C、上⽅

D、窗⼝处

E、管套内

答案：D

27.()DSA产⽣条纹伪影和漩涡伪影的主要原因是:

A、投影系统不稳定

B、X线束的密度不均匀

C、X线束过于硬化

D、成像⽅式选择不当

E、空间频率过⾼

答案：A

28.将管头⽀持装置的轨道与摄影床合⼆为⼀的是:()

A、落地式

B、附着式

C、悬吊式

D、C形臂式

E、U形臂式

答案：B

29.对于实际焦点,正确的说法是

A、实际焦点的⼤⼩主要取决于槽的形状、宽度、深度

B、形成实际焦点的电⼦密度是均匀的

C、灯丝前端发射的电⼦形成副焦点

D、灯丝侧⾯发射的电⼦形成主焦点

E、实际焦点是正⽅形

答案：A

30.下列元件中属于控制装置的是

A、稳压器

B、温度限制器

C、滤线器

D、灯丝变压器

E、电源开关

答案：E

31.()DR中,能将X线直接转换为电信号的载体是:

A、TFT

B、⾮晶硒

C、⾮晶硅

D、CCD

E、IP

答案：B

32.X线管阳极靶⾯材料的特点不包括

A、原⼦序数⾼

B、X线发⽣效率⾼

C、熔点⾼

D、焦点⼩

E、⾦属蒸发率低

答案：D

33.⾼频X线机的⾼压电源频率范围是:()

A、50Hz~60Hz

B、50Hz~400Hz

C、400Hz~20kHz

D、⼤于20kHz

答案：D

34.X线管灯丝电⼦的发射率决定于

A、曝光时间

B、焦点⼤⼩

C、千伏数

D、灯丝温度

E、阳极特性

答案：D

35.X线管阳极特性曲线是指:()

A、在灯丝电压⼀定的情况下,阳极电流与阴极电压之间的关系

B、在灯丝加热电流为⼀定值情况下,灯丝电压与阳极电流之间的关系

C、在灯丝温度⼀定的情况下,灯丝电流与阳极电压之间的关系

D、在灯丝电压⼀定的情况下,灯丝温度与管电流之间的关系

E、在灯丝热电流为⼀定情况下,管电流与管电压之间的关系

答案：E

36.灯丝变压器是()

A、升压变压器

B、降压变压器

C、稳压变压器

D、磁饱和变压器

E、电容器

答案：B

37.胃肠摄影装置的结构和操作注意事项,不包括()

A、送⽚夹和驱动装置;

B、点⽚分格选择器和辅助机件

C、定位器和驱动装置;

D、在床运转或床⾯升降前应提示病⼈,注意安全;

E、在胃肠检查前做好胃肠摄影前的各项准备等。

答案：C

38.关于实际焦点,正确的是

A、是阴极电⼦在阳极靶⾯上的实际轰击⾯积

B、近似为⻓⽅形

C、形状由灯丝形状决定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/987055140062006026