# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T   1354—2004

进出口蜂蜜中咖啡因含量检验 方法  液相色谱法

Determination of caffeine in honey for import and

export —Liquid chromatography

2004-12-01 实施

2004-06-01 发布

发 布

中    华    人    民   共    和    国

国家质量监督检验检疫总局

SN/T  1354—2004

前    言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准由中华人民共和国湖南出入境检验检疫局负责起草。

本标准主要起草人：戴华、李拥军、熊芳、李献坤、黄志强、袁智能。

本标准系首次发布的检验检疫行业标准。

SN/T  1354—2004

进出口蜂蜜中咖啡因含量检验

方法  液相色谱法

1  范围

本标准规定了进出口蜂蜜中咖啡因含量检验的抽样、制样和液相色谱测定方法。

本标准适用于进出口蜂蜜中咖啡因含量的检验。

2 抽样和制样

# 2.1 检验批

以不超过1000件(或25 t) 为一检验批。

同一检验批的商品应具有相同的特性，如包装、标记、产地、规格和等级等

# 2.2 抽样数量

抽样数量见表1。

单位为件

表 1

| 批量 | 最低抽样数 |
| --- | --- |
| 1～10 | 1 |
| 11～50 | 5 |
| 51～100 | 10 |
| 101～500 | 每增加100,增取5 |
| 501以上 | 每增加100,增取2 |

# 2.3  抽样工具

2.3.1  取样管：不锈钢管，长约115 cm, 内径约2.5 cm; 玻璃管，长约115 cm, 内径约2.5 cm。

2.3.2 混样器：搪瓷桶(或杯)。

2.3.3  样品瓶：500 mL 具塞广口玻璃瓶。

# 2.4  抽样方法

按2.2规定的抽样件数随机抽取，逐件开启。将玻璃管缓缓从开口处放入直至桶底，吸取样品。如 遇蜂蜜结晶，用不锈钢管缓缓插入，直至桶底，吸取样品。每件抽取样品不少于100 g 作为原始样品 将所取样品倾人混样器内，混合均匀，分出约1 kg, 装入清洁干燥的样品瓶内，加封后，标明标记，及时

送交实验室。

如属瓶装蜂蜜，按应开件数，从每件中随机取一瓶，标明标记，及时送交实验室。

# 2.5 试样制备

将取回样品充分搅匀，均分成两份，装入试样瓶中作为试样，密封，标明标记。

如取回样品中有结晶析出，则将样品瓶加盖后，置于不超过40℃的水浴中温热。待结晶全部融化

后，启盖，充分搅匀，均分成两份，密封，并标明标记。

如属瓶装蜂蜜，将取回的全部蜂蜜，倒在一起，充分搅匀，分取出约1 kg 代表性样品。再将1 kg 代

表性样品经搅匀后，均分成两份，装人试样瓶中作为试样，密封，标明标记。在抽样和制样的操作过程

SN/T   1354—2004

中，应防止样品受到污染或发生含量的变化。

# 2.6  试样保存

将试样于室温下保存。

3  测定方法

# 3.1 方法提要

样品中咖啡因在碱性条件下，用三氯甲烷提取，提取液经净化、浓缩后，用配有紫外检测器的液相色

谱仪测定，外标法定量。

# 3.2 试剂和材料

所有试剂除特殊注明外，均为分析纯，水为重蒸馏水。

3.2.1  乙腈：液相色谱纯或相当者。

3.2.2  冰乙酸：99.9%。

3.2.3 三氯甲烷。

3.2.4  氢氧化钠水溶液：称取5.0.g 氢氧化钠用100 mL 水溶解。

3.2.5  咖啡因：纯度≥99.5%。

3.2.6  标准溶液(1 mg/mL):   准确称取0.1 g(准确至0.0001 g) 咖啡因标准品，用水溶解并定容至 100  mL,作为标准储备液。再根据需要用水将标准储备液稀释至适当浓度。

# 3.3 仪器和设备

3.3.1 高效液相色谱仪配紫外检测器。

3.3.2  旋涡混匀器。

3.3.3  离心机：4000 r/min。

3.3.4 多功能微量化样品处理仪或类似者。

# 3.4  测定步骤

# 3.4.1  提取、净化

准确称取20g(准确至0.01 g)试样于50 mL 具塞离心管中，加入10 mL 氢氧化钠水溶液混匀，然 后定量加入20.0mL 三氯甲烷，加塞，在旋涡混匀器上混匀5 min, 于2000r/min  离心5 min, 将上层水 相用尖嘴吸管吸取弃去，有机相再用2×5mL 氢氧化钠水溶液洗涤两次，弃去水相；将有机相在旋涡混 合器上混匀，用干燥滤纸过滤，弃去初液3 mL, 收集滤液，定量取滤液10.0 mL, 于45℃空气流下浓缩

至近干，定量加入2.0 mL 水溶解残渣，过0.45 μm 微孔滤膜后，上液相色谱仪测定，外标法定量。

3.4.2  测定

3.4.2.1  色谱条件

a)     色谱柱：ODS C18柱，25 cm×4.6    mm(内径)×5μm 或类似柱；

b)    流动相：乙腈：水：乙酸(16+83+1);

c)     流速：0.50 mL/min;

d)     检测波长：273 nm;

e)    进样量：20 μL;

f)    柱温：40℃。

## 3.4.2.2  色谱测定

根据样液中咖啡因的含量情况，选定峰面积相近的标准工作溶液。标准工作溶液和样液中的咖啡 因的响应值均应在仪器的检测线性范围内。对标准工作溶液和样液等体积参插进样测定。在上述色谱

条件下，咖啡因的保留时间约为8.8 min, 标准品色谱图参见附录 A。

## 3.4.3  空白试验

除不加试样外，按上述测定步骤进行。

SN/T  1354—2004

3.5  结果计算和表述

用色谱数据处理机或按式(1)计算试样中咖啡因的含量，计算结果需扣除空白值。

(1)

式中：

X——试样中咖啡因的含量，单位为毫克每千克(mg/kg);

A        样液中咖啡因的峰面积，单位为平方毫米(mm²)

c.        标准工作液中咖啡因的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL):

A.标准工作液中咖啡因的峰面积，单位为平方毫米(mm²)

V——样液最终定容体积，单位为毫升(mL);

m——最终样液所代表的试样量，单位为克(g)。

4 测定低限、回收率

4.1 测定低限

本方法的测定低限为0.025 mg/kg。

4.2 回收率

蜂蜜中咖啡因的添加浓度及其回收率的实验数据：

在0.025mg/kg 时，回收率为93.2%;

在0.050 mg/kg 时，回收率为96.0%;

在1.0 mg/kg 时，回收率为98.4%。

SN/T   1354—2004

附  录 A

(资料性附录)

标准品色谱图

图 A.1  咖啡因标准品的液相色谱图

SN/T   1354—2004

Foreword

Annex A of this standard are informative annex.

This standard was proposed by and is under the charge of National Regulatory Commission for Certification  and  Accreditation,

This standard was drafted by Hunan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China.

The  main  drafters  of  this  standard  are  Dai  Hua,Li  Yongjun,Xiong  Fang,Li  Xiankun,Huang Zhiqiang and Yuan Zhineng.

This standard is a professional standard promulgated for the first time.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/988142123004006050