# 落锤式冲击试验机校准规范

1  范围

本校准规范适用于落锤式冲击试验机的校准，落锤式冲击试验机包括非金属落锤式 冲击试验机、金属落锤式冲击试验机，其他进行落重冲击试验的仪器可以参照本规范进 行校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 2611 试验机  通用技术要求

GB/T 5137.1—2002  汽车安全玻璃试验方法

GB/T 6803—2008 铁素体钢无塑性转变温度落锤试验方法

GB/T 8363—2007 铁素体钢落锤撕裂试验方法

GB/T  9639.1—2008  塑料薄膜和薄片  抗冲击性能试验方法  自由落镖法 GB/T11548—1989   硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法)

TB  1632.1—2005 钢轨焊接  第一部分：通用技术条件

QB/T 2918—2007  箱包  落锤冲击试验方法

JB/T 9389—2008 非金属材料落锤式冲击试验机  技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语

3.1 落锤  falling  weight

落锤式冲击试验机上的、把重力势能转化为动能的、并且把能量直接冲击作用到被 测试样上的一个部件。 一般使用规定的材料制作，具有一定的形状、质量和硬度等参数 要求。

3.2  摆动量  swing   amount

非固定式工作台在水平方向上可移动的距离。

3.3  跌落高度  falling  height

落锤锤头顶端到试样冲击面的距离。

3.4 落锤冲击点  the  point  of the  falling  weight  impact 落锤下落冲击到工作台水平面的中心位置。

3.5  能量损失  loss  energy

落锤在下落过程中由于受到空气阻力、护管、导向装置等因素的摩擦而损失的 能量。

4 概述

落锤式冲击试验机是用于对材料或产品做落体冲击试验的测量仪器， 一般包括落 锤、主机、高度测量部分、工作台、释放和捕捉装置、防二次冲击机构等几部分。按照 相应产品标准，选用不同型号的落锤式冲击试验机和特定的落锤，在规定的高度下，冲 击放置在工作台上的试样，根据试样冲击后的情况，来判定样品的抗冲击性能。

5 计量特性

具体计量特性见表1。

JJF   1445-2014

表 1 计量特性一览表

co

| 序 号 | 项 目 | 标准及其技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 5137.1- 2002 汽车安 全玻璃试验 方法 | GB/T 6803— 2008 铁素体 钢的无塑性转 变温度落锤试 验方法 | GB/T 8363— 2007 铁素体 钢落锤撕裂试 验方法 | GB/T 9639.1- 2008 塑料薄 膜和薄片抗冲 击性能试验方 法 自由落 镖法 | GB/T 11548— 1989 硬质塑 料板材耐冲击 性能试验方法 (落锤法) | TB/T 1632.1- 2005钢轨焊 接 第一部 分：通用技术 条件 | QB/T 2918— 2007 箱包 落锤冲击试验 方法 | JB/T 9389— 2008 非金 属材料落锤 式冲击试验 机 技术条件 |
| 1 | 工作台水平度 | * | * | * | * | * | * | * | 1/1000 |
| 2 | 工作台摆动量 | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 mm |
| 3 | 导向装置的 垂直度 | / | 兴 | * | / | 兴 | 兴 | / | 1/1000 |
| 4 | 落锤冲击点 偏 差 m m | 不大于25 (227g落锤， 冲击高度大于 6 m时，冲击点 偏差不大于50) | * | 不大于1.5 | * | 不大于2 | ¥ | 兴 | 不大于2.5 |
| 5 | 落锤锤头 半 径 m m | 直径约为38 直径约为82 | 25 | 25.4±2.5 | 19士0.5 25±0.5 | 10±0.05 20±0.05 5±0.05 | 100～300 | 50士2 | 半径小于30, ±0.05, 其他±0.10 |
| 6 | 锤头表面 粗糙度(Ra) 不大于 | ¥ | 兴 | 兴 | 兴 | 3.2 μm | 兴 | 长 | 3.2 μm |

JJF 1445—2014

中

表1(续)

| 序 号 | 项 目 | 标准及其技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 5137.1- 2002 汽车安 全玻璃试验 方法 | GB/T 6803— 2008 铁素体 钢的无塑性转 变温度落锤试 验方法 | GB/T 8363— 2007铁素体 钢落锤撕裂试 验方法 | GB/T 9639.1- 2008 塑料薄 膜和薄片抗冲 击性能试验方 法 自由落 镖法 | GB/T 11548— 1989 硬质塑 料板材耐冲击 性能试验方法 (落锤法) | TB/T 1632.1- 2005钢轨焊 接 第一部 分：通用技术 条件 | QB/T 2918— 2007 箱包 落锤冲击试验 方法 | JB/T 9389— 2008 非金 属材料落锤 式冲击试验 机 技术条件 |
| 7 | 锤头硬度 | / | 不小于50 HRC | 不小于56 HRC | / | * | (300～350)HBW | / | 不小于54 HRG |
|  | 落锤质量 | (227±2)g (2260±20)g | 兴 | 兴 | 士0.5% (5～90)g | 土5 g | (1000±5)kg | 士10 g(2～5)kg | 士5 g(0.25~ 16)kg |
| 9 | 跌落高度 | 兴 | 0～10% | * | (0.66士0.01)m (1.50±0.01)m | 士1 mm | * | ±10 mm | ±2 mm |
| 10 | 落锤冲击速度 和能量损失 | / | 兴 | (5～9)m/s | / | 能量损失 小 于 5 % | * | * | 速度不小于理 论值的95% |
| 注：1.标注有“*”的项目建议进行校准。 2.标注有“/”的项目不进行校准。 3.以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：(10～35)℃;

6.1.2  相对湿度：不大于80%

6.1.3  周围无腐蚀性介质；

6.1.4  附近无影响实验结果的振源。

6.2  校准用设备

校准用设备见表2。

表2 校准项目和校准设备

| 序号 | 校准项目 | 设备名称及计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作台水平度 | 框式水平仪 |
| 2 | 工作台摆动量 | 百分表：测量范围(0～1)mm,MPE:±14μm |
| 3 | 导向装置垂直度 | 框式水平仪 |
| 4 | 落锤冲击点偏差 | 游标卡尺：测量范围(0～200)mm,分度值：0.02 mm |
| 5 | 锤头半径示值误差 | 半径测量规：测量范围(5～300)mm, MPE:士0.005 mm 塞尺：测量范围(0.02～2.00)mm MPE.+0.005 mm |
| 6 | 锤头表面粗糙度 | 表面粗糙度比较样块：MPE:(-17～12)% |
| 7 | 锤头硬度 | 硬度计 |
| 8 | 落锤质量示值误差 | 衡器：不大于被测落锤质量的最大允许误差的1/3 |
| 9 | 跌落高度示值误差 | 钢卷尺：分度值不大于1mm,1级 |
| 10 | 能量损失 | 速度测量装置：MPE:±0.5% |

7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

落锤式冲击试验机的校准项目见表2。

7.2 校准方法

7.2.1  工作台

7.2.1.1  水平度

使用框式水平仪在工作台的工作面相互垂直两个方向上进行测量，取最大值作为工

作台的水平度。

7.2.1.2  摆动量

对于非固定式工作台，将工作台调至顶端，使用磁性表座在稳固的基础上分别安装 两块百分表，百分表的量杆垂直地靠在工作台相互垂直两个侧面上，在水平方向上向两

侧推动工作台，两个百分表的最大变动量作为工作台在水平方向上的摆动量。

7.2.2  导向装置垂直度

使用框式水平仪和塞尺在导向装置的相互垂直的两个方向上分别测量其垂直度，取 最大值作为落锤导向装置的垂直度。

7.2.3  落锤冲击点偏差

在工作台上(或夹具上)水平放置一块10 mm 厚的金属平板，使其与工作台保持 平行，金属平板的中心与夹具中心重合。在金属平板上放置一块约5 mm  厚的橡胶板， 在其上再放置表面较光滑的约10 mm 厚的夹布胶木板。将复写纸夹于两张白纸之间， 放在胶木板或钢板之上，在白纸上绘制出金属平板的中心坐标，用适当的装置加以固 定，以防止冲击时发生移动。对于非金属冲击试验机，提升落锤至适当高度，冲击 3 次；对于金属冲击试验机，提升落锤至适当高度，控制落锤缓慢下降轻轻接触白纸， 在白纸上印出清晰印痕，重复3次。然后使用游标卡尺测量复写纸下面白纸上的每个冲 击印痕的中心与中心坐标的距离，测量数据的最大值作为落锤冲击点偏差的校准数据。

7.2.4  落锤锤头

7.2.4.1  落锤锤头曲率半径

使用半径测量规在落锤两个垂直的轴向方向上测量落锤锤头曲率半径。

7.2.4.2  落锤锤头表面粗糙度

使用表面粗糙度比较样块目测比较测量锤头的表面粗糙度，采用表面粗糙度最大的 数据作为测量结果。

7.2.4.3  落锤锤头硬度

使用硬度计测量落锤锤头的硬度。

7.2.5  落锤质量示值误差

使用衡器分别测量所有落锤或用户指定的落锤的质量，并计算示值误差。

7.2.6  跌落高度示值误差

跌落高度的校准位置一般选取最小跌落高度、最大跌落高度和中间跌落高度附近三 个位置，使落锤逐一停留在设定高度的位置，使用钢卷尺对落锤的高度进行测量。连续 进行3遍，每遍开始时都需要重新调准零位。

跌落高度示值误差δ;按照公式1计算：

δ;=h;;-h;;                                            (1)

式中： h;——  同一高度三次测量的算术平均值， mm;

h:;—— 设定高度， mm。

7.2.7  能量损失

速度校准之前，使用合适的方法确保速度校准时仪器不被损伤。

按照仪器的使用方法，使速度测量装置的速度表征位置与跌落高度零点位置相 重合。

a)  对于设定高度的落锤式冲击试验机

将最大锤头半径的落锤提升至最大高度，释放落锤，使其自由落下，使用速度测量 装置测量其下落速度。重复测量三次，按公式(2)计算能量损失η。

(2)

式 中 ：v——  速度测量装置的三次测量平均值，m/s;

g—— 当地重力加速度， m/s²;

h—— 落锤锤头顶端到速度测量点的距离， m。

b)  对于设定能量的落锤式冲击试验机

将最大锤头半径的落锤提升至最大设定能量处，释放落锤，使用速度测量装置测量

其下落速度。重复测量三次，按公式(3)计算能量损失η。

(3)

式中： v——  速度测量装置的三次测量平均值， m/s;

m—— 落锤质量， kg;

E——  落锤式冲击试验机设定的能量，J。

8  校准结果

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

1)标题，“校准证书”;

2)实验室名称和地址；

3)证书或报告的唯 一 性标识(如编号),每页及总页数的标识

4)送校单位的名称和地址；

5)被校对象的描述和明确标识；

6)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接收日期；

7)对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

8)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

9)校准环境的描述；

10)校准结果及其测量不确定度；

11)校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

9  复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的， 因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/996023015012010053